## Ｒ&Ｗ Ｂｏｔｔｌｅ認証値
Chiritorol 2000L R＆W Bottle（製造番号：012912 有効期限：2021.11.30）認証値設定 2020年1月
項目 | 認証値 | 単位 | 許容範囲 |  |  |  | 許容幅
Na | 145 | mmol/L | 143 | ～ | ～ | 147 | ±2mmol/L
K | 5.3 | mmol/L | 5.1 | ～ | ～ | 5.5 | ±0.2mmol/L
CL（日立電極以外） | 110 | mmol/L | 107 | ～ | ～ | 113 | ±3mmol/L
CL（日立電極） | 107 | mmol/L | 104 | ～ | ～ | 110 | ±3mmol/L
Ca | 10.9 | mg/dL | 10.4 | ～ | ～ | 11.4 | ±0.5mg/dL
GLU | 186 | mg/dL | 181 | ～ | ～ | 191 | ±5mg/dL
TCH | 142 | mg/dL | 134 | ～ | ～ | 150 | ±8mg/dL（±5％）
TG | 55 | mg/dL | 52 | ～ | ～ | 58 | ±3mg/dL（±5％）
HDL日立化成メタボリード | 46 | mg/dL | 43 | ～ | ～ | 49 | ±3mg/dL
HDL積水コレステスト | 52 | mg/dL | 49 | ～ | ～ | 55 | ±3mg/dL
LDL日立化成メタボリード | 80 | mg/dL | 75 | ～ | ～ | 85 | ±5mg/dL
LDL積水コレステスト | 60 | mg/dL | 55 | ～ | ～ | 65 | ±5mg/dL
TP | 6.4 | g/dL | 6.2 | ～ | ～ | 6.6 | ±0.2g/dL
ALB（New BCP） | 4.02 | g/dL | 3.82 | ～ | ～ | 4.22 | ±0.2g/dL
T-BIL | 2.1 | mg/dL | 1.8 | ～ | ～ | 2.4 | ±0.3mg/dL（±10％）
CRP | 1.92 | mg/dL | 1.72 | ～ | ～ | 2.12 | ±0.20mg/dL
UA | 6.4567 | mg/dL | 6.1567 | ～ | ～ | 6.7567 | ±0.3mg/dL
BUN | 34 | mg/dL | 32 | ～ | ～ | 36 | ±2mg/dL
CRE | 2.96 | mg/dL | 2.76 | ～ | ～ | 3.16 | ±0.20mg/dL
AST | 97 | U/L | 92 | ～ | ～ | 102 | ±5U/L（±5％）
ALT | 79 | U/L | 75 | ～ | ～ | 83 | ±4U/L（±5％）
γ-GT | 74 | U/L | 70 | ～ | ～ | 78 | ±4U/L（±5％）
ALP | 289 | U/L | 274 | ～ | ～ | 304 | ±15U/L（±5％）
LD | 266 | U/L | 252 | ～ | ～ | 280 | ±14U/L（±5％）
CK | 294 | U/L | 279 | ～ | ～ | 309 | ±15U/L（±5％）
AMY | 229 | U/L | 217 | ～ | ～ | 241 | ±12U/L（±5％）
ChE | 299 | U/L | 284 | ～ | ～ | 314 | ±15U/L（±5％）
Fe | 150 | μg/dL | 142 | ～ | ～ | 158 | ±8μg/dL（±5％）
Mg | 2.693 | mg/dL | 2.493 | ～ | ～ | 2.893 | ±0.2mg/dL
IP | 5.9 | mg/dL | 5.7 | ～ | ～ | 6.1 | ±0.2mg/dL
IgG | 966 | mg/dL | 917 | ～ | ～ | 1015 | ±49mg/dL（±5％）
IgA | 202 | mg/dL | 181 | ～ | ～ | 223 | ±21mg/dL（±10％）
IgM | 88 | mg/dL | 79 | ～ | ～ | 97 | ±9mg/dL（±10％）
参考値として扱う項目
ALP_IFCC | 97 | U/L | 92 | ～ | ～ | 102 | ±5U/L（±5％）
LD_IFCC | 279 | U/L | 265 | ～ | ～ | 293 | ±14U/L（±5％）
（留意事項）
１．ALP_IFCC値、LD_IFCC値は、臨床化学会が2020年4月より使用を推奨しているため、参考値扱いとして表記いたしました。
２．チリトロール2000Lを検量用物質（キャリブレータ）として用いることに対して、データの保証はいたしません。

## Na
Na
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 144.1667 |  | 145.6 |  |  | 145 | 144.8833 | 1.4333 | 143 | 147 | 100
3 | 144.6219 |  | 145.3562 | 146.0323 | 145.55 | 144.6053 |  | 145.9 | 145.53 | 143.9 | 145 | 145.187 | 2.1323 | 143 | 147 | 100.2096
4 | 144.6656 | 147.2306 | 145.7353 | 146.4032 | 146.1 | 145.2417 |  | 146.2 | 145.8 | 143.8 | 145 | 145.6863 | 3.4306 | 143 | 147 | 100.5542
5 | 144.6344 | 147.0272 | 145.7867 | 146.3065 | 145.2778 | 145.1931 | 146.154 | 146.1 | 145.67 | 143.6 | 145 | 145.575 | 3.4272 | 143 | 147 | 100.4774
6 | 144.5844 | 146.4819 | 144.9765 | 146.18 | 145.9091 | 144.4273 | 147.154 | 146.6 | 145.84 | 143.6 | 145 | 145.5753 | 3.554 | 143 | 147 | 100.4776
7 | 144.5844 | 146.0932 | 144.9933 | 145.9968 | 146.0952 | 145.5536 | 146.246 | 146.4 | 145.99 | 143.8 | 145 | 145.5752 | 2.6 | 143 | 147 | 100.4776
8 | 144.5156 | 145.9278 | 143.9571 | 146.2774 | 146.0526 | 145.388 | 146.152 | 145.8 | 145.79 | 143.6 | 145 | 145.3461 | 2.6774 | 143 | 147 | 100.3194
9 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
10 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
11 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
12 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
1 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
2 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
3 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
4 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
5 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
6 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
7 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0

## K
K
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 5.2757 |  | 5.25 |  |  | 5.3 | 5.2629 | 0.025714 | 5.1 | 5.5 | 100
3 | 5.3588 |  | 5.422 | 5.3003 | 5.405 | 5.2673 |  | 5.25 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3367 | 0.172 | 5.1 | 5.5 | 101.4026
4 | 5.3528 | 5.3476 | 5.4005 | 5.3123 | 5.42 | 5.3005 |  | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3482 | 0.12 | 5.1 | 5.5 | 101.6214
5 | 5.3588 | 5.3068 | 5.4125 | 5.369 | 5.3944 | 5.3107 | 5.392 | 5.33 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3564 | 0.1125 | 5.1 | 5.5 | 101.7778
6 | 5.3509 | 5.3155 | 5.3789 | 5.346 | 5.4273 | 5.289 | 5.392 | 5.31 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.351 | 0.13823 | 5.1 | 5.5 | 101.6743
7 | 5.3572 | 5.3137 | 5.3842 | 5.3635 | 5.4333 | 5.3236 | 5.358 | 5.32 | 5.41 | 5.3 | 5.3 | 5.3564 | 0.13333 | 5.1 | 5.5 | 101.7765
8 | 5.35 | 5.3042 | 5.3684 | 5.3481 | 5.4368 | 5.3165 | 5.362 | 5.22 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3396 | 0.21684 | 5.1 | 5.5 | 101.4584
9 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
10 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
11 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
12 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
1 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
2 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
3 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
4 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
5 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
6 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
7 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0

## CL
CL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立以外認証値 | 日立以外平均 | R | 日立認証値 | 日立平均 | R | 日立以外下限 | 日立以外下限 | 日立下限 | 日立上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 106.15 |  | 106.1 |  |  | 110 |  | 0 | 107 | 106.125 | 0.05 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100
3 | 109.4844 |  | 109.4062 | 106.1742 | 109.35 | 105.8211 |  | 106.4 | 109.47 | 109.2 | 110 | 109.3821 | 0.28437 | 107 | 106.1105 | 0.57895 | 107 | 113 | 104 | 110 | 99.9864
4 | 109.7938 | 105.8838 | 109.6625 | 106.2613 | 109 | 106.9135 |  | 106.9 | 109.93 | 108.9 | 110 | 109.4573 | 1.03 | 107 | 106.4897 | 1.0297 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.3436
5 | 109.6594 | 106.7123 | 109.7938 | 105.8452 | 109.0556 | 106.9379 | 107.615 | 106.1 | 110.07 | 108.8 | 110 | 109.4757 | 1.27 | 107 | 106.6421 | 1.7698 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.4872
6 | 109.6687 | 105.9732 | 109.4941 | 106.03 | 109.1364 | 106.1737 | 108.308 | 107.2 | 110.24 | 108 | 110 | 108.0224 | 2.24 | 107 | 106.737 | 2.3348 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5767
7 | 109.5594 | 105.3262 | 109.6938 | 105.1387 | 108.9524 | 106.875 | 107.319 | 107.5 | 109.99 | 108.2 | 110 | 107.8554 | 1.79 | 107 | 106.4318 | 2.3613 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.2891
8 | 109.4344 | 106.5306 | 109.4526 | 106.8032 | 109.3158 | 106.7 | 107 | 106.4 | 110.01 | 108.4 | 110 | 108.0047 | 1.61 | 107 | 106.6868 | 0.6 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5294
9 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
10 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
11 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
12 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
1 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
2 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
3 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
4 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
5 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
6 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
7 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0

## Ca
Ca
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 10.9681 |  | 11.1 |  |  | 10.9 | 11.0341 | 0.13188 | 10.4 | 11.4 | 100
3 | 10.9656 |  | 10.8722 | 11.0065 | 10.84 | 10.9375 |  | 11.11 | 11.01 | 11.3 | 10.9 | 11.0052 | 0.46 | 10.4 | 11.4 | 99.7387
4 | 10.8656 | 10.8138 | 10.8941 | 10.9774 | 10.76 | 10.9648 |  | 11.03 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.9451 | 0.34 | 10.4 | 11.4 | 99.1936
5 | 10.9188 | 10.81 | 11.1375 | 11.0097 | 10.7389 | 10.9262 | 11.077 | 11.18 | 11.21 | 11.2 | 10.9 | 11.0208 | 0.47111 | 10.4 | 11.4 | 99.8799
6 | 10.9156 | 10.7716 | 11.1105 | 11.0433 | 10.9545 | 10.897 | 11.154 | 11.22 | 11.13 | 11 | 10.9 | 11.0197 | 0.44838 | 10.4 | 11.4 | 99.8695
7 | 10.925 | 10.7166 | 11.1437 | 10.9774 | 10.9238 | 10.7817 | 11.074 | 11.07 | 11.08 | 11.3 | 10.9 | 10.9992 | 0.58337 | 10.4 | 11.4 | 99.6844
8 | 10.9437 | 10.7048 | 11.1421 | 11.029 | 10.8842 | 10.8053 | 10.972 | 10.95 | 11.16 | 11.2 | 10.9 | 10.9791 | 0.49524 | 10.4 | 11.4 | 99.5021
9 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
10 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
11 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
12 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
1 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
2 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
3 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
4 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
5 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
6 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
7 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
千葉大病院は２月からBM２２５０に変わりました。

## GLU
GLU
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 184.8442 |  | 187 |  |  | 186 | 185.9221 | 2.1558 | 181 | 191 | 100
3 | 186.4688 |  | 187.5 | 183.6129 | 185.45 | 183.8033 |  | 186.9 | 184.24 | 183.1 | 186 | 185.1344 | 4.4 | 181 | 191 | 99.5763
4 | 185.8125 | 182.5875 | 187.625 | 183.9032 | 185.85 | 182.7005 |  | 186.1 | 187.48 | 181.1 | 186 | 184.7954 | 6.525 | 181 | 191 | 99.394
5 | 185.4688 | 183.3263 | 187.375 | 183.3871 | 185.8889 | 184.4052 | 189.846 | 186.4 | 186.82 | 181 | 186 | 185.3917 | 8.846 | 181 | 191 | 99.7147
6 | 185.8125 | 183.7337 | 186.8421 | 183.6 | 185.3636 | 184.0076 | 189.308 | 187.5 | 183.83 | 184 | 186 | 185.3998 | 5.708 | 181 | 191 | 99.7191
7 | 185.9688 | 183.5807 | 188 | 183.2581 | 185.4286 | 183.9321 | 188.574 | 186.9 | 184.14 | 185.5 | 186 | 185.5282 | 5.3159 | 181 | 191 | 99.7881
8 | 185.8438 | 183.9578 | 187.2632 | 183.1935 | 184.7368 | 183.8367 | 187.132 | 185.8 | 183.87 | 185.9 | 186 | 185.1534 | 4.0696 | 181 | 191 | 99.5865
9 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
10 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
11 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
12 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
1 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
2 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
3 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
4 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
5 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
6 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
7 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0

## TCH
TCH
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 143.221 |  | 142.4 |  |  | 142 | 142.8105 | 0.82101 | 134 | 150 | 100
3 | 141.8438 |  | 143.6471 | 143.9032 | 142.4 | 142.4067 |  | 143.3 | 142.2 | 144.6 | 142 | 143.0376 | 2.7562 | 134 | 150 | 100.159
4 | 141.5938 | 141.3545 | 143.5556 | 143.5806 | 142.1 | 143.4624 |  | 143.7 | 142.56 | 139.6 | 142 | 142.3897 | 4.1 | 134 | 150 | 99.7053
5 | 142.0312 | 141.8566 | 142 | 144.0323 | 142.2222 | 143.3707 | 141.154 | 143.7 | 142.72 | 143.3 | 142 | 142.6387 | 2.8783 | 134 | 150 | 99.8797
6 | 141.8125 | 141.9321 | 141.4444 | 143.5333 | 141.9091 | 143.0167 | 142 | 144.1 | 140.75 | 138.3 | 142 | 141.8798 | 5.8 | 134 | 150 | 99.3483
7 | 141.6875 | 141.7739 | 142.5 | 143.4194 | 141.619 | 142.3333 | 141.388 | 143.9 | 141.02 | 145.1 | 142 | 142.4741 | 4.08 | 134 | 150 | 99.7644
8 | 141.5625 | 141.8651 | 143.7222 | 143.2258 | 141.9474 | 142.1349 | 142.096 | 142.7 | 140.9 | 143.7 | 142 | 142.3854 | 2.8222 | 134 | 150 | 99.7023
9 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
10 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
11 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
12 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
1 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
2 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
3 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
4 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
5 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
6 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
7 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0

## TG
TG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 54.6627 |  | 55.1 |  |  | 55 | 54.8813 | 0 | 52 | 58 | 100
3 | 53.6562 |  | 56.1176 | 53.9323 | 55.1 | 53.6159 |  | 55.4 | 54.2 | 58.2 | 55 | 55.0278 | 4.5841 | 52 | 58 | 100.2668
4 | 54 | 54.1471 | 56.4762 | 54.1742 | 55.15 | 53.777 |  | 56.4 | 53.93 | 54.6 | 55 | 54.7394 | 2.4762 | 52 | 58 | 99.7413
5 | 54 | 54.8779 | 56.1667 | 54.0194 | 55.3333 | 53.4414 | 54.846 | 55.9 | 54.11 | 54.8 | 55 | 54.7495 | 2.1667 | 52 | 58 | 99.7597
6 | 53.8438 | 54.7914 | 56.1 | 54.0367 | 55.2727 | 53.8413 | 55.231 | 55.8 | 53.7 | 54.6 | 55 | 54.7217 | 2.2563 | 52 | 58 | 99.7091
7 | 54.1562 | 54.425 | 56.15 | 53.7226 | 55.0952 | 53.95 | 53.962 | 56.2 | 53.62 | 55.6 | 55 | 54.6881 | 2.4774 | 52 | 58 | 99.6479
8 | 54 | 54.9561 | 57.15 | 53.8645 | 55.4211 | 54.2212 | 54.701 | 56.3 | 53.94 | 54 | 55 | 54.8554 | 3.2855 | 52 | 58 | 99.9527
9 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
10 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
11 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
12 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
1 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
2 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
3 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
4 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
5 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
6 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
7 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0

## HDL
HDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立化成認証値 | 日立化成DS平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | 日立化成下限 | 日立化成上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 52.9882 |  | 46 |  |  | 46 | 46 | 0 | 52 | 52.9882 | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 100
3 | 45.9156 |  | 46.4059 | 53.4065 | 45.5 | 52.5417 |  | 45.6 | 50.5 | 53.6 | 46 | 45.8554 | 0.90588 | 52 | 52.512 | 3.1 | 43 | 49 | 49 | 55 | 99.1014
4 | 46.4875 | 50.5337 | 46.0882 | 53.7194 | 45.6 | 52.8714 |  | 45.5 | 50.88 | 49.8 | 46 | 45.9189 | 0.9875 | 52 | 51.5609 | 3.9194 | 43 | 49 | 49 | 55 | 97.3064
5 | 46.5031 | 50.5636 | 46.0706 | 53.6419 | 45.2222 | 52.7804 | 51.215 | 45.3 | 50.92 | 50.8 | 46 | 45.774 | 1.2809 | 52 | 51.6535 | 3.0783 | 43 | 49 | 49 | 55 | 97.4811
6 | 45.9844 | 50.5146 | 45.7889 | 52.7333 | 45.7273 | 52.4591 | 51.031 | 45.5 | 49.9 | 49.2 | 46 | 45.7501 | 0.48437 | 52 | 50.973 | 3.5333 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.1969
7 | 46.3469 | 50.4477 | 46.0588 | 52.9677 | 45.6667 | 52.6772 | 51.029 | 46.9 | 50.11 | 49.9 | 46 | 46.2431 | 1.2333 | 52 | 51.1886 | 3.0677 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.6038
8 | 46.05 | 50.6585 | 46.2778 | 52.5161 | 45.8947 | 52.2654 | 51.533 | 45.8 | 50.11 | 49.7 | 46 | 46.0056 | 0.47778 | 52 | 51.1305 | 2.8161 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.4942
9 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
10 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
11 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
12 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
1 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
2 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
3 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
4 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
5 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
6 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
7 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0

## TP
TP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 6.3424 |  | 6.42 |  |  | 6.4 | 6.3812 | 0.077609 | 6.2 | 6.6 | 100
3 | 6.3175 |  | 6.3227 | 6.3571 | 6.3 | 6.2661 |  | 6.4 | 6.44 | 6.5 | 6.4 | 6.3629 | 0.23393 | 6.2 | 6.6 | 99.7135
4 | 6.3169 | 6.3544 | 6.3795 | 6.3784 | 6.295 | 6.273 |  | 6.41 | 6.47 | 6.3 | 6.4 | 6.353 | 0.197 | 6.2 | 6.6 | 99.5584
5 | 6.31 | 6.3497 | 6.3753 | 6.3594 | 6.2 | 6.2842 | 6.283 | 6.39 | 6.47 | 6.4 | 6.4 | 6.3422 | 0.27 | 6.2 | 6.6 | 99.3883
6 | 6.3438 | 6.3638 | 6.2876 | 6.3457 | 6.2545 | 6.2703 | 6.289 | 6.43 | 6.45 | 6.3 | 6.4 | 6.3335 | 0.19545 | 6.2 | 6.6 | 99.2522
7 | 6.3513 | 6.3543 | 6.3229 | 6.3545 | 6.2429 | 6.2687 | 6.365 | 6.41 | 6.46 | 6.4 | 6.4 | 6.3529 | 0.21714 | 6.2 | 6.6 | 99.5573
8 | 6.3559 | 6.3772 | 6.325 | 6.3606 | 6.2368 | 6.2614 | 6.378 | 6.4 | 6.45 | 6.3 | 6.4 | 6.3445 | 0.21316 | 6.2 | 6.6 | 99.425
9 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
10 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
11 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
12 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
1 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
2 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
3 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
4 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
5 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
6 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
7 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0

## ALB
ALB
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 3.9795 |  | 4.17 |  |  | 4 | 4.0747 | 0.19053 | 3.8 | 4.2 | 100
3 | 4.0203 |  | 3.9465 | 4.0206 | 3.885 | 3.9575 |  | 4.15 | 4.06 | 4 | 4 | 4.005 | 0.265 | 3.8 | 4.2 | 98.2883
4 | 3.9753 | 3.968 | 3.9512 | 4.0355 | 3.88 | 4.0086 |  | 4.14 | 4.06 | 3.9 | 4 | 3.991 | 0.26 | 3.8 | 4.2 | 97.9439
5 | 3.9656 | 3.9931 | 3.9387 | 4.0158 | 3.8722 | 3.9807 | 4.034 | 4.14 | 4.04 | 3.9 | 4 | 3.988 | 0.26778 | 3.8 | 4.2 | 97.8717
6 | 3.9188 | 4.001 | 3.9521 | 4.0277 | 3.9455 | 3.9542 | 4.022 | 4.11 | 3.97 | 3.9 | 4 | 3.9801 | 0.21 | 3.8 | 4.2 | 97.6779
7 | 3.9391 | 3.9794 | 3.9512 | 4.0268 | 3.919 | 3.9444 | 4.04 | 4.05 | 3.97 | 4 | 4 | 3.982 | 0.13095 | 3.8 | 4.2 | 97.7239
8 | 3.9725 | 3.9447 | 3.9633 | 4.0568 | 3.9368 | 3.9366 | 4.008 | 4.07 | 3.97 | 3.9 | 4 | 3.9759 | 0.17 | 3.8 | 4.2 | 97.5738
9 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
10 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
11 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
12 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
1 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
2 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
3 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
4 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
5 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
6 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
7 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0

## TBIL
TBIL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 2.1172 |  | 1.96 |  |  | 2.1 | 2.0386 | 0.15725 | 1.8 | 2.4 | 100
3 | 1.9672 |  | 1.9229 | 1.9935 | 1.869 | 2.0976 |  | 1.92 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9838 | 0.231 | 1.8 | 2.4 | 97.3097
4 | 1.9731 | 2.0482 | 1.9 | 1.9916 | 1.859 | 2.0879 |  | 2.02 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9866 | 0.22888 | 1.8 | 2.4 | 97.4502
5 | 1.9969 | 2.0396 | 1.87 | 2.0048 | 1.8643 | 2.0858 | 1.962 | 2.01 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9933 | 0.23571 | 1.8 | 2.4 | 97.7789
6 | 1.9509 | 2.0527 | 1.9038 | 1.9863 | 1.8705 | 2.0853 | 1.958 | 1.97 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9677 | 0.21485 | 1.8 | 2.4 | 96.5235
7 | 1.9737 | 2.0376 | 1.8775 | 1.9919 | 1.9681 | 2.0798 | 2.072 | 2.01 | 2 | 2 | 2.1 | 2.0011 | 0.20228 | 1.8 | 2.4 | 98.1577
8 | 1.9787 | 2.0341 | 1.8273 | 1.9948 | 1.9711 | 2.0738 | 2.067 | 1.98 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9927 | 0.24657 | 1.8 | 2.4 | 97.7466
9 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
10 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
11 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
12 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
1 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
2 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
3 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
4 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
5 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
6 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
7 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0

## CRP
CRP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 1.9814 |  | 1.978 |  |  | 1.92 | 1.9797 | 0.0034375 | 1.72 | 2.12 | 100
3 | 1.9097 |  | 1.9243 | 1.9082 | 1.9175 | 1.9267 |  | 2.033 | 1.94 | 1.83 | 1.92 | 1.9237 | 0.203 | 1.72 | 2.12 | 97.1694
4 | 1.9212 | 1.9482 | 1.9565 | 1.9143 | 1.938 | 1.9436 |  | 2.014 | 1.97 | 1.83 | 1.92 | 1.9373 | 0.184 | 1.72 | 2.12 | 97.8583
5 | 1.9491 | 1.9372 | 1.9377 | 1.8885 | 1.9294 | 1.9418 | 1.918 | 1.986 | 1.98 | 1.82 | 1.92 | 1.9288 | 0.166 | 1.72 | 2.12 | 97.4268
6 | 1.8938 | 1.9239 | 1.9369 | 1.8846 | 1.9273 | 1.9651 | 1.874 | 1.963 | 1.96 | 1.86 | 1.92 | 1.9189 | 0.10512 | 1.72 | 2.12 | 96.9254
7 | 1.9069 | 1.9164 | 1.9139 | 1.9084 | 1.9229 | 1.9198 | 1.879 | 1.935 | 1.95 | 1.91 | 1.92 | 1.9162 | 0.071 | 1.72 | 2.12 | 96.7928
8 | 1.8994 | 1.9123 | 1.8205 | 1.9093 | 1.9253 | 1.9056 | 1.873 | 1.927 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.9062 | 0.12946 | 1.72 | 2.12 | 96.2882
9 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
10 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
11 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
12 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
1 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
2 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
3 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
4 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
5 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
6 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
7 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0

## UA
UA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 6.4375 |  | 6.52 |  |  | 6.5 | 6.4787 | 0.0825 | 6.2 | 6.8 | 100
3 | 6.4094 |  | 6.5176 | 6.5613 | 6.51 | 6.3705 |  | 6.49 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4699 | 0.19078 | 6.2 | 6.8 | 99.8627
4 | 6.4438 | 6.4903 | 6.5222 | 6.6129 | 6.535 | 6.4014 |  | 6.52 | 6.39 | 6.4 | 6.5 | 6.4795 | 0.2229 | 6.2 | 6.8 | 100.0117
5 | 6.4344 | 6.4777 | 6.5167 | 6.6032 | 6.5167 | 6.3747 | 6.408 | 6.5 | 6.44 | 6.4 | 6.5 | 6.4671 | 0.22851 | 6.2 | 6.8 | 99.8208
6 | 6.4281 | 6.4606 | 6.5095 | 6.6033 | 6.5273 | 6.4326 | 6.477 | 6.54 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4778 | 0.20333 | 6.2 | 6.8 | 99.986
7 | 6.4688 | 6.4713 | 6.4867 | 6.5871 | 6.5095 | 6.4438 | 6.401 | 6.54 | 6.42 | 6.4 | 6.5 | 6.4728 | 0.1871 | 6.2 | 6.8 | 99.9084
8 | 6.4188 | 6.4712 | 6.3909 | 6.6129 | 6.5053 | 6.4391 | 6.37 | 6.54 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4448 | 0.3129 | 6.2 | 6.8 | 99.4762
9 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
10 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
11 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
12 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
1 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
2 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
3 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
4 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
5 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
6 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
7 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0

## BUN
BUN
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 33.2246 |  | 33.8 |  |  | 34 | 33.5123 | 0.5754 | 32 | 36 | 100
3 | 33.1375 |  | 34.5235 | 33 | 34 | 33.0215 |  | 33.6 | 33.51 | 33.19 | 34 | 33.4978 | 1.5235 | 32 | 36 | 99.9568
4 | 33.425 | 33.0792 | 34.6437 | 33.0323 | 34 | 32.7938 |  | 33.9 | 33.62 | 33.1 | 34 | 33.5104 | 1.85 | 32 | 36 | 99.9944
5 | 33.2969 | 33.6667 | 33.4714 | 32.629 | 34 | 33.0471 | 33.846 | 33.7 | 33.49 | 34.09 | 34 | 33.5237 | 1.461 | 32 | 36 | 100.0341
6 | 33.2313 | 33.53 | 33.3412 | 32.5633 | 34 | 33.1152 | 33.762 | 34 | 33.77 | 33.54 | 34 | 33.4853 | 1.4367 | 32 | 36 | 99.9194
7 | 33.3375 | 33.3905 | 33.5889 | 32.8129 | 33.9524 | 33.4235 | 33.654 | 34.1 | 33.69 | 33.5 | 34 | 33.545 | 1.2871 | 32 | 36 | 100.0974
8 | 33.4094 | 33.4489 | 33.33 | 32.8806 | 34 | 33.5936 | 33.58 | 33.9 | 33.35 | 33.02 | 34 | 33.4513 | 1.1194 | 32 | 36 | 99.8178
9 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
10 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
11 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
12 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
1 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
2 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
3 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
4 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
5 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
6 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
7 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0

## CRE
CRE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 2.9279 |  | 2.957 |  |  | 2.96 | 2.9425 | 0.029083 | 2.76 | 3.16 | 100
3 | 3.0116 |  | 3.0439 | 3.0239 | 2.9725 | 2.9183 |  | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.96 | 2.9863 | 0.12556 | 2.76 | 3.16 | 101.4889
4 | 2.9944 | 2.9749 | 3.0558 | 3.0158 | 2.9775 | 2.9229 |  | 2.99 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 2.9857 | 0.13292 | 2.76 | 3.16 | 101.4693
5 | 2.9922 | 2.9809 | 3.0618 | 2.9968 | 2.9756 | 2.9219 | 2.975 | 3.019 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.9933 | 0.13986 | 2.76 | 3.16 | 101.728
6 | 2.9956 | 3.0044 | 3.0428 | 3.0083 | 2.9795 | 2.934 | 2.956 | 3.062 | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 2.9933 | 0.12796 | 2.76 | 3.16 | 101.7269
7 | 3.0156 | 2.9927 | 3.0375 | 3.0045 | 2.9748 | 2.9227 | 2.961 | 3.021 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.992 | 0.11482 | 2.76 | 3.16 | 101.6829
8 | 3.0153 | 2.9741 | 3.015 | 3.0174 | 2.9832 | 2.9051 | 2.959 | 2.991 | 3.02 | 2.95 | 2.96 | 2.983 | 0.11489 | 2.76 | 3.16 | 101.3781
9 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
10 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
11 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
12 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
1 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
2 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
3 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
4 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
5 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
6 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
7 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0

## AST
AST
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 97.0758 |  | 97.3 |  |  | 97 | 97.1879 | 0.22424 | 92 | 102 | 100
3 | 97.0312 |  | 96.7647 | 98.1935 | 98.4 | 96.92 |  | 97.2 | 97 | 95.1 | 97 | 97.0762 | 3.3 | 92 | 102 | 100
4 | 97.1875 | 95.9494 | 96.6667 | 98.2258 | 98.4 | 97.4192 |  | 98 | 97.1 | 96.4 | 97 | 97.261 | 2.4506 | 92 | 102 | 100.0752
5 | 97.3125 | 95.9267 | 96.5789 | 98.0323 | 98.4444 | 97.5632 | 98.692 | 97.7 | 97.58 | 95.3 | 97 | 97.313 | 3.392 | 92 | 102 | 100.1287
6 | 96.8438 | 96.0247 | 96.45 | 97.8 | 97.8182 | 96.9848 | 98.538 | 98.7 | 97.31 | 95.8 | 97 | 97.2269 | 2.4506 | 92 | 102 | 100.0402
7 | 96.875 | 95.9448 | 96.5 | 97.5806 | 97.8571 | 97.0625 | 98.169 | 97.6 | 97.32 | 98.4 | 97 | 97.3309 | 2.4552 | 92 | 102 | 100.1472
8 | 97.125 | 96.0012 | 96.5 | 97.7097 | 97.9474 | 97.4167 | 97.063 | 96.8 | 97.93 | 95.8 | 97 | 97.0293 | 2.1474 | 92 | 102 | 99.8368
9 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
10 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
11 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
12 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
1 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
2 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
3 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
4 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
5 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
6 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
7 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0

## ALT
ALT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 78.3542 |  | 78.8 |  |  | 79 | 78.5771 | 0.44583 | 75 | 83 | 100
3 | 78.9688 |  | 80.1875 | 79.1935 | 77.9 | 77.3173 |  | 78.6 | 79 | 78.2 | 79 | 78.6709 | 2.8702 | 75 | 83 | 100
4 | 78.5938 | 78.3816 | 79.5 | 79.4839 | 78.1 | 77.3519 |  | 80.7 | 79.25 | 78.1 | 79 | 78.829 | 3.3481 | 75 | 83 | 100.3206
5 | 79.125 | 78.2813 | 80.3333 | 79.7097 | 77.8889 | 77.3333 | 79.231 | 79.9 | 79.28 | 76.3 | 79 | 78.7383 | 4.0333 | 75 | 83 | 100.2051
6 | 78.5938 | 79.6679 | 81.6 | 79.2 | 78.5455 | 77.447 | 78.692 | 78.6 | 80.14 | 77.3 | 79 | 78.9786 | 4.3 | 75 | 83 | 100.511
7 | 78.25 | 79.5931 | 81.3333 | 79.1935 | 78.8571 | 77.7222 | 79.046 | 79.9 | 80.147 | 83.3 | 79 | 79.7342 | 5.5778 | 75 | 83 | 101.4726
8 | 78.1562 | 79.6671 | 81.0556 | 79.6452 | 78.9474 | 77.9808 | 77.594 | 77 | 79.48 | 77.8 | 79 | 78.7326 | 4.0556 | 75 | 83 | 100.1979
9 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
10 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
11 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
12 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
1 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
2 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
3 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
4 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
5 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
6 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
7 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0

## rGT
r-GT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 73.5652 |  | 73.8 |  |  | 74 | 73.6826 | 0.23478 | 70 | 78 | 100
3 | 74.625 |  | 72.7059 | 74.3548 | 74 | 72.9487 |  | 73.5 | 73.1 | 73.4 | 74 | 73.5793 | 1.9191 | 70 | 78 | 99.8598
4 | 74.625 | 73.5874 | 72.1765 | 74.1935 | 74.05 | 72.7995 |  | 73.9 | 73.3 | 73.3 | 74 | 73.548 | 2.4485 | 70 | 78 | 99.8173
5 | 74.5 | 73.54 | 72.6 | 74.1613 | 74.2222 | 72.5862 | 72.846 | 73.8 | 72.82 | 73.2 | 74 | 73.4276 | 1.9138 | 70 | 78 | 99.6539
6 | 74.4375 | 73.1561 | 73.4 | 74 | 74 | 72.1629 | 72.923 | 74 | 74.56 | 73.2 | 74 | 73.5839 | 2.3971 | 70 | 78 | 99.8661
7 | 74.4375 | 73.3632 | 73.4737 | 74.0323 | 73.9524 | 72.108 | 72.769 | 73.4 | 74.58 | 76 | 74 | 73.8116 | 3.892 | 70 | 78 | 100.1751
8 | 74.5938 | 73.4024 | 72.8571 | 73.7742 | 74.0526 | 72.4199 | 73.391 | 73.1 | 74.37 | 74.1 | 74 | 73.6061 | 2.1739 | 70 | 78 | 99.8962
9 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
10 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
11 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
12 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
1 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
2 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
3 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
4 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
5 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
6 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
7 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0

## ALP
ALP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 289.2899 |  | 293.3 |  |  | 289 | 291.2949 | 4.0101 | 274 | 304 | 100
3 | 291.4688 |  | 285.3077 | 291.6452 | 285.85 | 288.4615 |  | 291.7 | 293.9 | 286.8 | 289 | 289.3916 | 8.5923 | 274 | 304 | 99.3466
4 | 290.9062 | 293.7609 | 287.125 | 287.4194 | 286.95 | 288.4747 |  | 286.1 | 292.2 | 281.1 | 289 | 288.2263 | 12.6609 | 274 | 304 | 98.9465
5 | 291.0938 | 293.324 | 287.3077 | 286.7667 | 286.3889 | 286.0903 | 294.538 | 290.9 | 292.46 | 284.9 | 289 | 289.3769 | 9.638 | 274 | 304 | 99.3416
6 | 290.2812 | 292.9284 | 283.8571 | 286.2667 | 286.6818 | 286.1623 | 295.308 | 294.7 | 295.29 | 276.8 | 289 | 288.8276 | 18.508 | 274 | 304 | 99.153
7 | 291.8438 | 292.8138 | 281 | 285.0323 | 286.5238 | 286.8925 | 293.615 | 292.8 | 296.08 | 299.4 | 289 | 290.6001 | 18.4 | 274 | 304 | 99.7615
8 | 291.5312 | 292.4463 | 278.4667 | 287.4194 | 286.7368 | 289.4058 | 291.203 | 296.8 | 295.93 | 101.6 | 289 | 289.9933 | 18.3333 | 274 | 304 | 99.5531
9 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
10 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
11 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
12 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
1 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
2 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
3 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
4 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
5 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
6 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
7 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 274 | 304 | 0
８月よりIFCC法に変更
されました。

## LD
LD
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 267.0947 |  | 267.9 |  |  | 266 | 267.4973 | 0.8053 | 252 | 280 | 100
3 | 266.6562 |  | 269.625 | 264.5806 | 264.35 | 265.2564 |  | 266.6 | 259.7 | 262.7 | 266 | 264.9335 | 9.925 | 252 | 280 | 99.0416
4 | 267.0312 | 265.4529 | 268.4444 | 264.129 | 263.15 | 266.1847 |  | 267.2 | 260.78 | 260.5 | 266 | 264.7636 | 7.9444 | 252 | 280 | 98.978
5 | 268.3438 | 265.728 | 270.875 | 263.6129 | 263.6667 | 265.1839 | 269.077 | 269.2 | 260.12 | 265 | 266 | 266.0807 | 10.755 | 252 | 280 | 99.4704
6 | 266.5312 | 265.6815 | 267.1875 | 264.1667 | 262.9545 | 265.1932 | 269.385 | 269.4 | 267.65 | 262.8 | 266 | 266.095 | 6.6 | 252 | 280 | 99.4757
7 | 266.9688 | 266.1632 | 266.1429 | 262.6774 | 263.5238 | 263.9167 | 268.585 | 267.4 | 264.6 | 269.8 | 266 | 265.9778 | 7.1226 | 252 | 280 | 99.4319
8 | 267.0938 | 264.0807 | 267.5 | 263.4839 | 261.6842 | 265.7308 | 267.766 | 266.7 | 264.13 | 266.7 | 266 | 265.4869 | 6.0818 | 252 | 280 | 99.2484
9 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
10 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
11 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
12 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
1 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
2 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
3 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
4 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
5 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
6 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0
7 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 252 | 280 | 0

## CPK
CK
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 295.9603 |  | 291.4 |  |  | 294 | 293.6802 | 4.5603 | 279 | 309 | 100
3 | 293.8438 |  | 295.3125 | 293.7742 | 295.7 | 296.4423 |  | 293.5 | 292.8 | 289.7 | 294 | 293.8841 | 6.7423 | 279 | 309 | 100.0694
4 | 295.9062 | 293.2069 | 298.0588 | 293.1613 | 296 | 297.2748 |  | 294.1 | 292.52 | 289 | 294 | 294.3587 | 9.0588 | 279 | 309 | 100.231
5 | 294.7812 | 291.5961 | 297.0625 | 291.871 | 295.7222 | 297.0862 | 287.308 | 292.7 | 292.56 | 286.7 | 294 | 292.7387 | 10.3862 | 279 | 309 | 99.6794
6 | 295.9062 | 290.6765 | 294.7647 | 289 | 296.8182 | 295.5076 | 286.615 | 293.3 | 296.4 | 286.8 | 294 | 292.5788 | 10.2032 | 279 | 309 | 99.625
7 | 295.5312 | 292.3103 | 294 | 287.7097 | 296.7143 | 294.8827 | 285.538 | 296.8 | 297.08 | 299.9 | 294 | 294.0466 | 14.362 | 279 | 309 | 100.1248
8 | 295.0625 | 290.4183 | 287.0526 | 287.5806 | 298.7368 | 295.1795 | 283.781 | 294.2 | 299.73 | 289.8 | 294 | 292.1541 | 15.949 | 279 | 309 | 99.4804
9 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
10 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
11 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
12 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
1 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
2 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
3 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
4 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
5 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
6 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
7 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0

## AMY
AMY
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 229.4493 |  | 229.1 |  |  | 229 | 229.4493 | 0.34928 | 217 | 241 | 100
3 | 228.875 |  | 224.1053 | 232.7419 | 228.45 | 228.9231 |  | 227 | 223.4 | 227.1 | 229 | 227.5744 | 9.3419 | 217 | 241 | 99.1829
4 | 229 | 225.9865 | 226.6111 | 232.871 | 228.5 | 228.964 |  | 226.3 | 223.98 | 224.5 | 229 | 227.4125 | 8.891 | 217 | 241 | 99.1123
5 | 228.4688 | 224.5816 | 226 | 231.8387 | 228.3889 | 227.7874 | 233 | 226.6 | 223.88 | 223.6 | 229 | 227.4145 | 9.4 | 217 | 241 | 99.1132
6 | 228.5625 | 223.8659 | 223.95 | 230.6667 | 228 | 227.7955 | 231.385 | 229.8 | 228.5 | 219.7 | 229 | 227.2225 | 11.685 | 217 | 241 | 99.0295
7 | 230.5938 | 225.5713 | 224.0952 | 229.6452 | 228.4286 | 226.9074 | 230.277 | 229.4 | 229.26 | 230.3 | 229 | 228.4478 | 6.4985 | 217 | 241 | 99.5635
8 | 230.5625 | 225.0915 | 223.4762 | 229.5161 | 228.6316 | 227.1795 | 233.656 | 227.8 | 229.1 | 228.4 | 229 | 228.3413 | 10.1798 | 217 | 241 | 99.5171
9 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
10 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
11 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
12 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
1 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
2 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
3 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
4 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
5 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
6 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
7 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0

## CHE
CHE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 303.6196 |  | 305.7 |  |  | 299 | 304.6598 | 2.0804 | 284 | 314 | 100
3 | 301.1562 |  | 298 | 299.7097 | 298.65 | 302.2821 |  | 303.4 | 295.7 | 294.8 | 299 | 299.2122 | 8.6 | 284 | 314 | 98.2119
4 | 301.5625 | 303.9149 | 297.8235 | 299.9355 | 299 | 305.6667 |  | 300.6 | 296.14 | 292.8 | 299 | 299.7159 | 12.8667 | 284 | 314 | 98.3772
5 | 301.6875 | 303.3316 | 300.9375 | 299.3548 | 298.9444 | 304.7356 | 307.231 | 301.1 | 295.28 | 292.8 | 299 | 300.5402 | 14.431 | 284 | 314 | 98.6478
6 | 301.4375 | 302.9099 | 298.5 | 298.4 | 298.6818 | 303.9167 | 306.769 | 304.8 | 295.5 | 297.3 | 299 | 300.8215 | 11.269 | 284 | 314 | 98.7401
7 | 301.3125 | 302.917 | 297.5556 | 298.8387 | 298.6667 | 304.8951 | 306.831 | 300.5 | 292.96 | 301.1 | 299 | 300.5577 | 13.871 | 284 | 314 | 98.6535
8 | 302.4062 | 303.0193 | 295.0476 | 299.2581 | 299.0526 | 305.3403 | 305.75 | 299.6 | 296.8 | 295.3 | 299 | 300.1574 | 10.7024 | 284 | 314 | 98.5222
9 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
10 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
11 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
12 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
1 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
2 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
3 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
4 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
5 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
6 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
7 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0

## Fe
Fe
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 155.1765 |  | 148.8 |  |  | 150 | 151.9882 | 6.3765 | 142 | 158 | 100
3 | 150.2812 |  | 147.625 | 150.7742 | 152.45 | 155.3654 |  | 148.5 | 148.26 |  | 150 | 150.4651 | 7.7404 | 142 | 158 | 98.9979
4 | 150.9688 | 150.0678 | 149.6 | 151.0968 | 152.4 | 155.2207 |  | 148.4 | 148.46 |  | 150 | 150.7768 | 6.8207 | 142 | 158 | 99.2029
5 | 151.25 | 149.1649 | 149 | 150.2581 | 152 | 156.1379 | 149.615 | 151 | 147.76 |  | 150 | 150.6873 | 8.3779 | 142 | 158 | 99.1441
6 | 150.4688 | 149.7444 | 148.6875 | 149.8667 | 151.9091 | 155.25 | 148.692 | 149.2 | 148.14 |  | 150 | 150.2176 | 7.11 | 142 | 158 | 98.835
7 | 149.4062 | 149.5614 | 149.9474 | 149.6774 | 151.5238 | 156.2222 | 148.508 | 150.8 | 147.52 |  | 150 | 150.3518 | 8.7022 | 142 | 158 | 98.9233
8 | 151.5625 | 149.9195 | 148.0526 | 149.8387 | 153.2632 | 155.5 | 149.422 | 149.4 | 147.29 |  | 150 | 150.4721 | 8.21 | 142 | 158 | 99.0024
9 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
10 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
11 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
12 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
1 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
2 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
3 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
4 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
5 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
6 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
7 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0

## Mg
Mg
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 8病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 100
3 | 2.65 |  | 2.61 | 2.6603 | 2.745 |  |  | 2.64 | 2.68 |  | 2.7 | 2.6642 | 0.135 | 2.5 | 2.9 | 98.6748
4 | 2.6406 | 2.7532 | 2.6524 | 2.649 | 2.74 |  |  | 2.61 | 2.7 |  | 2.7 | 2.6779 | 0.14322 | 2.5 | 2.9 | 99.1813
5 | 2.6406 | 2.7259 | 2.6706 | 2.6355 | 2.7333 |  | 2.749 | 2.62 | 2.68 |  | 2.7 | 2.6819 | 0.129 | 2.5 | 2.9 | 99.3282
6 | 2.6781 | 2.6885 | 2.7895 | 2.6273 | 2.7545 |  | 2.695 | 2.68 | 2.71 |  | 2.7 | 2.7029 | 0.16214 | 2.5 | 2.9 | 100.1065
7 | 2.6719 | 2.7008 | 2.6895 | 2.5932 | 2.7429 |  | 2.663 | 2.66 | 2.74 |  | 2.7 | 2.6827 | 0.14963 | 2.5 | 2.9 | 99.3576
8 | 2.6594 | 2.7501 | 2.6105 | 2.5987 | 2.7526 |  | 2.665 | 2.64 | 2.71 |  | 2.7 | 2.6733 | 0.15392 | 2.5 | 2.9 | 99.0109
9 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
10 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
11 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
12 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
1 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
2 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
3 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
4 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
5 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
6 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
7 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0

## IP
IP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 5.8424 |  | 6.05 |  |  | 5.9 | 5.9462 | 0.20758 | 5.7 | 6.1 | 100
3 | 5.8156 |  | 6.0105 | 5.9858 | 5.9 | 5.812 |  | 6.01 | 5.79 | 5.8 | 5.9 | 5.8905 | 0.22053 | 5.7 | 6.1 | 99.0631
4 | 5.8094 | 5.9551 | 6.0667 | 5.9848 | 5.905 | 5.8351 |  | 6.01 | 5.78 | 5.7 | 5.9 | 5.894 | 0.36667 | 5.7 | 6.1 | 99.1221
5 | 5.8188 | 5.9572 | 6.0579 | 5.981 | 5.9056 | 5.7897 | 5.962 | 5.99 | 5.75 | 5.8 | 5.9 | 5.9012 | 0.30789 | 5.7 | 6.1 | 99.2431
6 | 5.85 | 5.9502 | 6.0316 | 5.993 | 5.9091 | 5.7455 | 5.938 | 6.02 | 5.75 | 5.8 | 5.9 | 5.8987 | 0.28612 | 5.7 | 6.1 | 99.2016
7 | 5.85 | 5.9475 | 5.9375 | 5.999 | 5.9048 | 5.8259 | 5.958 | 6.05 | 5.77 | 5.8 | 5.9 | 5.9043 | 0.28 | 5.7 | 6.1 | 99.2946
8 | 5.8313 | 5.9538 | 5.9227 | 5.9919 | 5.9158 | 5.8538 | 5.978 | 6.06 | 5.77 | 5.7 | 5.9 | 5.8977 | 0.36 | 5.7 | 6.1 | 99.1847
9 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
10 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
11 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
12 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
1 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
2 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
3 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
4 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
5 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
6 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
7 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0

## IgG
IgG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 968.5217 |  | 946.5 |  |  | 966 | 957.5109 | 22.0217 | 917 | 1015 | 100
3 | 975.0312 |  | 974.3529 |  | 966.7 | 965.0321 |  | 947 | 969.02 |  | 966 | 966.1894 | 28.0312 | 917 | 1015 | 100.9064
4 | 972.5 | 978.9425 | 969.2267 |  | 959.3 | 962.8378 |  | 949.1 | 972.5 |  | 966 | 966.3439 | 29.8425 | 917 | 1015 | 100.9225
5 | 971.2188 | 959.4162 | 958.7769 |  | 956.3333 | 961.6149 |  | 949.1 | 972.42 |  | 966 | 961.2686 | 23.32 | 917 | 1015 | 100.3924
6 | 962.4062 | 954.8848 | 954.2842 |  | 949.9091 | 969.5217 |  | 951.4 | 970.9 |  | 966 | 959.0437 | 20.9909 | 917 | 1015 | 100.1601
7 | 955.3125 | 957.9621 | 959.7706 |  | 958.2857 | 965.22 |  | 950.9 | 969.48 |  | 966 | 959.5616 | 18.58 | 917 | 1015 | 100.2142
8 | 967.8438 | 951.8634 | 959.4611 |  | 952.0526 | 923.3269 |  | 950.9 | 981.71 |  | 966 | 955.3083 | 58.3831 | 917 | 1015 | 99.77
9 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
10 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
11 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
12 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
1 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
2 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
3 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
4 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
5 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
6 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
7 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0

## IgA
IgA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 205.8824 |  | 193 |  |  | 202 | 199.4412 | 12.8824 | 181 | 223 | 100
3 | 201.8438 |  | 205.5647 |  | 203.3 | 203.4231 |  | 191.2 | 205.4 |  | 202 | 201.7886 | 14.3647 | 181 | 223 | 101.177
4 | 203.9688 | 213.192 | 202.3 |  | 207.55 | 202.5441 |  | 195.5 | 206.34 |  | 202 | 204.485 | 17.692 | 181 | 223 | 102.529
5 | 204.875 | 212.0147 | 204.7867 |  | 204.6111 | 201.7241 |  | 195.1 | 206.28 |  | 202 | 204.1988 | 16.9147 | 181 | 223 | 102.3855
6 | 204.5625 | 202.7986 | 194.8 |  | 202.7727 | 200.1491 |  | 201.6 | 204.04 |  | 202 | 201.5318 | 9.7625 | 181 | 223 | 101.0483
7 | 203.1875 | 203.7943 | 202.5714 |  | 202.381 | 199.2778 |  | 201.1 | 199.46 |  | 202 | 201.6817 | 4.5165 | 181 | 223 | 101.1234
8 | 203.5 | 206.8024 | 196.5105 |  | 203.1053 | 199 |  | 201.1 | 198.5 |  | 202 | 201.2169 | 10.2919 | 181 | 223 | 100.8903
9 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
10 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
11 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
12 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
1 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
2 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
3 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
4 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
5 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
6 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
7 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0

## IgM
IgM
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 88.0725 |  | 88.5 |  |  | 88 | 88.2862 | 0.42754 | 79 | 97 | 100
3 | 91 |  | 87.2 |  | 88.05 | 90.6026 |  | 88.6 | 88.32 |  | 88 | 88.9621 | 3.8 | 79 | 97 | 100.7655
4 | 89.4062 | 90.6425 | 88.2111 |  | 90.05 | 91.6982 |  | 86.9 | 88.6 |  | 88 | 89.3583 | 4.7982 | 79 | 97 | 101.2143
5 | 88.8125 | 88.712 | 88.7353 |  | 88.9444 | 91.5805 |  | 87 | 89.6 |  | 88 | 89.055 | 4.5805 | 79 | 97 | 100.8707
6 | 87.4375 | 85.6924 | 88.8235 |  | 87.5455 | 87.6449 |  | 86.2 | 88.15 |  | 88 | 87.3563 | 3.1311 | 79 | 97 | 98.9466
7 | 86.625 | 84.9835 | 87.9722 |  | 87.8571 | 88.0741 |  | 86.2 | 88.12 |  | 88 | 87.1189 | 3.1365 | 79 | 97 | 98.6777
8 | 88.625 | 86.2683 | 87.2095 |  | 88.4737 | 87.9423 |  | 86.2 | 89.22 |  | 88 | 87.7055 | 3.02 | 79 | 97 | 99.3423
9 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
10 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
11 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
12 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
1 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
2 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
3 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
4 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
5 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
6 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
7 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0

## LDL
LDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立化成認証値 | 日立化成DS平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | 日立化成下限 | 日立化成上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 61.7982 |  | 81.2 |  |  | 80 | 81.2 | 0 | 60 | 61.7982 | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 100
3 | 81.375 |  | 80.2667 | 58.271 | 81.5 | 61.1097 |  | 80.9 | 60.77 | 62.9 | 80 | 81.0104 | 1.2333 | 60 | 60.7627 | 4.629 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.3243
4 | 81.5938 | 56.8125 | 80.2778 | 58.029 | 81.4 | 63.1569 |  | 80.9 | 60.97 | 58.8 | 80 | 81.0429 | 1.316 | 60 | 59.5537 | 6.3444 | 75 | 85 | 55 | 65 | 96.3679
5 | 81.625 | 56.7724 | 79.3529 | 58.3774 | 80.5556 | 62.5483 | 61.462 | 80.7 | 61.11 | 61.3 | 80 | 80.5584 | 2.2721 | 60 | 60.2617 | 5.7759 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.5136
6 | 80.8438 | 58.0675 | 79.45 | 58.95 | 80.7727 | 62.097 | 61.231 | 80 | 59.77 | 57.4 | 80 | 80.2666 | 1.3937 | 60 | 59.5859 | 4.697 | 75 | 85 | 55 | 65 | 96.4201
7 | 80.2812 | 58.2216 | 79.1429 | 59.6484 | 81.1429 | 62.9115 | 61.55 | 79.9 | 60.91 | 61.1 | 80 | 80.1167 | 2 | 60 | 60.7236 | 4.6899 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.261
8 | 80.8438 | 58.7146 | 77.2 | 59.6839 | 81.2105 | 62.8962 | 61.519 | 79.6 | 61.21 | 60.4 | 80 | 79.7136 | 4.0105 | 60 | 60.7373 | 4.1815 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.2832
9 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
10 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
11 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
12 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
1 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
2 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
3 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
4 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
5 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
6 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
7 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0

## 2020.2月を100％とした時の活性変化率
月 | Na | K | CL | Ca | GLU | TCH | TG | HDL | TP | ALB | TBIL | CRP | UA | BUN | CRE | AST | ALT | ALP | LD | CPK | rGT | AMY | CHE | Fe | Mg | IP | IgG | IgA | IgM | LDL
20.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 100.2096 | 101.4026 | 99.9864 | 99.7387 | 99.5763 | 100.159 | 100.2668 | 99.1014 | 99.7135 | 98.2883 | 97.3097 | 97.1694 | 99.8627 | 99.9568 | 101.4889 | 100 | 100 | 99.3466 | 99.0416 | 100.0694 | 99.8598 | 99.1829 | 98.2119 | 98.9979 | 98.6748 | 99.0631 | 100.9064 | 101.177 | 100.7655 | 98.3243
4 | 100.5542 | 101.6214 | 100.3436 | 99.1936 | 99.394 | 99.7053 | 99.7413 | 97.3064 | 99.5584 | 97.9439 | 97.4502 | 97.8583 | 100.0117 | 99.9944 | 101.4693 | 100.0752 | 100.3206 | 98.9465 | 98.978 | 100.231 | 99.8173 | 99.1123 | 98.3772 | 99.2029 | 99.1813 | 99.1221 | 100.9225 | 102.529 | 101.2143 | 96.3679
5 | 100.4774 | 101.7778 | 100.4872 | 99.8799 | 99.7147 | 99.8797 | 99.7597 | 97.4811 | 99.3883 | 97.8717 | 97.7789 | 97.4268 | 99.8208 | 100.0341 | 101.728 | 100.1287 | 100.2051 | 99.3416 | 99.4704 | 99.6794 | 99.6539 | 99.1132 | 98.6478 | 99.1441 | 99.3282 | 99.2431 | 100.3924 | 102.3855 | 100.8707 | 97.5136
6 | 100.4776 | 101.6743 | 100.5767 | 99.8695 | 99.7191 | 99.3483 | 99.7091 | 96.1969 | 99.2522 | 97.6779 | 96.5235 | 96.9254 | 99.986 | 99.9194 | 101.7269 | 100.0402 | 100.511 | 99.153 | 99.4757 | 99.625 | 99.8661 | 99.0295 | 98.7401 | 98.835 | 100.1065 | 99.2016 | 100.1601 | 101.0483 | 98.9466 | 96.4201
7 | 100.4776 | 101.7765 | 100.2891 | 99.6844 | 99.7881 | 99.7644 | 99.6479 | 96.6038 | 99.5573 | 97.7239 | 98.1577 | 96.7928 | 99.9084 | 100.0974 | 101.6829 | 100.1472 | 101.4726 | 99.7615 | 99.4319 | 100.1248 | 100.1751 | 99.5635 | 98.6535 | 98.9233 | 99.3576 | 99.2946 | 100.2142 | 101.1234 | 98.6777 | 98.261
8 | 100.3194 | 101.4584 | 100.5294 | 99.5021 | 99.5865 | 99.7023 | 99.9527 | 96.4942 | 99.425 | 97.5738 | 97.7466 | 96.2882 | 99.4762 | 99.8178 | 101.3781 | 99.8368 | 100.1979 | 99.5531 | 99.2484 | 99.4804 | 99.8962 | 99.5171 | 98.5222 | 99.0024 | 99.0109 | 99.1847 | 99.77 | 100.8903 | 99.3423 | 98.2832
9
10
11
12
21.01
2
3
4
5
6
7