## Ｒ&Ｗ Ｂｏｔｔｌｅ認証値
Chiritorol 2000L R＆W Bottle（製造番号：012912 有効期限：2021.11.30）認証値設定 2020年1月
項目 | 認証値 | 単位 | 許容範囲 |  |  |  | 許容幅
Na | 145 | mmol/L | 143 | ～ | ～ | 147 | ±2mmol/L
K | 5.3 | mmol/L | 5.1 | ～ | ～ | 5.5 | ±0.2mmol/L
CL（日立電極以外） | 110 | mmol/L | 107 | ～ | ～ | 113 | ±3mmol/L
CL（日立電極） | 107 | mmol/L | 104 | ～ | ～ | 110 | ±3mmol/L
Ca | 10.9 | mg/dL | 10.4 | ～ | ～ | 11.4 | ±0.5mg/dL
GLU | 186 | mg/dL | 181 | ～ | ～ | 191 | ±5mg/dL
TCH | 142 | mg/dL | 134 | ～ | ～ | 150 | ±8mg/dL（±5％）
TG | 55 | mg/dL | 52 | ～ | ～ | 58 | ±3mg/dL（±5％）
HDL日立化成メタボリード | 46 | mg/dL | 43 | ～ | ～ | 49 | ±3mg/dL
HDL積水コレステスト | 52 | mg/dL | 49 | ～ | ～ | 55 | ±3mg/dL
LDL日立化成メタボリード | 80 | mg/dL | 75 | ～ | ～ | 85 | ±5mg/dL
LDL積水コレステスト | 60 | mg/dL | 55 | ～ | ～ | 65 | ±5mg/dL
TP | 6.4 | g/dL | 6.2 | ～ | ～ | 6.6 | ±0.2g/dL
ALB（New BCP） | 4.02 | g/dL | 3.82 | ～ | ～ | 4.22 | ±0.2g/dL
T-BIL | 2.1 | mg/dL | 1.8 | ～ | ～ | 2.4 | ±0.3mg/dL（±10％）
CRP | 1.92 | mg/dL | 1.72 | ～ | ～ | 2.12 | ±0.20mg/dL
UA | 6.4567 | mg/dL | 6.1567 | ～ | ～ | 6.7567 | ±0.3mg/dL
BUN | 34 | mg/dL | 32 | ～ | ～ | 36 | ±2mg/dL
CRE | 2.96 | mg/dL | 2.76 | ～ | ～ | 3.16 | ±0.20mg/dL
AST | 97 | U/L | 92 | ～ | ～ | 102 | ±5U/L（±5％）
ALT | 79 | U/L | 75 | ～ | ～ | 83 | ±4U/L（±5％）
γ-GT | 74 | U/L | 70 | ～ | ～ | 78 | ±4U/L（±5％）
ALP | 289 | U/L | 274 | ～ | ～ | 304 | ±15U/L（±5％）
LD | 266 | U/L | 252 | ～ | ～ | 280 | ±14U/L（±5％）
CK | 294 | U/L | 279 | ～ | ～ | 309 | ±15U/L（±5％）
AMY | 229 | U/L | 217 | ～ | ～ | 241 | ±12U/L（±5％）
ChE | 299 | U/L | 284 | ～ | ～ | 314 | ±15U/L（±5％）
Fe | 150 | μg/dL | 142 | ～ | ～ | 158 | ±8μg/dL（±5％）
Mg | 2.693 | mg/dL | 2.493 | ～ | ～ | 2.893 | ±0.2mg/dL
IP | 5.9 | mg/dL | 5.7 | ～ | ～ | 6.1 | ±0.2mg/dL
IgG | 966 | mg/dL | 917 | ～ | ～ | 1015 | ±49mg/dL（±5％）
IgA | 202 | mg/dL | 181 | ～ | ～ | 223 | ±21mg/dL（±10％）
IgM | 88 | mg/dL | 79 | ～ | ～ | 97 | ±9mg/dL（±10％）
参考値として扱う項目
ALP_IFCC | 97 | U/L | 92 | ～ | ～ | 102 | ±5U/L（±5％）
LD_IFCC | 279 | U/L | 265 | ～ | ～ | 293 | ±14U/L（±5％）
（留意事項）
１．ALP_IFCC値、LD_IFCC値は、臨床化学会が2020年4月より使用を推奨しているため、参考値扱いとして表記いたしました。
２．チリトロール2000Lを検量用物質（キャリブレータ）として用いることに対して、データの保証はいたしません。

## Na
Na
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 144.1667 |  | 145.6 |  |  | 145 | 144.8833 | 1.4333 | 143 | 147 | 100
3 | 144.6219 |  | 145.3562 | 146.0323 | 145.55 | 144.6053 |  | 145.9 | 145.53 | 143.9 | 145 | 145.187 | 2.1323 | 143 | 147 | 100.2096
4 | 144.6656 | 147.2306 | 145.7353 | 146.4032 | 146.1 | 145.2417 |  | 146.2 | 145.8 | 143.8 | 145 | 145.6863 | 3.4306 | 143 | 147 | 100.5542
5 | 144.6344 | 147.0272 | 145.7867 | 146.3065 | 145.2778 | 145.1931 | 146.154 | 146.1 | 145.67 | 143.6 | 145 | 145.575 | 3.4272 | 143 | 147 | 100.4774
6 | 144.5844 | 146.4819 | 144.9765 | 146.18 | 145.9091 | 144.4273 | 147.154 | 146.6 | 145.84 | 143.6 | 145 | 145.5753 | 3.554 | 143 | 147 | 100.4776
7 | 144.5844 | 146.0932 | 144.9933 | 145.9968 | 146.0952 | 145.5536 | 146.246 | 146.4 | 145.99 | 143.8 | 145 | 145.5752 | 2.6 | 143 | 147 | 100.4776
8 | 144.5156 | 145.9278 | 143.9571 | 146.2774 | 146.0526 | 145.388 | 146.152 | 145.8 | 145.79 | 143.6 | 145 | 145.3461 | 2.6774 | 143 | 147 | 100.3194
9 | 144.6406 | 145.8742 | 145.6706 | 146.37 | 146.0476 | 145.5708 | 146.333 | 146.8 | 145.74 | 144.5 | 145 | 145.7547 | 2.3 | 143 | 147 | 100.6014
10 | 144.7933 | 145.4988 | 145.55 | 146.1613 | 145.8571 | 145.148 | 146.485 | 145.9 | 145.73 | 144.9167 | 145 | 145.604 | 1.6917 | 143 | 147 | 100.4974
11 | 144.7105 | 145.4562 | 145.1154 | 145.8968 | 146 | 144.95 | 146.475 | 146.3 | 145.55 | 144.6364 | 145 | 145.509 | 1.8386 | 143 | 147 | 100.4319
12 | 144.7184 | 145.6987 | 145.4938 | 146.0613 | 146.15 | 144.0969 | 145.825 | 146.1 | 145.29 | 144.875 | 145 | 145.4309 | 2.0531 | 143 | 147 | 100.3779
1 | 144.6658 | 145.7735 | 145.2071 | 145.8968 | 145.7059 | 144.619 | 146.281 | 146.1 | 145.38 | 144.8333 | 145 | 145.4462 | 1.662 | 143 | 147 | 100.3885
2 | 144.6803 | 145.5066 | 144.5417 | 145.871 | 145.6667 | 144.937 | 146.214 | 146.4 | 145.33 | 144.9231 | 145 | 145.407 | 1.8583 | 143 | 147 | 100.3615
3 | 144.6737 | 145.9286 | 143.8385 | 145.876 | 145.6522 | 145.075 | 145.764 | 145.8 | 145.35 | 144.6071 | 145 | 145.2565 | 2.0901 | 143 | 147 | 100.2576
4 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
5 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
6 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0
7 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0

## K
K
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 5.2757 |  | 5.25 |  |  | 5.3 | 5.2629 | 0.025714 | 5.1 | 5.5 | 100
3 | 5.3588 |  | 5.422 | 5.3003 | 5.405 | 5.2673 |  | 5.25 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3367 | 0.172 | 5.1 | 5.5 | 101.4026
4 | 5.3528 | 5.3476 | 5.4005 | 5.3123 | 5.42 | 5.3005 |  | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3482 | 0.12 | 5.1 | 5.5 | 101.6214
5 | 5.3588 | 5.3068 | 5.4125 | 5.369 | 5.3944 | 5.3107 | 5.392 | 5.33 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3564 | 0.1125 | 5.1 | 5.5 | 101.7778
6 | 5.3509 | 5.3155 | 5.3789 | 5.346 | 5.4273 | 5.289 | 5.392 | 5.31 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.351 | 0.13823 | 5.1 | 5.5 | 101.6743
7 | 5.3572 | 5.3137 | 5.3842 | 5.3635 | 5.4333 | 5.3236 | 5.358 | 5.32 | 5.41 | 5.3 | 5.3 | 5.3564 | 0.13333 | 5.1 | 5.5 | 101.7765
8 | 5.35 | 5.3042 | 5.3684 | 5.3481 | 5.4368 | 5.3165 | 5.362 | 5.22 | 5.39 | 5.3 | 5.3 | 5.3396 | 0.21684 | 5.1 | 5.5 | 101.4584
9 | 5.3391 | 5.2974 | 5.3819 | 5.381 | 5.4381 | 5.3196 | 5.363 | 5.32 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.364 | 0.14068 | 5.1 | 5.5 | 101.9219
10 | 5.334 | 5.2962 | 5.3831 | 5.3606 | 5.4238 | 5.3066 | 5.378 | 5.24 | 5.4 | 5.375 | 5.3 | 5.3497 | 0.18381 | 5.1 | 5.5 | 101.6507
11 | 5.3463 | 5.3018 | 5.3827 | 5.3539 | 5.4389 | 5.3048 | 5.367 | 5.26 | 5.39 | 5.3636 | 5.3 | 5.3509 | 0.17889 | 5.1 | 5.5 | 101.6728
12 | 5.3482 | 5.3153 | 5.3856 | 5.3258 | 5.43 | 5.2857 | 5.362 | 5.3 | 5.38 | 5.4 | 5.3 | 5.3532 | 0.14429 | 5.1 | 5.5 | 101.7175
1 | 5.3442 | 5.3312 | 5.3737 | 5.3539 | 5.4 | 5.2889 | 5.379 | 5.27 | 5.37 | 5.3833 | 5.3 | 5.3494 | 0.13 | 5.1 | 5.5 | 101.645
2 | 5.34 | 5.3261 | 5.36 | 5.317 | 5.3933 | 5.3059 | 5.354 | 5.29 | 5.37 | 5.4 | 5.3 | 5.3456 | 0.11 | 5.1 | 5.5 | 101.5729
3 | 5.3411 | 5.3378 | 5.3695 | 5.324 | 5.4087 | 5.3025 | 5.344 | 5.25 | 5.37 | 5.3679 | 5.3 | 5.3415 | 0.1587 | 5.1 | 5.5 | 101.495
4 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
5 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
6 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0
7 | [10 empty] | 5.3 |  | 0 | 5.1 | 5.5 | 0

## CL
CL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立以外認証値 | 日立以外平均 | R | 日立認証値 | 日立平均 | R | 日立以外下限 | 日立以外下限 | 日立下限 | 日立上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 106.15 |  | 106.1 |  |  | 110 |  | 0 | 107 | 106.125 | 0.05 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100
3 | 109.4844 |  | 109.4062 | 106.1742 | 109.35 | 105.8211 |  | 106.4 | 109.47 | 109.2 | 110 | 109.3821 | 0.28437 | 107 | 106.1105 | 0.57895 | 107 | 113 | 104 | 110 | 99.9864
4 | 109.7938 | 105.8838 | 109.6625 | 106.2613 | 109 | 106.9135 |  | 106.9 | 109.93 | 108.9 | 110 | 109.4573 | 1.03 | 107 | 106.4897 | 1.0297 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.3436
5 | 109.6594 | 106.7123 | 109.7938 | 105.8452 | 109.0556 | 106.9379 | 107.615 | 106.1 | 110.07 | 108.8 | 110 | 109.4757 | 1.27 | 107 | 106.6421 | 1.7698 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.4872
6 | 109.6687 | 105.9732 | 109.4941 | 106.03 | 109.1364 | 106.1737 | 108.308 | 107.2 | 110.24 | 108 | 110 | 109.3078 | 2.24 | 107 | 106.737 | 2.3348 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5767
7 | 109.5594 | 105.3262 | 109.6938 | 105.1387 | 108.9524 | 106.875 | 107.319 | 107.5 | 109.99 | 108.2 | 110 | 109.2791 | 1.79 | 107 | 106.4318 | 2.3613 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.2891
8 | 109.4344 | 106.5306 | 109.4526 | 106.8032 | 109.3158 | 106.7 | 107 | 106.4 | 110.01 | 108.4 | 110 | 109.3226 | 1.61 | 107 | 106.6868 | 0.6 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5294
9 | 109.7094 | 107.5798 | 109.8063 | 107.19 | 109.3333 | 107.0708 | 106.968 | 106.2 | 110.23 | 109.2 | 110 | 109.6558 | 1.03 | 107 | 107.0017 | 1.3798 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.8261
10 | 109.7133 | 106.5131 | 109.6684 | 106.5806 | 109.4762 | 106.7862 | 107.015 | 106.9 | 110.06 | 109.8333 | 110 | 109.7503 | 0.58381 | 107 | 106.759 | 0.5019 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5974
11 | 109.7474 | 106.3192 | 109.8765 | 105.6452 | 109.4444 | 107.1308 | 106.885 | 107.7 | 109.68 | 108.9091 | 110 | 109.5315 | 0.96738 | 107 | 106.736 | 2.0548 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5758
12 | 109.7447 | 105.9846 | 109.9071 | 106.4677 | 109.35 | 106.0829 | 106.667 | 108.2 | 109.59 | 109.125 | 110 | 109.5434 | 0.78214 | 107 | 106.6804 | 2.2154 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5234
1 | 109.8316 | 106.8603 | 109.9143 | 105.6452 | 108.8235 | 105.9185 | 107.193 | 107.8 | 109.77 | 109.5833 | 110 | 109.5845 | 1.0908 | 107 | 106.6834 | 2.1548 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5262
2 | 109.7917 | 106.3513 | 109.5313 | 106.177 | 109 | 106.24 | 107.821 | 108.3 | 109.73 | 109.6154 | 110 | 109.5337 | 0.7917 | 107 | 106.9779 | 2.123 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.8036
3 | 109.8158 | 106.2631 | 109.1857 | 106.918 | 109.1739 | 105.9029 | 106.736 | 108 | 109.64 | 109.2857 | 110 | 109.4202 | 0.64188 | 107 | 106.764 | 2.0971 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.6021
4 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
5 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
6 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
7 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0

## Ca
Ca
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 10.9681 |  | 11.1 |  |  | 10.9 | 11.0341 | 0.13188 | 10.4 | 11.4 | 100
3 | 10.9656 |  | 10.8722 | 11.0065 | 10.84 | 10.9375 |  | 11.11 | 11.01 | 11.3 | 10.9 | 11.0052 | 0.46 | 10.4 | 11.4 | 99.7387
4 | 10.8656 | 10.8138 | 10.8941 | 10.9774 | 10.76 | 10.9648 |  | 11.03 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.9451 | 0.34 | 10.4 | 11.4 | 99.1936
5 | 10.9188 | 10.81 | 11.1375 | 11.0097 | 10.7389 | 10.9262 | 11.077 | 11.18 | 11.21 | 11.2 | 10.9 | 11.0208 | 0.47111 | 10.4 | 11.4 | 99.8799
6 | 10.9156 | 10.7716 | 11.1105 | 11.0433 | 10.9545 | 10.897 | 11.154 | 11.22 | 11.13 | 11 | 10.9 | 11.0197 | 0.44838 | 10.4 | 11.4 | 99.8695
7 | 10.925 | 10.7166 | 11.1437 | 10.9774 | 10.9238 | 10.7817 | 11.074 | 11.07 | 11.08 | 11.3 | 10.9 | 10.9992 | 0.58337 | 10.4 | 11.4 | 99.6844
8 | 10.9437 | 10.7048 | 11.1421 | 11.029 | 10.8842 | 10.8053 | 10.972 | 10.95 | 11.16 | 11.2 | 10.9 | 10.9791 | 0.49524 | 10.4 | 11.4 | 99.5021
9 | 10.9031 | 10.7669 | 11.0687 | 11.0033 | 10.8 | 10.887 | 10.984 | 11.33 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 11.0143 | 0.56312 | 10.4 | 11.4 | 99.821
10 | 10.88 | 10.769 | 11.1294 | 10.9968 | 10.8571 | 10.8718 | 11.031 | 11.05 | 11.07 | 10.975 | 10.9 | 10.963 | 0.3604 | 10.4 | 11.4 | 99.3562
11 | 10.9053 | 10.8065 | 11.1 | 10.9645 | 10.8944 | 10.8647 | 10.955 | 11.03 | 11.17 | 10.7667 | 10.9 | 10.9457 | 0.40333 | 10.4 | 11.4 | 99.1993
12 | 10.9263 | 10.8111 | 11.0389 | 10.8903 | 10.885 | 10.8481 | 10.941 | 10.85 | 11.21 | 11.3 | 10.9 | 10.9701 | 0.48892 | 10.4 | 11.4 | 99.4201
1 | 10.9132 | 10.8907 | 11.0467 | 10.9645 | 10.8765 | 10.881 | 10.996 | 10.88 | 11.24 | 11.3083 | 10.9 | 10.9997 | 0.43186 | 10.4 | 11.4 | 99.6885
2 | 10.9138 | 10.8538 | 10.925 | 10.851 | 10.9267 | 10.8858 | 11.086 | 10.86 | 10.99 | 11.3385 | 10.9 | 10.9631 | 0.48746 | 10.4 | 11.4 | 99.3565
3 | 10.9211 | 10.8552 | 11.0682 | 10.831 | 10.9391 | 10.8343 | 10.974 | 10.73 | 11.09 | 11.3 | 10.9 | 10.9543 | 0.57 | 10.4 | 11.4 | 99.2771
4 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
5 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
6 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
7 | [10 empty] | 10.9 |  | 0 | 10.4 | 11.4 | 0
千葉大病院は２月からBM２２５０に変わりました。

## GLU
GLU
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 184.8442 |  | 187 |  |  | 186 | 185.9221 | 2.1558 | 181 | 191 | 100
3 | 186.4688 |  | 187.5 | 183.6129 | 185.45 | 183.8033 |  | 186.9 | 184.24 | 183.1 | 186 | 185.1344 | 4.4 | 181 | 191 | 99.5763
4 | 185.8125 | 182.5875 | 187.625 | 183.9032 | 185.85 | 182.7005 |  | 186.1 | 187.48 | 181.1 | 186 | 184.7954 | 6.525 | 181 | 191 | 99.394
5 | 185.4688 | 183.3263 | 187.375 | 183.3871 | 185.8889 | 184.4052 | 189.846 | 186.4 | 186.82 | 181 | 186 | 185.3917 | 8.846 | 181 | 191 | 99.7147
6 | 185.8125 | 183.7337 | 186.8421 | 183.6 | 185.3636 | 184.0076 | 189.308 | 187.5 | 183.83 | 184 | 186 | 185.3998 | 5.708 | 181 | 191 | 99.7191
7 | 185.9688 | 183.5807 | 188 | 183.2581 | 185.4286 | 183.9321 | 188.574 | 186.9 | 184.14 | 185.5 | 186 | 185.5282 | 5.3159 | 181 | 191 | 99.7881
8 | 185.8438 | 183.9578 | 187.2632 | 183.1935 | 184.7368 | 183.8367 | 187.132 | 185.8 | 183.87 | 185.9 | 186 | 185.1534 | 4.0696 | 181 | 191 | 99.5865
9 | 185.8438 | 183.8974 | 188.4444 | 182.7667 | 184.8095 | 183.7222 | 187.516 | 186.8 | 183.83 | 185.8 | 186 | 185.343 | 5.6778 | 181 | 191 | 99.6885
10 | 185.5333 | 183.7708 | 187.7059 | 183.1613 | 185 | 183.428 | 190.074 | 186.1 | 183.41 | 186.4167 | 186 | 185.46 | 6.9127 | 181 | 191 | 99.7515
11 | 185.5 | 184.0219 | 188 | 183.4839 | 185.0556 | 182.4199 | 185.169 | 188 | 183.83 | 185.9167 | 186 | 185.1397 | 5.5801 | 181 | 191 | 99.5792
12 | 185.3158 | 183.7622 | 188 | 182.871 | 185.4 | 181.7222 | 187.052 | 186.4 | 183.32 | 186.375 | 186 | 185.0218 | 6.2778 | 181 | 191 | 99.5158
1 | 186.0789 | 185.4371 | 187.8235 | 183.4839 | 185.2353 | 184.9137 | 187.646 | 184.9 | 183.31 | 185 | 186 | 185.3828 | 4.5135 | 181 | 191 | 99.71
2 | 186.112 | 185.7169 | 185.2353 | 181.67 | 185.0667 | 184.5802 | 186.724 | 186 | 186.25 | 184.5385 | 186 | 185.1894 | 5.054 | 181 | 191 | 99.6059
3 | 186.1579 | 185.5358 | 185.6111 | 182.968 | 185.2174 | 182.8288 | 185.444 | 185.7 | 187.52 | 188.7857 | 186 | 185.5769 | 5.9569 | 181 | 191 | 99.8143
4 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
5 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
6 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0
7 | [10 empty] | 186 |  | 0 | 181 | 191 | 0

## TCH
TCH
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 143.221 |  | 142.4 |  |  | 142 | 142.8105 | 0.82101 | 134 | 150 | 100
3 | 141.8438 |  | 143.6471 | 143.9032 | 142.4 | 142.4067 |  | 143.3 | 142.2 | 144.6 | 142 | 143.0376 | 2.7562 | 134 | 150 | 100.159
4 | 141.5938 | 141.3545 | 143.5556 | 143.5806 | 142.1 | 143.4624 |  | 143.7 | 142.56 | 139.6 | 142 | 142.3897 | 4.1 | 134 | 150 | 99.7053
5 | 142.0312 | 141.8566 | 142 | 144.0323 | 142.2222 | 143.3707 | 141.154 | 143.7 | 142.72 | 143.3 | 142 | 142.6387 | 2.8783 | 134 | 150 | 99.8797
6 | 141.8125 | 141.9321 | 141.4444 | 143.5333 | 141.9091 | 143.0167 | 142 | 144.1 | 140.75 | 138.3 | 142 | 141.8798 | 5.8 | 134 | 150 | 99.3483
7 | 141.6875 | 141.7739 | 142.5 | 143.4194 | 141.619 | 142.3333 | 141.388 | 143.9 | 141.02 | 145.1 | 142 | 142.4741 | 4.08 | 134 | 150 | 99.7644
8 | 141.5625 | 141.8651 | 143.7222 | 143.2258 | 141.9474 | 142.1349 | 142.096 | 142.7 | 140.9 | 143.7 | 142 | 142.3854 | 2.8222 | 134 | 150 | 99.7023
9 | 141.5938 | 141.187 | 144.5556 | 142.8 | 141.8571 | 142.1111 | 142.227 | 142.7 | 141.06 | 144.6 | 142 | 142.4692 | 3.54 | 134 | 150 | 99.761
10 | 141.8 | 141.3268 | 144.8125 | 143.4194 | 143.0476 | 141.9524 | 143.439 | 142.9 | 140.67 | 145.1667 | 142 | 142.8534 | 4.4967 | 134 | 150 | 100.0301
11 | 141.5526 | 141.3653 | 143.4706 | 143 | 142.6667 | 140.9674 | 144.542 | 141.8 | 140.8 | 143.25 | 142 | 142.3415 | 3.742 | 134 | 150 | 99.6716
12 | 141.7368 | 140.9676 | 143.5 | 142.5806 | 143.35 | 141.4524 | 143.714 | 142.2 | 140.06 | 143.75 | 142 | 142.3311 | 3.69 | 134 | 150 | 99.6643
1 | 142 | 140.9391 | 143.5882 | 143 | 143.1176 | 141.1304 | 143.426 | 141.3 | 139.88 | 144 | 142 | 142.2381 | 4.12 | 134 | 150 | 99.5992
2 | 141.779 | 140.8986 | 146.2941 | 141.44 | 143.9333 | 141.5764 | 142.212 | 140.7 | 139.61 | 144.2308 | 142 | 142.2674 | 6.6841 | 134 | 150 | 99.6197
3 | 141.9211 | 140.7582 | 146.5417 | 140.93 | 141.3913 | 141.2611 | 143.602 | 140.3 | 140.76 | 145.6071 | 142 | 142.3073 | 6.2417 | 134 | 150 | 99.6476
4 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
5 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
6 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0
7 | [10 empty] | 142 |  | 0 | 134 | 150 | 0

## TG
TG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 54.6627 |  | 55.1 |  |  | 55 | 54.8813 | 0 | 52 | 58 | 100
3 | 53.6562 |  | 56.1176 | 53.9323 | 55.1 | 53.6159 |  | 55.4 | 54.2 | 58.2 | 55 | 55.0278 | 4.5841 | 52 | 58 | 100.2668
4 | 54 | 54.1471 | 56.4762 | 54.1742 | 55.15 | 53.777 |  | 56.4 | 53.93 | 54.6 | 55 | 54.7394 | 2.4762 | 52 | 58 | 99.7413
5 | 54 | 54.8779 | 56.1667 | 54.0194 | 55.3333 | 53.4414 | 54.846 | 55.9 | 54.11 | 54.8 | 55 | 54.7495 | 2.1667 | 52 | 58 | 99.7597
6 | 53.8438 | 54.7914 | 56.1 | 54.0367 | 55.2727 | 53.8413 | 55.231 | 55.8 | 53.7 | 54.6 | 55 | 54.7217 | 2.2563 | 52 | 58 | 99.7091
7 | 54.1562 | 54.425 | 56.15 | 53.7226 | 55.0952 | 53.95 | 53.962 | 56.2 | 53.62 | 55.6 | 55 | 54.6881 | 2.4774 | 52 | 58 | 99.6479
8 | 54 | 54.9561 | 57.15 | 53.8645 | 55.4211 | 54.2212 | 54.701 | 56.3 | 53.94 | 54 | 55 | 54.8554 | 3.2855 | 52 | 58 | 99.9527
9 | 53.4062 | 54.887 | 57.1765 | 53.6567 | 55.1905 | 55.0399 | 54.818 | 57.1 | 53.73 | 55.3 | 55 | 55.0305 | 3.7702 | 52 | 58 | 100.2717
10 | 53.2667 | 54.6071 | 55.9048 | 53.7935 | 55.2381 | 55.0345 | 54.595 | 56.1 | 53.67 | 55.6667 | 55 | 54.7876 | 2.8333 | 52 | 58 | 99.8292
11 | 53.5263 | 54.5708 | 55.9 | 53.9097 | 55.2778 | 54.7173 | 54.11 | 55.9 | 53.86 | 55.75 | 55 | 54.7522 | 2.3737 | 52 | 58 | 99.7647
12 | 53.5263 | 54.8514 | 55.7222 | 53.8677 | 55.5 | 54.9071 | 55.443 | 54.8 | 54.07 | 56 | 55 | 54.8688 | 2.1959 | 52 | 58 | 99.9771
1 | 53.7368 | 54.7687 | 55.875 | 53.9097 | 55.7647 | 55.2589 | 55.642 | 54.4 | 53.76 | 56.0833 | 55 | 54.9199 | 2.1382 | 52 | 58 | 100.0703
2 | 54.1959 | 53.1521 | 55.4667 | 53.717 | 56.0667 | 55.2778 | 54.703 | 54.8 | 53.71 | 56.1538 | 55 | 54.7243 | 2.3497 | 52 | 58 | 99.7138
3 | 54.1579 | 52.4808 | 56.16 | 53.266 | 55.0435 | 54.741 | 54.494 | 54.7 | 54.1 | 55.9643 | 55 | 54.5107 | 2.894 | 52 | 58 | 99.3247
4 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
5 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
6 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0
7 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0

## HDL
HDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立化成認証値 | 日立化成DS平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | 日立化成下限 | 日立化成上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 52.9882 |  | 46 |  |  | 46 | 46 | 0 | 52 | 52.9882 | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 100
3 | 45.9156 |  | 46.4059 | 53.4065 | 45.5 | 52.5417 |  | 45.6 | 50.5 | 53.6 | 46 | 45.8554 | 0.90588 | 52 | 52.512 | 3.1 | 43 | 49 | 49 | 55 | 99.1014
4 | 46.4875 | 50.5337 | 46.0882 | 53.7194 | 45.6 | 52.8714 |  | 45.5 | 50.88 | 49.8 | 46 | 45.9189 | 0.9875 | 52 | 51.5609 | 3.9194 | 43 | 49 | 49 | 55 | 97.3064
5 | 46.5031 | 50.5636 | 46.0706 | 53.6419 | 45.2222 | 52.7804 | 51.215 | 45.3 | 50.92 | 50.8 | 46 | 45.774 | 1.2809 | 52 | 51.6535 | 3.0783 | 43 | 49 | 49 | 55 | 97.4811
6 | 45.9844 | 50.5146 | 45.7889 | 52.7333 | 45.7273 | 52.4591 | 51.031 | 45.5 | 49.9 | 49.2 | 46 | 45.7501 | 0.48437 | 52 | 50.973 | 3.5333 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.1969
7 | 46.3469 | 50.4477 | 46.0588 | 52.9677 | 45.6667 | 52.6772 | 51.029 | 46.9 | 50.11 | 49.9 | 46 | 46.2431 | 1.2333 | 52 | 51.1886 | 3.0677 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.6038
8 | 46.05 | 50.6585 | 46.2778 | 52.5161 | 45.8947 | 52.2654 | 51.533 | 45.8 | 50.11 | 49.7 | 46 | 46.0056 | 0.47778 | 52 | 51.1305 | 2.8161 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.4942
9 | 46.0469 | 50.6247 | 47.1067 | 52.8067 | 45.5238 | 51.079 | 50.339 | 46.5 | 50.45 | 49.4 | 46 | 46.2943 | 1.5829 | 52 | 50.7832 | 6.3067 | 43 | 49 | 49 | 55 | 95.8387
10 | 46.06 | 50.7014 | 46.9 | 53.6839 | 45.7143 | 50.9 | 50.622 | 46.1 | 50.14 | 49.9167 | 46 | 46.1936 | 1.1857 | 52 | 50.994 | 7.5839 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.2365
11 | 45.7974 | 50.9342 | 46.4563 | 53.5258 | 45.8333 | 50.7201 | 51.124 | 46.5 | 50.36 | 49.9167 | 46 | 46.1467 | 0.70263 | 52 | 51.0968 | 7.0696 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.4306
12 | 45.6474 | 50.8533 | 45.5133 | 52.871 | 45.9 | 50.677 | 51.147 | 47.1 | 50.63 | 49.75 | 46 | 46.0402 | 1.5867 | 52 | 50.9881 | 7.3576 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.2253
1 | 45.7079 | 51.1986 | 46.42 | 53.5258 | 46.2353 | 50.8827 | 51.875 | 46.4 | 50.83 | 50 | 46 | 46.1908 | 0.71211 | 52 | 51.3853 | 7.1258 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.9751
2 | 45.6444 | 50.6732 | 46.4357 | 52.827 | 46.5333 | 50.8685 | 51.8 | 46.2 | 50.36 | 50.1538 | 46 | 46.2034 | 0.88893 | 52 | 51.1138 | 6.627 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.4626
3 | 45.5158 | 50.5177 | 46.6882 | 52.34 | 45.7391 | 50.6333 | 51.251 | 45.3 | 51.1 | 50.2857 | 46 | 45.8108 | 1.3882 | 52 | 51.0213 | 7.04 | 43 | 49 | 49 | 55 | 96.288
4 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
5 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
6 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0
7 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 52 |  | 0 | 43 | 49 | 49 | 55 | 0

## TP
TP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 6.3424 |  | 6.42 |  |  | 6.4 | 6.3812 | 0.077609 | 6.2 | 6.6 | 100
3 | 6.3175 |  | 6.3227 | 6.3571 | 6.3 | 6.2661 |  | 6.4 | 6.44 | 6.5 | 6.4 | 6.3629 | 0.23393 | 6.2 | 6.6 | 99.7135
4 | 6.3169 | 6.3544 | 6.3795 | 6.3784 | 6.295 | 6.273 |  | 6.41 | 6.47 | 6.3 | 6.4 | 6.353 | 0.197 | 6.2 | 6.6 | 99.5584
5 | 6.31 | 6.3497 | 6.3753 | 6.3594 | 6.2 | 6.2842 | 6.283 | 6.39 | 6.47 | 6.4 | 6.4 | 6.3422 | 0.27 | 6.2 | 6.6 | 99.3883
6 | 6.3438 | 6.3638 | 6.2876 | 6.3457 | 6.2545 | 6.2703 | 6.289 | 6.43 | 6.45 | 6.3 | 6.4 | 6.3335 | 0.19545 | 6.2 | 6.6 | 99.2522
7 | 6.3513 | 6.3543 | 6.3229 | 6.3545 | 6.2429 | 6.2687 | 6.365 | 6.41 | 6.46 | 6.4 | 6.4 | 6.3529 | 0.21714 | 6.2 | 6.6 | 99.5573
8 | 6.3559 | 6.3772 | 6.325 | 6.3606 | 6.2368 | 6.2614 | 6.378 | 6.4 | 6.45 | 6.3 | 6.4 | 6.3445 | 0.21316 | 6.2 | 6.6 | 99.425
9 | 6.35 | 6.3228 | 6.3282 | 6.3533 | 6.2238 | 6.2515 | 6.351 | 6.38 | 6.49 | 6.4 | 6.4 | 6.3451 | 0.26619 | 6.2 | 6.6 | 99.4338
10 | 6.398 | 6.3282 | 6.3006 | 6.3523 | 6.2429 | 6.263 | 6.332 | 6.41 | 6.5 | 6.425 | 6.4 | 6.3552 | 0.25714 | 6.2 | 6.6 | 99.5924
11 | 6.3626 | 6.3257 | 6.33 | 6.3494 | 6.2667 | 6.2534 | 6.328 | 6.32 | 6.5 | 6.3636 | 6.4 | 6.3399 | 0.24657 | 6.2 | 6.6 | 99.3535
12 | 6.3774 | 6.3356 | 6.2961 | 6.3435 | 6.235 | 6.2437 | 6.288 | 6.34 | 6.48 | 6.35 | 6.4 | 6.3289 | 0.245 | 6.2 | 6.6 | 99.1809
1 | 6.3787 | 6.3384 | 6.2938 | 6.3494 | 6.2353 | 6.2116 | 6.287 | 6.38 | 6.49 | 6.3417 | 6.4 | 6.3306 | 0.2784 | 6.2 | 6.6 | 99.2067
2 | 6.3667 | 6.3379 | 6.2667 | 6.328 | 6.2667 | 6.2251 | 6.289 | 6.34 | 6.51 | 6.3538 | 6.4 | 6.3284 | 0.2849 | 6.2 | 6.6 | 99.1724
3 | 6.3613 | 6.3518 | 6.25 | 6.331 | 6.2957 | 6.2438 | 6.258 | 6.3 | 6.53 | 6.35 | 6.4 | 6.3272 | 0.28624 | 6.2 | 6.6 | 99.1531
4 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
5 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
6 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0
7 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.2 | 6.6 | 0

## ALB
ALB
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 3.9795 |  | 4.17 |  |  | 4 | 4.0747 | 0.19053 | 3.8 | 4.2 | 100
3 | 4.0203 |  | 3.9465 | 4.0206 | 3.885 | 3.9575 |  | 4.15 | 4.06 | 4 | 4 | 4.005 | 0.265 | 3.8 | 4.2 | 98.2883
4 | 3.9753 | 3.968 | 3.9512 | 4.0355 | 3.88 | 4.0086 |  | 4.14 | 4.06 | 3.9 | 4 | 3.991 | 0.26 | 3.8 | 4.2 | 97.9439
5 | 3.9656 | 3.9931 | 3.9387 | 4.0158 | 3.8722 | 3.9807 | 4.034 | 4.14 | 4.04 | 3.9 | 4 | 3.988 | 0.26778 | 3.8 | 4.2 | 97.8717
6 | 3.9188 | 4.001 | 3.9521 | 4.0277 | 3.9455 | 3.9542 | 4.022 | 4.11 | 3.97 | 3.9 | 4 | 3.9801 | 0.21 | 3.8 | 4.2 | 97.6779
7 | 3.9391 | 3.9794 | 3.9512 | 4.0268 | 3.919 | 3.9444 | 4.04 | 4.05 | 3.97 | 4 | 4 | 3.982 | 0.13095 | 3.8 | 4.2 | 97.7239
8 | 3.9725 | 3.9447 | 3.9633 | 4.0568 | 3.9368 | 3.9366 | 4.008 | 4.07 | 3.97 | 3.9 | 4 | 3.9759 | 0.17 | 3.8 | 4.2 | 97.5738
9 | 3.9894 | 3.9583 | 3.9212 | 4.0787 | 3.9286 | 3.9032 | 4.038 | 4.16 | 4.01 | 4 | 4 | 3.9987 | 0.25681 | 3.8 | 4.2 | 98.1349
10 | 3.964 | 3.9191 | 3.9356 | 4.0816 | 3.9286 | 3.9152 | 4.021 | 4.07 | 4.01 | 3.9917 | 4 | 3.9837 | 0.16637 | 3.8 | 4.2 | 97.7652
11 | 3.9982 | 3.915 | 3.938 | 4.0265 | 3.9278 | 3.921 | 4.003 | 4.03 | 4.03 | 3.9917 | 4 | 3.9781 | 0.115 | 3.8 | 4.2 | 97.6285
12 | 4.0029 | 3.9101 | 3.9394 | 4.0265 | 3.905 | 3.911 | 3.989 | 4.02 | 4.03 | 3.925 | 4 | 3.9659 | 0.125 | 3.8 | 4.2 | 97.3289
1 | 3.9234 | 3.9268 | 3.9118 | 4.0265 | 3.9059 | 3.973 | 3.978 | 4.02 | 4.02 | 3.9583 | 4 | 3.9644 | 0.12057 | 3.8 | 4.2 | 97.2913
2 | 3.9 | 3.918 | 3.9181 | 4.006 | 3.96 | 3.9662 | 3.961 | 4.03 | 4.02 | 3.9846 | 4 | 3.9664 | 0.13004 | 3.8 | 4.2 | 97.3412
3 | 3.9024 | 3.9161 | 3.92 | 3.997 | 3.9696 | 3.9379 | 3.977 | 3.97 | 4.03 | 4.0143 | 4 | 3.9634 | 0.12763 | 3.8 | 4.2 | 97.268
4 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
5 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
6 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0
7 | [10 empty] | 4 |  | 0 | 3.8 | 4.2 | 0

## TBIL
TBIL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 2.1172 |  | 1.96 |  |  | 2.1 | 2.0386 | 0.15725 | 1.8 | 2.4 | 100
3 | 1.9672 |  | 1.9229 | 1.9935 | 1.869 | 2.0976 |  | 1.92 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9838 | 0.231 | 1.8 | 2.4 | 97.3097
4 | 1.9731 | 2.0482 | 1.9 | 1.9916 | 1.859 | 2.0879 |  | 2.02 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9866 | 0.22888 | 1.8 | 2.4 | 97.4502
5 | 1.9969 | 2.0396 | 1.87 | 2.0048 | 1.8643 | 2.0858 | 1.962 | 2.01 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9933 | 0.23571 | 1.8 | 2.4 | 97.7789
6 | 1.9509 | 2.0527 | 1.9038 | 1.9863 | 1.8705 | 2.0853 | 1.958 | 1.97 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9677 | 0.21485 | 1.8 | 2.4 | 96.5235
7 | 1.9737 | 2.0376 | 1.8775 | 1.9919 | 1.9681 | 2.0798 | 2.072 | 2.01 | 2 | 2 | 2.1 | 2.0011 | 0.20228 | 1.8 | 2.4 | 98.1577
8 | 1.9787 | 2.0341 | 1.8273 | 1.9948 | 1.9711 | 2.0738 | 2.067 | 1.98 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9927 | 0.24657 | 1.8 | 2.4 | 97.7466
9 | 1.9716 | 2.0323 | 1.9417 | 1.9747 | 1.855 | 2.0877 | 2.065 | 2.07 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9998 | 0.23274 | 1.8 | 2.4 | 98.0955
10 | 1.982 | 2.0249 | 1.9169 | 1.9674 | 1.8848 | 2.082 | 2.048 | 2.01 | 2 | 1.9417 | 2.1 | 1.9858 | 0.19725 | 1.8 | 2.4 | 97.4075
11 | 1.9916 | 1.9396 | 1.9431 | 1.9742 | 1.8794 | 2.0812 | 2.03 | 2.08 | 2 | 1.9083 | 2.1 | 1.9827 | 0.20171 | 1.8 | 2.4 | 97.2586
12 | 2.0118 | 1.9157 | 1.9715 | 1.9955 | 1.885 | 2.0783 | 2.048 | 2.12 | 2 | 1.925 | 2.1 | 1.9951 | 0.235 | 1.8 | 2.4 | 97.8642
1 | 2.0008 | 1.9251 | 1.9738 | 1.9742 | 1.9188 | 2.1069 | 2.052 | 2.07 | 2 | 1.9417 | 2.1 | 1.9963 | 0.18808 | 1.8 | 2.4 | 97.9253
2 | 1.9936 | 1.8518 | 1.9414 | 1.977 | 1.8993 | 2.0861 | 2.058 | 2.06 | 2 | 1.9308 | 2.1 | 1.9798 | 0.23431 | 1.8 | 2.4 | 97.1149
3 | 1.9924 | 2.0411 | 1.982 | 1.966 | 1.8565 | 2.0972 | 2.046 | 2.04 | 2.01 | 1.9 | 2.1 | 1.9931 | 0.24069 | 1.8 | 2.4 | 97.768
4 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
5 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
6 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0
7 | [10 empty] | 2.1 |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 0

## CRP
CRP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 1.9814 |  | 1.978 |  |  | 1.92 | 1.9797 | 0.0034375 | 1.72 | 2.12 | 100
3 | 1.9097 |  | 1.9243 | 1.9082 | 1.9175 | 1.9267 |  | 2.033 | 1.94 | 1.83 | 1.92 | 1.9237 | 0.203 | 1.72 | 2.12 | 97.1694
4 | 1.9212 | 1.9482 | 1.9565 | 1.9143 | 1.938 | 1.9436 |  | 2.014 | 1.97 | 1.83 | 1.92 | 1.9373 | 0.184 | 1.72 | 2.12 | 97.8583
5 | 1.9491 | 1.9372 | 1.9377 | 1.8885 | 1.9294 | 1.9418 | 1.918 | 1.986 | 1.98 | 1.82 | 1.92 | 1.9288 | 0.166 | 1.72 | 2.12 | 97.4268
6 | 1.8938 | 1.9239 | 1.9369 | 1.8846 | 1.9273 | 1.9651 | 1.874 | 1.963 | 1.96 | 1.86 | 1.92 | 1.9189 | 0.10512 | 1.72 | 2.12 | 96.9254
7 | 1.9069 | 1.9164 | 1.9139 | 1.9084 | 1.9229 | 1.9198 | 1.879 | 1.935 | 1.95 | 1.91 | 1.92 | 1.9162 | 0.071 | 1.72 | 2.12 | 96.7928
8 | 1.8994 | 1.9123 | 1.8205 | 1.9093 | 1.9253 | 1.9056 | 1.873 | 1.927 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.9062 | 0.12946 | 1.72 | 2.12 | 96.2882
9 | 1.9128 | 1.8765 | 1.8554 | 1.8967 | 1.9281 | 1.9614 | 1.877 | 1.976 | 1.93 | 1.86 | 1.92 | 1.9074 | 0.1206 | 1.72 | 2.12 | 96.3461
10 | 1.9233 | 1.8667 | 1.8633 | 1.9281 | 1.9314 | 1.9952 | 1.869 | 1.932 | 1.93 | 1.8454 | 1.92 | 1.9085 | 0.1498 | 1.72 | 2.12 | 96.4002
11 | 1.9295 | 1.8669 | 1.8973 | 1.9241 | 1.9306 | 1.9033 | 1.863 | 1.924 | 1.97 | 1.8294 | 1.92 | 1.9038 | 0.14058 | 1.72 | 2.12 | 96.1653
12 | 1.9316 | 1.8662 | 1.8858 | 1.9404 | 1.915 | 1.8729 | 1.876 | 1.919 | 1.98 | 1.8611 | 1.92 | 1.9048 | 0.11888 | 1.72 | 2.12 | 96.2157
1 | 1.9292 | 1.8713 | 1.8837 | 1.9241 | 1.9206 | 1.9521 | 1.883 | 1.969 | 1.94 | 1.903 | 1.92 | 1.9176 | 0.097667 | 1.72 | 2.12 | 96.8624
2 | 1.9267 | 1.9577 | 1.9377 | 1.937 | 1.922 | 1.9322 | 1.914 | 1.954 | 1.93 | 1.9044 | 1.92 | 1.9316 | 0.053362 | 1.72 | 2.12 | 97.5678
3 | 1.9321 | 1.9458 | 1.9726 | 1.99 | 1.953 | 1.9022 | 1.912 | 1.915 | 1.96 | 1.9488 | 1.92 | 1.9432 | 0.08775 | 1.72 | 2.12 | 98.1535
4 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
5 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
6 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0
7 | [10 empty] | 1.92 |  | 0 | 1.72 | 2.12 | 0

## UA
UA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 6.4375 |  | 6.52 |  |  | 6.5 | 6.4787 | 0.0825 | 6.2 | 6.8 | 100
3 | 6.4094 |  | 6.5176 | 6.5613 | 6.51 | 6.3705 |  | 6.49 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4699 | 0.19078 | 6.2 | 6.8 | 99.8627
4 | 6.4438 | 6.4903 | 6.5222 | 6.6129 | 6.535 | 6.4014 |  | 6.52 | 6.39 | 6.4 | 6.5 | 6.4795 | 0.2229 | 6.2 | 6.8 | 100.0117
5 | 6.4344 | 6.4777 | 6.5167 | 6.6032 | 6.5167 | 6.3747 | 6.408 | 6.5 | 6.44 | 6.4 | 6.5 | 6.4671 | 0.22851 | 6.2 | 6.8 | 99.8208
6 | 6.4281 | 6.4606 | 6.5095 | 6.6033 | 6.5273 | 6.4326 | 6.477 | 6.54 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4778 | 0.20333 | 6.2 | 6.8 | 99.986
7 | 6.4688 | 6.4713 | 6.4867 | 6.5871 | 6.5095 | 6.4438 | 6.401 | 6.54 | 6.42 | 6.4 | 6.5 | 6.4728 | 0.1871 | 6.2 | 6.8 | 99.9084
8 | 6.4188 | 6.4712 | 6.3909 | 6.6129 | 6.5053 | 6.4391 | 6.37 | 6.54 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4448 | 0.3129 | 6.2 | 6.8 | 99.4762
9 | 6.4313 | 6.454 | 6.4308 | 6.5433 | 6.5143 | 6.3815 | 6.409 | 6.65 | 6.41 | 6.4 | 6.5 | 6.4624 | 0.26848 | 6.2 | 6.8 | 99.7479
10 | 6.48 | 6.4444 | 6.5211 | 6.5387 | 6.5048 | 6.4201 | 6.441 | 6.53 | 6.39 | 6.4 | 6.5 | 6.467 | 0.14871 | 6.2 | 6.8 | 99.8186
11 | 6.4868 | 6.451 | 6.5167 | 6.5258 | 6.5167 | 6.3808 | 6.464 | 6.37 | 6.4 | 6.3833 | 6.5 | 6.4495 | 0.15581 | 6.2 | 6.8 | 99.5486
12 | 6.4711 | 6.4462 | 6.5105 | 6.4903 | 6.505 | 6.4171 | 6.535 | 6.48 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4655 | 0.135 | 6.2 | 6.8 | 99.7958
1 | 6.4868 | 6.488 | 6.4786 | 6.5258 | 6.5059 | 6.4411 | 6.436 | 6.43 | 6.41 | 6.45 | 6.5 | 6.4652 | 0.11581 | 6.2 | 6.8 | 99.7911
2 | 6.4945 | 6.5023 | 6.42 | 6.497 | 6.5133 | 6.434 | 6.392 | 6.45 | 6.45 | 6.5 | 6.5 | 6.4653 | 0.12133 | 6.2 | 6.8 | 99.7925
3 | 6.4842 | 6.4875 | 6.47 | 6.476 | 6.5087 | 6.5068 | 6.395 | 6.4 | 6.48 | 6.5143 | 6.5 | 6.4722 | 0.11929 | 6.2 | 6.8 | 99.8995
4 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
5 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
6 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0
7 | [10 empty] | 6.5 |  | 0 | 6.2 | 6.8 | 0

## BUN
BUN
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 33.2246 |  | 33.8 |  |  | 34 | 33.5123 | 0.5754 | 32 | 36 | 100
3 | 33.1375 |  | 34.5235 | 33 | 34 | 33.0215 |  | 33.6 | 33.51 | 33.19 | 34 | 33.4978 | 1.5235 | 32 | 36 | 99.9568
4 | 33.425 | 33.0792 | 34.6437 | 33.0323 | 34 | 32.7938 |  | 33.9 | 33.62 | 33.1 | 34 | 33.5104 | 1.85 | 32 | 36 | 99.9944
5 | 33.2969 | 33.6667 | 33.4714 | 32.629 | 34 | 33.0471 | 33.846 | 33.7 | 33.49 | 34.09 | 34 | 33.5237 | 1.461 | 32 | 36 | 100.0341
6 | 33.2313 | 33.53 | 33.3412 | 32.5633 | 34 | 33.1152 | 33.762 | 34 | 33.77 | 33.54 | 34 | 33.4853 | 1.4367 | 32 | 36 | 99.9194
7 | 33.3375 | 33.3905 | 33.5889 | 32.8129 | 33.9524 | 33.4235 | 33.654 | 34.1 | 33.69 | 33.5 | 34 | 33.545 | 1.2871 | 32 | 36 | 100.0974
8 | 33.4094 | 33.4489 | 33.33 | 32.8806 | 34 | 33.5936 | 33.58 | 33.9 | 33.35 | 33.02 | 34 | 33.4513 | 1.1194 | 32 | 36 | 99.8178
9 | 33.6594 | 33.4301 | 33.2267 | 32.8233 | 34 | 33.567 | 33.589 | 34 | 33.27 | 34.52 | 34 | 33.6086 | 1.6967 | 32 | 36 | 100.2872
10 | 33.66 | 33.4966 | 33.0059 | 32.8581 | 34 | 33.3621 | 33.824 | 33.9 | 33.08 | 34.2 | 34 | 33.5387 | 1.3419 | 32 | 36 | 100.0787
11 | 33.7579 | 34.6153 | 33.1067 | 33.6484 | 34 | 33.0061 | 33.852 | 33.3 | 33.04 | 33.275 | 34 | 33.5601 | 1.6092 | 32 | 36 | 100.1427
12 | 33.7632 | 33.6489 | 33.0625 | 33.7065 | 33.95 | 33.4113 | 33.595 | 33.8 | 33.52 | 34.6625 | 34 | 33.712 | 1.6 | 32 | 36 | 100.5958
1 | 33.7632 | 33.5309 | 33.0035 | 33.6484 | 34 | 33.2452 | 33.793 | 34.1 | 33.15 | 33.6333 | 34 | 33.5868 | 1.0965 | 32 | 36 | 100.2222
2 | 33.8278 | 33.5172 | 33.1846 | 33.499 | 33.9333 | 33.1111 | 33.757 | 33.9 | 33.35 | 33.8 | 34 | 33.588 | 0.82222 | 32 | 36 | 100.2259
3 | 33.6816 | 33.4835 | 33.1364 | 33.469 | 34 | 33.6349 | 33.631 | 33.9 | 33.3 | 33.6429 | 34 | 33.5879 | 0.86364 | 32 | 36 | 100.2257
4 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
5 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
6 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0
7 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0

## CRE
CRE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 2.9279 |  | 2.957 |  |  | 2.96 | 2.9425 | 0.029083 | 2.76 | 3.16 | 100
3 | 3.0116 |  | 3.0439 | 3.0239 | 2.9725 | 2.9183 |  | 2.97 | 2.97 | 2.98 | 2.96 | 2.9863 | 0.12556 | 2.76 | 3.16 | 101.4889
4 | 2.9944 | 2.9749 | 3.0558 | 3.0158 | 2.9775 | 2.9229 |  | 2.99 | 2.99 | 2.95 | 2.96 | 2.9857 | 0.13292 | 2.76 | 3.16 | 101.4693
5 | 2.9922 | 2.9809 | 3.0618 | 2.9968 | 2.9756 | 2.9219 | 2.975 | 3.019 | 3.02 | 2.99 | 2.96 | 2.9933 | 0.13986 | 2.76 | 3.16 | 101.728
6 | 2.9956 | 3.0044 | 3.0428 | 3.0083 | 2.9795 | 2.934 | 2.956 | 3.062 | 2.99 | 2.96 | 2.96 | 2.9933 | 0.12796 | 2.76 | 3.16 | 101.7269
7 | 3.0156 | 2.9927 | 3.0375 | 3.0045 | 2.9748 | 2.9227 | 2.961 | 3.021 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.992 | 0.11482 | 2.76 | 3.16 | 101.6829
8 | 3.0153 | 2.9741 | 3.015 | 3.0174 | 2.9832 | 2.9051 | 2.959 | 2.991 | 3.02 | 2.95 | 2.96 | 2.983 | 0.11489 | 2.76 | 3.16 | 101.3781
9 | 2.9834 | 2.9783 | 3.0125 | 3.0153 | 2.9719 | 2.9118 | 2.973 | 3.042 | 3.03 | 3.01 | 2.96 | 2.9928 | 0.13016 | 2.76 | 3.16 | 101.7121
10 | 2.9913 | 2.9786 | 3.0047 | 3.011 | 2.9757 | 2.918 | 2.958 | 2.993 | 3.03 | 3.0142 | 2.96 | 2.9874 | 0.11204 | 2.76 | 3.16 | 101.5289
11 | 2.9876 | 2.9881 | 3.0406 | 3.0197 | 2.9689 | 2.9206 | 2.962 | 3.039 | 3.03 | 2.9925 | 2.96 | 2.9949 | 0.11995 | 2.76 | 3.16 | 101.7822
12 | 2.9774 | 3.0008 | 3.0244 | 3.0181 | 2.971 | 2.9048 | 2.974 | 3.006 | 3.04 | 3.0038 | 2.96 | 2.992 | 0.13523 | 2.76 | 3.16 | 101.6842
1 | 2.9818 | 3.0012 | 3.02 | 3.0197 | 2.9718 | 2.9124 | 2.979 | 2.962 | 3.03 | 2.9983 | 2.96 | 2.9876 | 0.11756 | 2.76 | 3.16 | 101.5349
2 | 2.9722 | 3.0137 | 3.014 | 3.003 | 2.968 | 2.9106 | 2.974 | 3.014 | 2.98 | 3 | 2.96 | 2.9849 | 0.10344 | 2.76 | 3.16 | 101.444
3 | 2.9692 | 3.0037 | 3.0162 | 3.001 | 2.967 | 2.9372 | 2.977 | 2.973 | 2.99 | 3.0082 | 2.96 | 2.9842 | 0.078986 | 2.76 | 3.16 | 101.4201
4 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
5 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
6 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0
7 | [10 empty] | 2.96 |  | 0 | 2.76 | 3.16 | 0

## AST
AST
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 97.0758 |  | 97.3 |  |  | 97 | 97.1879 | 0.22424 | 92 | 102 | 100
3 | 97.0312 |  | 96.7647 | 98.1935 | 98.4 | 96.92 |  | 97.2 | 97 | 95.1 | 97 | 97.0762 | 3.3 | 92 | 102 | 100
4 | 97.1875 | 95.9494 | 96.6667 | 98.2258 | 98.4 | 97.4192 |  | 98 | 97.1 | 96.4 | 97 | 97.261 | 2.4506 | 92 | 102 | 100.0752
5 | 97.3125 | 95.9267 | 96.5789 | 98.0323 | 98.4444 | 97.5632 | 98.692 | 97.7 | 97.58 | 95.3 | 97 | 97.313 | 3.392 | 92 | 102 | 100.1287
6 | 96.8438 | 96.0247 | 96.45 | 97.8 | 97.8182 | 96.9848 | 98.538 | 98.7 | 97.31 | 95.8 | 97 | 97.2269 | 2.4506 | 92 | 102 | 100.0402
7 | 96.875 | 95.9448 | 96.5 | 97.5806 | 97.8571 | 97.0625 | 98.169 | 97.6 | 97.32 | 98.4 | 97 | 97.3309 | 2.4552 | 92 | 102 | 100.1472
8 | 97.125 | 96.0012 | 96.5 | 97.7097 | 97.9474 | 97.4167 | 97.063 | 96.8 | 97.93 | 95.8 | 97 | 97.0293 | 2.1474 | 92 | 102 | 99.8368
9 | 96.9688 | 96.035 | 96.3333 | 98.0333 | 97.5714 | 96.7778 | 97.016 | 97.2 | 97.58 | 98 | 97 | 97.1516 | 1.9983 | 92 | 102 | 99.9626
10 | 97 | 96.2167 | 96.6 | 97.8065 | 97.5238 | 97.1131 | 97.761 | 97 | 97.04 | 97.3333 | 97 | 97.1394 | 1.5898 | 92 | 102 | 99.9502
11 | 97.3421 | 96.2861 | 96.5 | 98.1935 | 97.5 | 96.4615 | 97.902 | 96.1 | 96.61 | 100.6667 | 97 | 97.3562 | 4.5667 | 92 | 102 | 100.1732
12 | 97.0263 | 96.0257 | 96.1111 | 97.8387 | 97.4 | 96.096 | 98.155 | 97.3 | 95.85 | 99.75 | 97 | 97.1553 | 3.9 | 92 | 102 | 99.9665
1 | 97.6053 | 96.2159 | 96.4375 | 98.1935 | 97.2353 | 96.0667 | 98.526 | 96.7 | 99.4 | 100.0833 | 97 | 97.6464 | 4.0167 | 92 | 102 | 100.4717
2 | 97.5019 | 96.1859 | 96.2 | 98.125 | 97.1333 | 96.4367 | 98.143 | 96.5 | 99.07 | 100.0769 | 97 | 97.5373 | 3.891 | 92 | 102 | 100.3595
3 | 96.9737 | 95.9901 | 96.5833 | 98.521 | 96.8696 | 96.2523 | 97.944 | 96 | 98.78 | 98 | 97 | 97.1914 | 2.7899 | 92 | 102 | 100.0036
4 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
5 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
6 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0
7 | [10 empty] | 97 |  | 0 | 92 | 102 | 0

## ALT
ALT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 78.3542 |  | 78.8 |  |  | 79 | 78.5771 | 0.44583 | 75 | 83 | 100
3 | 78.9688 |  | 80.1875 | 79.1935 | 77.9 | 77.3173 |  | 78.6 | 79 | 78.2 | 79 | 78.6709 | 2.8702 | 75 | 83 | 100
4 | 78.5938 | 78.3816 | 79.5 | 79.4839 | 78.1 | 77.3519 |  | 80.7 | 79.25 | 78.1 | 79 | 78.829 | 3.3481 | 75 | 83 | 100.3206
5 | 79.125 | 78.2813 | 80.3333 | 79.7097 | 77.8889 | 77.3333 | 79.231 | 79.9 | 79.28 | 76.3 | 79 | 78.7383 | 4.0333 | 75 | 83 | 100.2051
6 | 78.5938 | 79.6679 | 81.6 | 79.2 | 78.5455 | 77.447 | 78.692 | 78.6 | 80.14 | 77.3 | 79 | 78.9786 | 4.3 | 75 | 83 | 100.511
7 | 78.25 | 79.5931 | 81.3333 | 79.1935 | 78.8571 | 77.7222 | 79.046 | 79.9 | 80.147 | 83.3 | 79 | 79.7342 | 5.5778 | 75 | 83 | 101.4726
8 | 78.1562 | 79.6671 | 81.0556 | 79.6452 | 78.9474 | 77.9808 | 77.594 | 77 | 79.48 | 77.8 | 79 | 78.7326 | 4.0556 | 75 | 83 | 100.1979
9 | 78.8438 | 79.5948 | 81 | 79.5333 | 78.8571 | 77.4722 | 77.968 | 79.5 | 79.92 | 78.9 | 79 | 79.1589 | 3.5278 | 75 | 83 | 100.7405
10 | 79.0667 | 80.2657 | 78.9444 | 79.1935 | 79 | 77.9109 | 78.448 | 78.4 | 79.87 | 78.3333 | 79 | 78.9433 | 2.3548 | 75 | 83 | 100.466
11 | 78.8421 | 79.8264 | 78.2143 | 79.3226 | 78.7778 | 77.5694 | 78.311 | 81.5 | 79.76 | 80.5833 | 79 | 79.2707 | 3.9306 | 75 | 83 | 100.8827
12 | 78.8947 | 79.4014 | 80.1333 | 79.8065 | 79 | 77.5556 | 78.552 | 79.9 | 79.92 | 80.25 | 79 | 79.3413 | 2.6944 | 75 | 83 | 100.9726
1 | 78.6053 | 79.891 | 79.3571 | 79.3226 | 79.2353 | 78.2083 | 78.86 | 79 | 79.56 | 80.25 | 79 | 79.229 | 2.0417 | 75 | 83 | 100.8296
2 | 78.805 | 79.8282 | 79.25 | 82.238 | 78.9333 | 78.0633 | 78.875 | 78.9 | 79.48 | 80.6667 | 79 | 79.504 | 4.1747 | 75 | 83 | 101.1796
3 | 79 | 79.6886 | 79.2105 | 81.79 | 78.7391 | 78.1802 | 78.222 | 78.8 | 79.26 | 79.7727 | 79 | 79.2663 | 3.6098 | 75 | 83 | 100.8771
4 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
5 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
6 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0
7 | [10 empty] | 79 |  | 0 | 75 | 83 | 0

## rGT
r-GT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 73.5652 |  | 73.8 |  |  | 74 | 73.6826 | 0.23478 | 70 | 78 | 100
3 | 74.625 |  | 72.7059 | 74.3548 | 74 | 72.9487 |  | 73.5 | 73.1 | 73.4 | 74 | 73.5793 | 1.9191 | 70 | 78 | 99.8598
4 | 74.625 | 73.5874 | 72.1765 | 74.1935 | 74.05 | 72.7995 |  | 73.9 | 73.3 | 73.3 | 74 | 73.548 | 2.4485 | 70 | 78 | 99.8173
5 | 74.5 | 73.54 | 72.6 | 74.1613 | 74.2222 | 72.5862 | 72.846 | 73.8 | 72.82 | 73.2 | 74 | 73.4276 | 1.9138 | 70 | 78 | 99.6539
6 | 74.4375 | 73.1561 | 73.4 | 74 | 74 | 72.1629 | 72.923 | 74 | 74.56 | 73.2 | 74 | 73.5839 | 2.3971 | 70 | 78 | 99.8661
7 | 74.4375 | 73.3632 | 73.4737 | 74.0323 | 73.9524 | 72.108 | 72.769 | 73.4 | 74.58 | 76 | 74 | 73.8116 | 3.892 | 70 | 78 | 100.1751
8 | 74.5938 | 73.4024 | 72.8571 | 73.7742 | 74.0526 | 72.4199 | 73.391 | 73.1 | 74.37 | 74.1 | 74 | 73.6061 | 2.1739 | 70 | 78 | 99.8962
9 | 74.0938 | 72.6792 | 73.5789 | 73.8 | 73.8095 | 74.2681 | 73.032 | 74.5 | 74.92 | 75.3 | 74 | 73.9982 | 2.6208 | 70 | 78 | 100.4283
10 | 74.2 | 72.6347 | 73.5556 | 73.8065 | 74 | 74.5345 | 73.147 | 73 | 75.1 | 75.9167 | 74 | 73.9895 | 3.2819 | 70 | 78 | 100.4165
11 | 74.5263 | 73.1055 | 74.4118 | 73.871 | 74.1667 | 74.3878 | 73.131 | 75.1 | 75.04 | 75 | 74 | 74.274 | 1.9945 | 70 | 78 | 100.8026
12 | 74.7895 | 73.2473 | 74.5263 | 74.0968 | 74 | 74.7486 | 73.345 | 74.3 | 75.02 | 74.375 | 74 | 74.2449 | 1.7727 | 70 | 78 | 100.7631
1 | 74.4211 | 72.6493 | 74.4375 | 73.871 | 74 | 74.8274 | 73.246 | 73.3 | 74.96 | 74.6667 | 74 | 74.0379 | 2.3107 | 70 | 78 | 100.4822
2 | 74.332 | 73.6465 | 73.1667 | 73.476 | 74 | 75.1667 | 72.946 | 73.4 | 74.73 | 74.7692 | 74 | 73.9633 | 2.2207 | 70 | 78 | 100.381
3 | 74.0789 | 74.0291 | 72.8182 | 73.269 | 73.5217 | 74.8806 | 72.732 | 73 | 74.28 | 75.1429 | 74 | 73.7752 | 2.4109 | 70 | 78 | 100.1257
4 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
5 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
6 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0
7 | [10 empty] | 74 |  | 0 | 70 | 78 | 0

## ALP
ALP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | JSCC認証値 | 2病院平均 | R | IFCC参考値 | 8病院平均 | R | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率 | 積水下限 | 積水上限
2 | [5 empty] | 289.2899 |  | 293.3 |  |  | 289 | 291.2949 | 4.0101 |  |  |  | 274 | 304 | 92 | 102 | 100 | 49 | 55
3 | 291.4688 |  | 285.3077 | 291.6452 | 285.85 | 288.4615 |  | 291.7 | 293.9 | 286.8 | 289 | 289.3916 | 8.5923 |  |  |  | 274 | 304 |  |  | 99.3466 | 49 | 55
4 | 290.9062 | 293.7609 | 287.125 | 287.4194 | 286.95 | 288.4747 |  | 286.1 | 292.2 | 281.1 | 289 | 288.2263 | 12.6609 |  |  |  | 274 | 304 |  |  | 98.9465 | 49 | 55
5 | 291.0938 | 293.324 | 287.3077 | 286.7667 | 286.3889 | 286.0903 | 294.538 | 290.9 | 292.46 | 284.9 | 289 | 289.3769 | 9.638 |  |  |  | 274 | 304 |  |  | 99.3416 | 49 | 55
6 | 290.2812 | 292.9284 | 283.8571 | 286.2667 | 286.6818 | 286.1623 | 295.308 | 294.7 | 295.29 | 276.8 | 289 | 288.8276 | 18.508 |  |  |  | 274 | 304 |  |  | 99.153 | 49 | 55
7 | 291.8438 | 292.8138 | 281 | 285.0323 | 286.5238 | 286.8925 | 293.615 | 292.8 | 296.08 | 299.4 | 289 | 290.6001 | 18.4 |  |  |  | 274 | 304 |  |  | 99.7615 | 49 | 55
8 | 291.5312 | 292.4463 | 278.4667 | 287.4194 | 286.7368 | 289.4058 | 291.203 | 296.8 | 295.93 | 101.6 | 289 | 289.9933 | 18.3333 | 97 | 101.6 | 0 | 274 | 304 | 92 | 102 | 99.5531 | 49 | 55
9 | 289.9062 | 291.3117 | 281.2308 | 286.4667 | 288.7143 | 283.3264 | 292.683 | 294 | 297.01 | 98.6 | 289 | 289.4054 | 15.7792 | 97 | 98.6 | 0 | 274 | 304 | 92 | 102 | 99.3514 | 49 | 55
10 | 290.3333 | 100.4667 | 96.6316 | 288.5806 | 285.9048 | 286.3442 | 292.522 | 296.9 | 296.65 | 99.1667 | 289 | 291.0336 | 10.9952 | 97 | 98.755 | 3.8351 | 274 | 304 | 92 | 102 | 99.9103 | 49 | 55
11 | 97.1053 | 99.1528 | 98.2 | 288.7419 | 287.5 | 285.6806 | 292.426 | 288.8 | 296.75 | 97.25 | 289 | 289.9831 | 11.0694 | 97 | 97.927 | 1.9028 | 274 | 304 | 92 | 102 | 99.5497 | 49 | 55
12 | 96.9737 | 100.274 | 96.2353 | 287.8065 | 287.25 | 286.2755 | 294 | 286.6 | 295.54 | 97.75 | 289 | 289.5787 | 9.2645 | 97 | 97.8082 | 4.0387 | 274 | 304 | 92 | 102 | 99.4108 | 49 | 55
1 | 96.9474 | 100.1304 | 96.4615 | 288.7419 | 287.5294 | 286.2531 | 97.754 | 288.3 | 98.59 | 98.3333 | 289 | 287.7061 | 2.4888 | 97 | 98.0361 | 3.6689 | 274 | 304 | 92 | 102 | 98.768 | 49 | 55
2 | 97.2983 | 100.2958 | 96.2 | 95.923 | 287.2667 | 285.1049 | 98.161 | 291 | 98.08 | 99.5385 | 289 | 287.7905 | 5.8951 | 97 | 97.9281 | 4.3728 | 274 | 304 | 92 | 102 | 98.797 | 49 | 55
3 | 97.1316 | 99.1646 | 98 | 96.688 | 285.913 | 98 | 97.944 | 289.6 | 98.18 | 100.12 | 289 | 287.7565 | 3.687 | 97 | 98.1535 | 3.432 | 274 | 304 | 92 | 102 | 98.7853 | 49 | 55
4 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 97 |  |  | 274 | 304 | 92 | 102 | 0 | 49 | 55
5 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 97 |  |  | 274 | 304 | 92 | 102 | 0 | 49 | 55
6 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 97 |  |  | 274 | 304 | 92 | 102 | 0 | 49 | 55
7 | [10 empty] | 289 |  | 0 | 97 |  |  | 274 | 304 | 92 | 102 | 0 | 49 | 55
IFCC法に変更された
施設は青字で表記しています。

## LD
LD
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | JSCC認証値 | 3病院平均 | R | IFCC参考値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 267.0947 |  | 267.9 |  |  | 266 | 267.4973 | 0.8053 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 100
3 | 266.6562 |  | 269.625 | 264.5806 | 264.35 | 265.2564 |  | 266.6 | 259.7 | 262.7 | 266 | 264.9335 | 9.925 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 99.0416
4 | 267.0312 | 265.4529 | 268.4444 | 264.129 | 263.15 | 266.1847 |  | 267.2 | 260.78 | 260.5 | 266 | 264.7636 | 7.9444 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 98.978
5 | 268.3438 | 265.728 | 270.875 | 263.6129 | 263.6667 | 265.1839 | 269.077 | 269.2 | 260.12 | 265 | 266 | 266.0807 | 10.755 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 99.4704
6 | 266.5312 | 265.6815 | 267.1875 | 264.1667 | 262.9545 | 265.1932 | 269.385 | 269.4 | 267.65 | 262.8 | 266 | 266.095 | 6.6 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 99.4757
7 | 266.9688 | 266.1632 | 266.1429 | 262.6774 | 263.5238 | 263.9167 | 268.585 | 267.4 | 264.6 | 269.8 | 266 | 265.9778 | 7.1226 |  |  |  | 252 | 280 |  |  | 99.4319
8 | 267.0938 | 264.0807 | 267.5 | 263.4839 | 261.6842 | 265.7308 | 267.766 | 266.7 | 264.13 | 266.7 | 266 | 265.4869 | 6.0818 |  |  |  | 252 | 280 | 92 | 102 | 99.2484
9 | 267.4062 | 263.9143 | 266.6471 | 263.2333 | 260.8571 | 263.6 | 268.524 | 270.4 | 265.08 | 260.9 | 266 | 265.0562 | 9.5429 |  |  |  | 252 | 280 | 293 | 265 | 99.0874
10 | 266.8667 | 274.4 | 275.5714 | 264.5806 | 263.2381 | 264.0345 | 267.926 | 267.7 | 264.41 | 266.1667 | 266 | 265.6153 | 4.6879 | 279 | 274.9857 | 1.1714 | 252 | 280 | 293 | 265 | 99.2964
11 | 279.3 | 273.7361 | 280.3 | 263.3871 | 263.3333 | 263.3939 | 267.508 | 269.9 | 263.7 | 262.0833 | 266 | 264.758 | 7.8167 | 279 | 277.7787 | 6.5639 | 252 | 280 | 293 | 265 | 98.9759
12 | 278.7368 | 280.5676 | 277.6875 | 264.3548 | 263.95 | 263.2883 | 271.017 | 268.1 | 265.65 | 258.375 | 266 | 264.9622 | 12.642 | 279 | 278.9973 | 2.8801 | 252 | 280 | 293 | 265 | 99.0523
1 | 278.7 | 279.6176 | 278 | 263.3871 | 264 | 263.5967 | 273.789 | 268.8 | 274.67 | 261.8 | 266 | 264.3168 | 7 | 279 | 276.9553 | 5.8286 | 252 | 280 | 293 | 265 | 98.811
2 | 278.779 | 281.2817 | 278.1875 | 272.146 | 262.6667 | 264.6883 | 273.357 | 267.5 | 273.52 | 259.3 | 266 | 263.5387 | 8.2 | 279 | 276.2119 | 9.1357 | 252 | 280 | 293 | 265 | 98.5201
3 | 277.9211 | 279.8077 | 277.2105 | 271.419 | 260.5652 | 272.9 | 272.901 | 266 | 273.62 | 263.05 | 266 | 263.2051 | 5.4348 | 279 | 275.1113 | 8.3887 | 252 | 280 | 293 | 265 | 98.3954
4 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 279 |  |  | 252 | 280 | 293 | 265 | 0
5 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 279 |  |  | 252 | 280 | 293 | 265 | 0
6 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 279 |  |  | 252 | 280 | 293 | 265 | 0
7 | [10 empty] | 266 |  | 0 | 279 |  |  | 252 | 280 | 293 | 265 | 0
IFCC法に変更された
施設は青字で表記しています。

## CPK
CK
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 295.9603 |  | 291.4 |  |  | 294 | 293.6802 | 4.5603 | 279 | 309 | 100
3 | 293.8438 |  | 295.3125 | 293.7742 | 295.7 | 296.4423 |  | 293.5 | 292.8 | 289.7 | 294 | 293.8841 | 6.7423 | 279 | 309 | 100.0694
4 | 295.9062 | 293.2069 | 298.0588 | 293.1613 | 296 | 297.2748 |  | 294.1 | 292.52 | 289 | 294 | 294.3587 | 9.0588 | 279 | 309 | 100.231
5 | 294.7812 | 291.5961 | 297.0625 | 291.871 | 295.7222 | 297.0862 | 287.308 | 292.7 | 292.56 | 286.7 | 294 | 292.7387 | 10.3862 | 279 | 309 | 99.6794
6 | 295.9062 | 290.6765 | 294.7647 | 289 | 296.8182 | 295.5076 | 286.615 | 293.3 | 296.4 | 286.8 | 294 | 292.5788 | 10.2032 | 279 | 309 | 99.625
7 | 295.5312 | 292.3103 | 294 | 287.7097 | 296.7143 | 294.8827 | 285.538 | 296.8 | 297.08 | 299.9 | 294 | 294.0466 | 14.362 | 279 | 309 | 100.1248
8 | 295.0625 | 290.4183 | 287.0526 | 287.5806 | 298.7368 | 295.1795 | 283.781 | 294.2 | 299.73 | 289.8 | 294 | 292.1541 | 15.949 | 279 | 309 | 99.4804
9 | 293.4375 | 294.6103 | 291.6 | 288.4333 | 298.7143 | 295.3264 | 283.206 | 298.3 | 296.1 | 294.1 | 294 | 293.3828 | 15.5083 | 279 | 309 | 99.8987
10 | 294.6 | 297.2167 | 298.2632 | 289.7419 | 298.5714 | 297.1839 | 282.313 | 294.3 | 294.54 | 295.9167 | 294 | 294.2647 | 16.2584 | 279 | 309 | 100.199
11 | 295.2368 | 297.5042 | 299.0625 | 291.6129 | 298.5556 | 295.7244 | 301.388 | 292.8 | 293.24 | 298.25 | 294 | 296.3374 | 9.7751 | 279 | 309 | 100.9048
12 | 294.8158 | 295.4378 | 299.6471 | 291.5161 | 297.05 | 294.7431 | 302.328 | 293.9 | 292.12 | 299.25 | 294 | 296.0808 | 10.8119 | 279 | 309 | 100.8174
1 | 295.2368 | 293.4074 | 296.9 | 291.6129 | 296.4706 | 296.4018 | 302.789 | 294.3 | 294.5 | 298.0833 | 294 | 295.9702 | 11.1761 | 279 | 309 | 100.7798
2 | 296.1959 | 290.3986 | 296.9286 | 285.583 | 298.2 | 298.3333 | 300.375 | 295.1 | 293.16 | 296.8462 | 294 | 295.1121 | 14.792 | 279 | 309 | 100.4876
3 | 295.2105 | 288.119 | 301.3158 | 284.237 | 297.6087 | 297.7568 | 299.056 | 293.2 | 293.71 | 296.3846 | 294 | 294.6598 | 17.0788 | 279 | 309 | 100.3336
4 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
5 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
6 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0
7 | [10 empty] | 294 |  | 0 | 279 | 309 | 0

## AMY
AMY
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 229.4493 |  | 229.1 |  |  | 229 | 229.4493 | 0.34928 | 217 | 241 | 100
3 | 228.875 |  | 224.1053 | 232.7419 | 228.45 | 228.9231 |  | 227 | 223.4 | 227.1 | 229 | 227.5744 | 9.3419 | 217 | 241 | 99.1829
4 | 229 | 225.9865 | 226.6111 | 232.871 | 228.5 | 228.964 |  | 226.3 | 223.98 | 224.5 | 229 | 227.4125 | 8.891 | 217 | 241 | 99.1123
5 | 228.4688 | 224.5816 | 226 | 231.8387 | 228.3889 | 227.7874 | 233 | 226.6 | 223.88 | 223.6 | 229 | 227.4145 | 9.4 | 217 | 241 | 99.1132
6 | 228.5625 | 223.8659 | 223.95 | 230.6667 | 228 | 227.7955 | 231.385 | 229.8 | 228.5 | 219.7 | 229 | 227.2225 | 11.685 | 217 | 241 | 99.0295
7 | 230.5938 | 225.5713 | 224.0952 | 229.6452 | 228.4286 | 226.9074 | 230.277 | 229.4 | 229.26 | 230.3 | 229 | 228.4478 | 6.4985 | 217 | 241 | 99.5635
8 | 230.5625 | 225.0915 | 223.4762 | 229.5161 | 228.6316 | 227.1795 | 233.656 | 227.8 | 229.1 | 228.4 | 229 | 228.3413 | 10.1798 | 217 | 241 | 99.5171
9 | 229.25 | 226.0987 | 223.8824 | 231.1667 | 228.6667 | 228.3542 | 228.719 | 233.3 | 231.96 | 231.5 | 229 | 229.2898 | 9.4176 | 217 | 241 | 99.9305
10 | 228.8 | 228.2792 | 221.0625 | 231.871 | 228.4286 | 228.9483 | 232.955 | 227.6 | 233.67 | 231.6667 | 229 | 229.3281 | 12.6075 | 217 | 241 | 99.9472
11 | 229.0526 | 230.1944 | 219.3333 | 232.3226 | 228.0556 | 226.2372 | 229.18 | 230.6 | 233.54 | 227.9167 | 229 | 228.6432 | 14.2067 | 217 | 241 | 99.6487
12 | 228.8684 | 230.8068 | 219 | 230.4516 | 227.85 | 227.8649 | 230.414 | 229.4 | 233.5 | 228.375 | 229 | 228.6531 | 14.5 | 217 | 241 | 99.653
1 | 229.7105 | 230.4662 | 218.8235 | 232.3226 | 227.2941 | 230.1667 | 230.351 | 230.8 | 226.48 | 225.3333 | 229 | 228.1748 | 13.4991 | 217 | 241 | 99.4445
2 | 229.251 | 227.5986 | 221.4667 | 230.732 | 227.7333 | 229.179 | 233.123 | 228.9 | 225.64 | 227.8462 | 229 | 228.147 | 11.6563 | 217 | 241 | 99.4324
3 | 229 | 228.7949 | 222.7391 | 229.293 | 225.7826 | 228.7613 | 228.806 | 231 | 224.56 | 232.8824 | 229 | 228.1619 | 10.1432 | 217 | 241 | 99.4389
4 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
5 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
6 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0
7 | [10 empty] | 229 |  | 0 | 217 | 241 | 0

## CHE
CHE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 303.6196 |  | 305.7 |  |  | 299 | 304.6598 | 2.0804 | 284 | 314 | 100
3 | 301.1562 |  | 298 | 299.7097 | 298.65 | 302.2821 |  | 303.4 | 295.7 | 294.8 | 299 | 299.2122 | 8.6 | 284 | 314 | 98.2119
4 | 301.5625 | 303.9149 | 297.8235 | 299.9355 | 299 | 305.6667 |  | 300.6 | 296.14 | 292.8 | 299 | 299.7159 | 12.8667 | 284 | 314 | 98.3772
5 | 301.6875 | 303.3316 | 300.9375 | 299.3548 | 298.9444 | 304.7356 | 307.231 | 301.1 | 295.28 | 292.8 | 299 | 300.5402 | 14.431 | 284 | 314 | 98.6478
6 | 301.4375 | 302.9099 | 298.5 | 298.4 | 298.6818 | 303.9167 | 306.769 | 304.8 | 295.5 | 297.3 | 299 | 300.8215 | 11.269 | 284 | 314 | 98.7401
7 | 301.3125 | 302.917 | 297.5556 | 298.8387 | 298.6667 | 304.8951 | 306.831 | 300.5 | 292.96 | 301.1 | 299 | 300.5577 | 13.871 | 284 | 314 | 98.6535
8 | 302.4062 | 303.0193 | 295.0476 | 299.2581 | 299.0526 | 305.3403 | 305.75 | 299.6 | 296.8 | 295.3 | 299 | 300.1574 | 10.7024 | 284 | 314 | 98.5222
9 | 302.1875 | 303.9156 | 297.0667 | 298.1333 | 298.5714 | 298.6319 | 305.413 | 304.5 | 301.77 | 303.4 | 299 | 301.3589 | 8.3463 | 284 | 314 | 98.9165
10 | 300.0667 | 303.9055 | 297.55 | 298.6774 | 299 | 298.6264 | 305.881 | 299.4 | 301.19 | 301.75 | 299 | 300.6047 | 8.331 | 284 | 314 | 98.669
11 | 299.9211 | 303.2514 | 298.8125 | 297.9032 | 299.1667 | 298.8125 | 306.213 | 301.8 | 299.74 | 300.4167 | 299 | 300.6037 | 8.3098 | 284 | 314 | 98.6687
12 | 300.0526 | 303.4838 | 297.75 | 298.9032 | 299.35 | 298.4842 | 306.569 | 302.6 | 298.6 | 299.125 | 299 | 300.4918 | 8.819 | 284 | 314 | 98.6319
1 | 302.5263 | 303.8957 | 298.6667 | 297.9032 | 299.2353 | 298.6071 | 305.702 | 302.6 | 301.1 | 298.3333 | 299 | 300.857 | 7.7988 | 284 | 314 | 98.7518
2 | 300.7249 | 303.8324 | 297.5294 | 298.839 | 298.6667 | 299.5929 | 306.333 | 302 | 300.48 | 300.3077 | 299 | 300.8306 | 8.8036 | 284 | 314 | 98.7431
3 | 300.4737 | 303.9873 | 297.7333 | 297.715 | 298.7391 | 297.7838 | 306.028 | 301.8 | 300.53 | 298.9231 | 299 | 300.3713 | 8.313 | 284 | 314 | 98.5924
4 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
5 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
6 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0
7 | [10 empty] | 299 |  | 0 | 284 | 314 | 0

## Fe
Fe
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 155.1765 |  | 148.8 |  |  | 150 | 151.9882 | 6.3765 | 142 | 158 | 100
3 | 150.2812 |  | 147.625 | 150.7742 | 152.45 | 155.3654 |  | 148.5 | 148.26 |  | 150 | 150.4651 | 7.7404 | 142 | 158 | 98.9979
4 | 150.9688 | 150.0678 | 149.6 | 151.0968 | 152.4 | 155.2207 |  | 148.4 | 148.46 |  | 150 | 150.7768 | 6.8207 | 142 | 158 | 99.2029
5 | 151.25 | 149.1649 | 149 | 150.2581 | 152 | 156.1379 | 149.615 | 151 | 147.76 |  | 150 | 150.6873 | 8.3779 | 142 | 158 | 99.1441
6 | 150.4688 | 149.7444 | 148.6875 | 149.8667 | 151.9091 | 155.25 | 148.692 | 149.2 | 148.14 |  | 150 | 150.2176 | 7.11 | 142 | 158 | 98.835
7 | 149.4062 | 149.5614 | 149.9474 | 149.6774 | 151.5238 | 156.2222 | 148.508 | 150.8 | 147.52 |  | 150 | 150.3518 | 8.7022 | 142 | 158 | 98.9233
8 | 151.5625 | 149.9195 | 148.0526 | 149.8387 | 153.2632 | 155.5 | 149.422 | 149.4 | 147.29 |  | 150 | 150.4721 | 8.21 | 142 | 158 | 99.0024
9 | 151.0625 | 149.6584 | 147.4706 | 149.6333 | 152.381 | 154.8696 | 149.413 | 150.8 | 147.77 |  | 150 | 150.3398 | 7.399 | 142 | 158 | 98.9154
10 | 150.9333 | 149.9648 | 147.0588 | 149.4194 | 152 | 156 | 149.552 | 149.8 | 148.02 |  | 150 | 150.3054 | 8.9412 | 142 | 158 | 98.8928
11 | 150.5526 | 151.1653 | 148.9286 | 150.129 | 152.5 | 156.6731 | 148.475 | 152.6 | 148.09 |  | 150 | 151.0126 | 8.5831 | 142 | 158 | 99.3581
12 | 150.2105 | 152.1338 | 148.9231 | 150.4516 | 153.3 | 154.8243 | 149.259 | 151.3 | 147.42 |  | 150 | 150.8691 | 7.4043 | 142 | 158 | 99.2637
1 | 151.3421 | 152.2855 | 148.6154 | 150.129 | 153 | 156.0179 | 148.561 | 150.7 | 147.67 |  | 150 | 150.9245 | 8.3479 | 142 | 158 | 99.3001
2 | 150.9431 | 153.9254 | 147.5625 | 150.72 | 153.8 | 156.3889 | 149.446 | 151.2 | 147.82 |  | 150 | 151.3118 | 8.8264 | 142 | 158 | 99.5549
3 | 150.9737 | 154.2475 | 148.4737 | 150.199 | 152 | 155.9595 | 149.113 | 149.4 | 147.54 |  | 150 | 150.8785 | 8.4195 | 142 | 158 | 99.2698
4 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
5 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
6 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0
7 | [10 empty] | 150 |  | 0 | 142 | 158 | 0

## Mg
Mg
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 8病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [7 empty] | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 100
3 | 2.65 |  | 2.61 | 2.6603 | 2.745 |  |  | 2.64 | 2.68 |  | 2.7 | 2.6642 | 0.135 | 2.5 | 2.9 | 98.6748
4 | 2.6406 | 2.7532 | 2.6524 | 2.649 | 2.74 |  |  | 2.61 | 2.7 |  | 2.7 | 2.6779 | 0.14322 | 2.5 | 2.9 | 99.1813
5 | 2.6406 | 2.7259 | 2.6706 | 2.6355 | 2.7333 |  | 2.749 | 2.62 | 2.68 |  | 2.7 | 2.6819 | 0.129 | 2.5 | 2.9 | 99.3282
6 | 2.6781 | 2.6885 | 2.7895 | 2.6273 | 2.7545 |  | 2.695 | 2.68 | 2.71 |  | 2.7 | 2.7029 | 0.16214 | 2.5 | 2.9 | 100.1065
7 | 2.6719 | 2.7008 | 2.6895 | 2.5932 | 2.7429 |  | 2.663 | 2.66 | 2.74 |  | 2.7 | 2.6827 | 0.14963 | 2.5 | 2.9 | 99.3576
8 | 2.6594 | 2.7501 | 2.6105 | 2.5987 | 2.7526 |  | 2.665 | 2.64 | 2.71 |  | 2.7 | 2.6733 | 0.15392 | 2.5 | 2.9 | 99.0109
9 | 2.6875 | 2.7788 | 2.7889 | 2.609 | 2.7429 |  | 2.692 | 2.59 | 2.71 |  | 2.7 | 2.6999 | 0.19889 | 2.5 | 2.9 | 99.9957
10 | 2.68 | 2.7721 | 2.7429 | 2.5948 | 2.7286 |  | 2.786 | 2.62 | 2.71 |  | 2.7 | 2.7043 | 0.19116 | 2.5 | 2.9 | 100.1593
11 | 2.6974 | 2.8181 | 2.7095 | 2.6706 | 2.7222 |  | 2.762 | 2.74 | 2.62 |  | 2.7 | 2.7175 | 0.19806 | 2.5 | 2.9 | 100.6473
12 | 2.6789 | 2.7868 | 2.6875 | 2.6648 | 2.72 |  | 2.769 | 2.69 | 2.63 |  | 2.7 | 2.7034 | 0.15676 | 2.5 | 2.9 | 100.1252
1 | 2.6974 | 2.8294 | 2.6176 | 2.6706 | 2.7176 |  | 2.747 | 2.7 | 2.68 |  | 2.7 | 2.7075 | 0.21177 | 2.5 | 2.9 | 100.2765
2 | 2.6972 | 2.8127 | 2.68 | 2.65 | 2.7133 |  | 2.758 | 2.7 | 2.62 |  | 2.7 | 2.7039 | 0.19274 | 2.5 | 2.9 | 100.1448
3 | 2.6947 | 2.7895 | 2.6474 | 2.644 | 2.7478 |  | 2.769 | 2.7 | 2.66 |  | 2.7 | 2.7066 | 0.14549 | 2.5 | 2.9 | 100.2427
4 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
5 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
6 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0
7 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0

## IP
IP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 5.8424 |  | 6.05 |  |  | 5.9 | 5.9462 | 0.20758 | 5.7 | 6.1 | 100
3 | 5.8156 |  | 6.0105 | 5.9858 | 5.9 | 5.812 |  | 6.01 | 5.79 | 5.8 | 5.9 | 5.8905 | 0.22053 | 5.7 | 6.1 | 99.0631
4 | 5.8094 | 5.9551 | 6.0667 | 5.9848 | 5.905 | 5.8351 |  | 6.01 | 5.78 | 5.7 | 5.9 | 5.894 | 0.36667 | 5.7 | 6.1 | 99.1221
5 | 5.8188 | 5.9572 | 6.0579 | 5.981 | 5.9056 | 5.7897 | 5.962 | 5.99 | 5.75 | 5.8 | 5.9 | 5.9012 | 0.30789 | 5.7 | 6.1 | 99.2431
6 | 5.85 | 5.9502 | 6.0316 | 5.993 | 5.9091 | 5.7455 | 5.938 | 6.02 | 5.75 | 5.8 | 5.9 | 5.8987 | 0.28612 | 5.7 | 6.1 | 99.2016
7 | 5.85 | 5.9475 | 5.9375 | 5.999 | 5.9048 | 5.8259 | 5.958 | 6.05 | 5.77 | 5.8 | 5.9 | 5.9043 | 0.28 | 5.7 | 6.1 | 99.2946
8 | 5.8313 | 5.9538 | 5.9227 | 5.9919 | 5.9158 | 5.8538 | 5.978 | 6.06 | 5.77 | 5.7 | 5.9 | 5.8977 | 0.36 | 5.7 | 6.1 | 99.1847
9 | 5.8906 | 5.9486 | 5.9765 | 5.9787 | 5.9048 | 5.797 | 5.927 | 6.04 | 5.74 | 5.7 | 5.9 | 5.8903 | 0.34 | 5.7 | 6.1 | 99.0598
10 | 5.8867 | 5.9413 | 6.0647 | 5.9858 | 5.9 | 5.8075 | 5.904 | 6.05 | 5.75 | 5.7417 | 5.9 | 5.9032 | 0.32304 | 5.7 | 6.1 | 99.2759
11 | 5.8921 | 5.9457 | 6.0333 | 5.99 | 5.9 | 5.7942 | 5.93 | 5.99 | 5.73 | 5.7333 | 5.9 | 5.8939 | 0.30333 | 5.7 | 6.1 | 99.1197
12 | 5.8842 | 5.9464 | 6.0111 | 5.9819 | 5.905 | 5.7401 | 5.95 | 5.98 | 5.73 | 5.75 | 5.9 | 5.8879 | 0.28111 | 5.7 | 6.1 | 99.0188
1 | 5.8816 | 5.9522 | 6.0556 | 5.99 | 5.9 | 5.7643 | 5.939 | 5.98 | 5.73 | 5.8667 | 5.9 | 5.9059 | 0.32556 | 5.7 | 6.1 | 99.3225
2 | 5.8861 | 5.9439 | 5.975 | 5.966 | 5.8933 | 5.763 | 5.918 | 5.87 | 5.9 | 5.9692 | 5.9 | 5.9085 | 0.21204 | 5.7 | 6.1 | 99.3651
3 | 5.8816 | 5.9401 | 5.9905 | 5.96 | 5.9 | 5.7941 | 5.892 | 5.9 | 5.82 | 5.9296 | 5.9 | 5.9008 | 0.19633 | 5.7 | 6.1 | 99.2362
4 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
5 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
6 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0
7 | [10 empty] | 5.9 |  | 0 | 5.7 | 6.1 | 0

## IgG
IgG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 968.5217 |  | 946.5 |  |  | 966 | 957.5109 | 22.0217 | 917 | 1015 | 100
3 | 975.0312 |  | 974.3529 |  | 966.7 | 965.0321 |  | 947 | 969.02 |  | 966 | 966.1894 | 28.0312 | 917 | 1015 | 100.9064
4 | 972.5 | 978.9425 | 969.2267 |  | 959.3 | 962.8378 |  | 949.1 | 972.5 |  | 966 | 966.3439 | 29.8425 | 917 | 1015 | 100.9225
5 | 971.2188 | 959.4162 | 958.7769 |  | 956.3333 | 961.6149 |  | 949.1 | 972.42 |  | 966 | 961.2686 | 23.32 | 917 | 1015 | 100.3924
6 | 962.4062 | 954.8848 | 954.2842 |  | 949.9091 | 969.5217 |  | 951.4 | 970.9 |  | 966 | 959.0437 | 20.9909 | 917 | 1015 | 100.1601
7 | 955.3125 | 957.9621 | 959.7706 |  | 958.2857 | 965.22 |  | 950.9 | 969.48 |  | 966 | 959.5616 | 18.58 | 917 | 1015 | 100.2142
8 | 967.8438 | 951.8634 | 959.4611 |  | 952.0526 | 923.3269 |  | 950.9 | 981.71 |  | 966 | 955.3083 | 58.3831 | 917 | 1015 | 99.77
9 | 967.25 | 945.3114 | 955.9929 |  | 957.4286 | 917.6304 |  | 950.5 | 992.69 |  | 966 | 955.2576 | 75.0596 | 917 | 1015 | 99.7647
10 | 964.9333 | 951.2915 | 959.52 |  | 959.1429 | 925.4167 |  | 951.3 | 970.75 |  | 966 | 954.6221 | 45.3333 | 917 | 1015 | 99.6983
11 | 963.3947 | 944.7111 | 952.88 |  | 951.6667 | 921.1429 |  | 958 | 955 |  | 966 | 949.5422 | 42.2519 | 917 | 1015 | 99.1678
12 | 963.3684 | 943.5696 | 951.6714 |  | 953 | 997.4808 |  | 968.6 | 955.12 |  | 966 | 961.83 | 53.9112 | 917 | 1015 | 100.4511
1 | 978.4737 | 949.825 | 957.3 |  | 964.9412 | 1003.375 |  | 966.9 | 947.81 |  | 966 | 966.9464 | 55.565 | 917 | 1015 | 100.9854
2 | 975.8176 | 971.0986 | 987.0667 |  | 965.6667 | 1001.5926 |  | 966.3 | 946.39 |  | 966 | 973.4189 | 55.2026 | 917 | 1015 | 101.6614
3 | 979.0789 | 966.3234 | 988.2235 |  | 967.7391 | 995.6216 |  | 963.4 | 947.73 |  | 966 | 972.5881 | 47.8916 | 917 | 1015 | 101.5746
4 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
5 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
6 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0
7 | [10 empty] | 966 |  | 0 | 917 | 1015 | 0

## IgA
IgA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 205.8824 |  | 193 |  |  | 202 | 199.4412 | 12.8824 | 181 | 223 | 100
3 | 201.8438 |  | 205.5647 |  | 203.3 | 203.4231 |  | 191.2 | 205.4 |  | 202 | 201.7886 | 14.3647 | 181 | 223 | 101.177
4 | 203.9688 | 213.192 | 202.3 |  | 207.55 | 202.5441 |  | 195.5 | 206.34 |  | 202 | 204.485 | 17.692 | 181 | 223 | 102.529
5 | 204.875 | 212.0147 | 204.7867 |  | 204.6111 | 201.7241 |  | 195.1 | 206.28 |  | 202 | 204.1988 | 16.9147 | 181 | 223 | 102.3855
6 | 204.5625 | 202.7986 | 194.8 |  | 202.7727 | 200.1491 |  | 201.6 | 204.04 |  | 202 | 201.5318 | 9.7625 | 181 | 223 | 101.0483
7 | 203.1875 | 203.7943 | 202.5714 |  | 202.381 | 199.2778 |  | 201.1 | 199.46 |  | 202 | 201.6817 | 4.5165 | 181 | 223 | 101.1234
8 | 203.5 | 206.8024 | 196.5105 |  | 203.1053 | 199 |  | 201.1 | 198.5 |  | 202 | 201.2169 | 10.2919 | 181 | 223 | 100.8903
9 | 203.6562 | 206.9747 | 200.1267 |  | 207.7143 | 197.5435 |  | 200.3 | 198.31 |  | 202 | 202.0893 | 10.1708 | 181 | 223 | 101.3278
10 | 203.5333 | 203.1437 | 204.1125 |  | 206.4762 | 198.9425 |  | 201.9 | 199.6 |  | 202 | 202.5297 | 7.5337 | 181 | 223 | 101.5486
11 | 204.8947 | 205.6889 | 205.1143 |  | 204.2222 | 198.9321 |  | 202.4 | 199.89 |  | 202 | 203.0203 | 6.7568 | 181 | 223 | 101.7946
12 | 205.9474 | 201.4351 | 201.1312 |  | 205.65 | 204.4706 |  | 203.4 | 198.2 |  | 202 | 202.8906 | 7.7474 | 181 | 223 | 101.7296
1 | 202.2895 | 199.6779 | 199.4133 |  | 201.3529 | 205.4568 |  | 201.1 | 200.94 |  | 202 | 201.4615 | 6.0435 | 181 | 223 | 101.013
2 | 202.5125 | 204.3652 | 200.2733 |  | 203.1333 | 204.2593 |  | 199 | 203.93 |  | 202 | 202.4962 | 5.3652 | 181 | 223 | 101.5318
3 | 202.0789 | 200.4649 | 199.625 |  | 203.8261 | 204.625 |  | 197 | 207.6 |  | 202 | 202.1743 | 10.6 | 181 | 223 | 101.3704
4 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
5 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
6 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0
7 | [10 empty] | 202 |  | 0 | 181 | 223 | 0

## IgM
IgM
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 88.0725 |  | 88.5 |  |  | 88 | 88.2862 | 0.42754 | 79 | 97 | 100
3 | 91 |  | 87.2 |  | 88.05 | 90.6026 |  | 88.6 | 88.32 |  | 88 | 88.9621 | 3.8 | 79 | 97 | 100.7655
4 | 89.4062 | 90.6425 | 88.2111 |  | 90.05 | 91.6982 |  | 86.9 | 88.6 |  | 88 | 89.3583 | 4.7982 | 79 | 97 | 101.2143
5 | 88.8125 | 88.712 | 88.7353 |  | 88.9444 | 91.5805 |  | 87 | 89.6 |  | 88 | 89.055 | 4.5805 | 79 | 97 | 100.8707
6 | 87.4375 | 85.6924 | 88.8235 |  | 87.5455 | 87.6449 |  | 86.2 | 88.15 |  | 88 | 87.3563 | 3.1311 | 79 | 97 | 98.9466
7 | 86.625 | 84.9835 | 87.9722 |  | 87.8571 | 88.0741 |  | 86.2 | 88.12 |  | 88 | 87.1189 | 3.1365 | 79 | 97 | 98.6777
8 | 88.625 | 86.2683 | 87.2095 |  | 88.4737 | 87.9423 |  | 86.2 | 89.22 |  | 88 | 87.7055 | 3.02 | 79 | 97 | 99.3423
9 | 88.3125 | 87.1103 | 86.8733 |  | 88.619 | 83.3043 |  | 85.6 | 87.58 |  | 88 | 86.7714 | 5.3147 | 79 | 97 | 98.2841
10 | 88.5333 | 84.9141 | 87.3067 |  | 89.5238 | 81.569 |  | 86.2 | 86.89 |  | 88 | 86.4196 | 7.9548 | 79 | 97 | 97.8856
11 | 88.9211 | 87.3708 | 87.8533 |  | 87.5 | 81.5185 |  | 84.2 | 87.15 |  | 88 | 86.3591 | 7.4025 | 79 | 97 | 97.8172
12 | 88.5 | 88.2973 | 88.5778 |  | 88.7 | 88.9865 |  | 86.2 | 89.44 |  | 88 | 88.3859 | 3.24 | 79 | 97 | 100.1129
1 | 88.0789 | 88.0647 | 90.18 |  | 88.3529 | 88.8571 |  | 85 | 89.33 |  | 88 | 88.2662 | 5.18 | 79 | 97 | 99.9774
2 | 88.556 | 87.5239 | 89.1538 |  | 88.5333 | 88.463 |  | 84.8 | 88.4 |  | 88 | 87.9186 | 4.3538 | 79 | 97 | 99.5836
3 | 88.7105 | 87.0182 | 88.5941 |  | 88.1739 | 88.0694 |  | 85.6 | 89.12 |  | 88 | 87.898 | 3.52 | 79 | 97 | 99.5603
4 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
5 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
6 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0
7 | [10 empty] | 88 |  | 0 | 79 | 97 | 0

## LDL
LDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立化成認証値 | 日立化成DS平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | 日立化成下限 | 日立化成上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2020.2月値を100％に対する変化率
2 | [5 empty] | 61.7982 |  | 81.2 |  |  | 80 | 81.2 | 0 | 60 | 61.7982 | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 100
3 | 81.375 |  | 80.2667 | 58.271 | 81.5 | 61.1097 |  | 80.9 | 60.77 | 62.9 | 80 | 81.0104 | 1.2333 | 60 | 60.7627 | 4.629 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.3243
4 | 81.5938 | 56.8125 | 80.2778 | 58.029 | 81.4 | 63.1569 |  | 80.9 | 60.97 | 58.8 | 80 | 81.0429 | 1.316 | 60 | 59.5537 | 6.3444 | 75 | 85 | 55 | 65 | 96.3679
5 | 81.625 | 56.7724 | 79.3529 | 58.3774 | 80.5556 | 62.5483 | 61.462 | 80.7 | 61.11 | 61.3 | 80 | 80.5584 | 2.2721 | 60 | 60.2617 | 5.7759 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.5136
6 | 80.8438 | 58.0675 | 79.45 | 58.95 | 80.7727 | 62.097 | 61.231 | 80 | 59.77 | 57.4 | 80 | 80.2666 | 1.3937 | 60 | 59.5859 | 4.697 | 75 | 85 | 55 | 65 | 96.4201
7 | 80.2812 | 58.2216 | 79.1429 | 59.6484 | 81.1429 | 62.9115 | 61.55 | 79.9 | 60.91 | 61.1 | 80 | 80.1167 | 2 | 60 | 60.7236 | 4.6899 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.261
8 | 80.8438 | 58.7146 | 75.5263 | 59.6839 | 81.2105 | 62.8962 | 61.519 | 79.6 | 61.21 | 60.4 | 80 | 79.2951 | 5.6842 | 60 | 60.7373 | 4.1815 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.2832
9 | 79.9062 | 59.4859 | 79.4706 | 59.5633 | 80.4762 | 63.1312 | 61.211 | 76.8 | 61.64 | 61.4 | 80 | 79.1633 | 3.6762 | 60 | 61.0719 | 3.6454 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.8247
10 | 80 | 59.2141 | 80.3 | 59.5484 | 80.3333 | 63.1233 | 60.519 | 79.8 | 60.92 | 61.75 | 80 | 80.1083 | 0.53333 | 60 | 60.8458 | 3.9092 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.4588
11 | 80.1053 | 56.3181 | 80.2632 | 60 | 80.8889 | 60.2577 | 60.726 | 78.6 | 61.18 | 62 | 80 | 79.9643 | 2.2889 | 60 | 60.0803 | 5.6819 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.2201
12 | 80.6316 | 54.823 | 79.6111 | 60.0742 | 81.25 | 59.314 | 61.314 | 76.1 | 61.39 | 64.5 | 80 | 79.3982 | 5.15 | 60 | 60.2359 | 9.677 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.4718
1 | 80.3158 | 56.063 | 79.1765 | 60 | 81.2353 | 60.6024 | 61.469 | 76 | 61.1 | 63.8333 | 80 | 79.1819 | 5.2353 | 60 | 60.5113 | 7.7703 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.9175
2 | 80.222 | 56.5785 | 80.8125 | 58.944 | 81.2667 | 60.4901 | 60.522 | 75.8 | 60.98 | 63.6154 | 80 | 79.5253 | 5.4667 | 60 | 60.1883 | 7.0369 | 75 | 85 | 55 | 65 | 97.3949
3 | 80.1316 | 60.0444 | 81.0909 | 58.237 | 80 | 60.6482 | 61.024 | 77.4 | 61.19 | 63.8571 | 80 | 79.6556 | 3.6909 | 60 | 60.8335 | 5.6201 | 75 | 85 | 55 | 65 | 98.4388
4 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
5 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
6 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0
7 | [10 empty] | 80 |  | 0 | 60 |  | 0 | 75 | 85 | 55 | 65 | 0

## 2020.2月を100％とした時の活性変化率
月 | Na | K | CL | Ca | GLU | TCH | TG | HDL | TP | ALB | TBIL | CRP | UA | BUN | CRE | AST | ALT | ALP | LD | CPK | rGT | AMY | CHE | Fe | Mg | IP | IgG | IgA | IgM | LDL
20.02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 100.2096 | 101.4026 | 99.9864 | 99.7387 | 99.5763 | 100.159 | 100.2668 | 99.1014 | 99.7135 | 98.2883 | 97.3097 | 97.1694 | 99.8627 | 99.9568 | 101.4889 | 100 | 100 | 99.3466 | 99.0416 | 100.0694 | 99.8598 | 99.1829 | 98.2119 | 98.9979 | 98.6748 | 99.0631 | 100.9064 | 101.177 | 100.7655 | 98.3243
4 | 100.5542 | 101.6214 | 100.3436 | 99.1936 | 99.394 | 99.7053 | 99.7413 | 97.3064 | 99.5584 | 97.9439 | 97.4502 | 97.8583 | 100.0117 | 99.9944 | 101.4693 | 100.0752 | 100.3206 | 98.9465 | 98.978 | 100.231 | 99.8173 | 99.1123 | 98.3772 | 99.2029 | 99.1813 | 99.1221 | 100.9225 | 102.529 | 101.2143 | 96.3679
5 | 100.4774 | 101.7778 | 100.4872 | 99.8799 | 99.7147 | 99.8797 | 99.7597 | 97.4811 | 99.3883 | 97.8717 | 97.7789 | 97.4268 | 99.8208 | 100.0341 | 101.728 | 100.1287 | 100.2051 | 99.3416 | 99.4704 | 99.6794 | 99.6539 | 99.1132 | 98.6478 | 99.1441 | 99.3282 | 99.2431 | 100.3924 | 102.3855 | 100.8707 | 97.5136
6 | 100.4776 | 101.6743 | 100.5767 | 99.8695 | 99.7191 | 99.3483 | 99.7091 | 96.1969 | 99.2522 | 97.6779 | 96.5235 | 96.9254 | 99.986 | 99.9194 | 101.7269 | 100.0402 | 100.511 | 99.153 | 99.4757 | 99.625 | 99.8661 | 99.0295 | 98.7401 | 98.835 | 100.1065 | 99.2016 | 100.1601 | 101.0483 | 98.9466 | 96.4201
7 | 100.4776 | 101.7765 | 100.2891 | 99.6844 | 99.7881 | 99.7644 | 99.6479 | 96.6038 | 99.5573 | 97.7239 | 98.1577 | 96.7928 | 99.9084 | 100.0974 | 101.6829 | 100.1472 | 101.4726 | 99.7615 | 99.4319 | 100.1248 | 100.1751 | 99.5635 | 98.6535 | 98.9233 | 99.3576 | 99.2946 | 100.2142 | 101.1234 | 98.6777 | 98.261
8 | 100.3194 | 101.4584 | 100.5294 | 99.5021 | 99.5865 | 99.7023 | 99.9527 | 96.4942 | 99.425 | 97.5738 | 97.7466 | 96.2882 | 99.4762 | 99.8178 | 101.3781 | 99.8368 | 100.1979 | 99.5531 | 99.2484 | 99.4804 | 99.8962 | 99.5171 | 98.5222 | 99.0024 | 99.0109 | 99.1847 | 99.77 | 100.8903 | 99.3423 | 98.2832
9 | 100.6014 | 101.9219 | 100.8261 | 99.821 | 99.6885 | 99.761 | 100.2717 | 95.8387 | 99.4338 | 98.1349 | 98.0955 | 96.3461 | 99.7479 | 100.2872 | 101.7121 | 99.9626 | 100.7405 | 99.3514 | 99.0874 | 99.8987 | 100.4283 | 99.9305 | 98.9165 | 98.9154 | 99.9957 | 99.0598 | 99.7647 | 101.3278 | 98.2841 | 98.8247
10 | 100.4974 | 101.6507 | 100.5974 | 99.3562 | 99.7515 | 100.0301 | 99.8292 | 96.2365 | 99.5924 | 97.7652 | 97.4075 | 96.4002 | 99.8186 | 100.0787 | 101.5289 | 99.9502 | 100.466 | 99.9103 | 99.2964 | 100.199 | 100.4165 | 99.9472 | 98.669 | 98.8928 | 100.1593 | 99.2759 | 99.6983 | 101.5486 | 97.8856 | 98.4588
11 | 100.4319 | 101.6728 | 100.5758 | 99.1993 | 99.5792 | 99.6716 | 99.7647 | 96.4306 | 99.3535 | 97.6285 | 97.2586 | 96.1653 | 99.5486 | 100.1427 | 101.7822 | 100.1732 | 100.8827 | 99.5497 | 98.9759 | 100.9048 | 100.8026 | 99.6487 | 98.6687 | 99.3581 | 100.6473 | 99.1197 | 99.1678 | 101.7946 | 97.8172 | 97.2201
12 | 100.3779 | 101.7175 | 100.5234 | 99.4201 | 99.5158 | 99.6643 | 99.9771 | 96.2253 | 99.1809 | 97.3289 | 97.8642 | 96.2157 | 99.7958 | 100.5958 | 101.6842 | 99.9665 | 100.9726 | 99.4108 | 99.0523 | 100.8174 | 100.7631 | 99.653 | 98.6319 | 99.2637 | 100.1252 | 99.0188 | 100.4511 | 101.7296 | 100.1129 | 97.4718
21.01 | 100.3885 | 101.645 | 100.5262 | 99.6885 | 99.71 | 99.5992 | 100.0703 | 96.9751 | 99.2067 | 97.2913 | 97.9253 | 96.8624 | 99.7911 | 100.2222 | 101.5349 | 100.4717 | 100.8296 | 98.768 | 98.811 | 100.7798 | 100.4822 | 99.4445 | 98.7518 | 99.3001 | 100.2765 | 99.3225 | 100.9854 | 101.013 | 99.9774 | 97.9175
2 | 100.3615 | 101.5729 | 100.8036 | 99.3565 | 99.6059 | 99.6197 | 99.7138 | 96.4626 | 99.1724 | 97.3412 | 97.1149 | 97.5678 | 99.7925 | 100.2259 | 101.444 | 100.3595 | 101.1796 | 98.797 | 98.5201 | 100.4876 | 100.381 | 99.4324 | 98.7431 | 99.5549 | 100.1448 | 99.3651 | 101.6614 | 101.5318 | 99.5836 | 97.3949
3 | 100.2576 | 101.495 | 100.6021 | 99.2771 | 99.8143 | 99.6476 | 99.3247 | 96.288 | 99.1531 | 97.268 | 97.768 | 98.1535 | 99.8995 | 100.2257 | 101.4201 | 100.0036 | 100.8771 | 98.7853 | 98.3954 | 100.3336 | 100.1257 | 99.4389 | 98.5924 | 99.2698 | 100.2427 | 99.2362 | 101.5746 | 101.3704 | 99.5603 | 98.4388
4
5
6
7