## Green Bottle 認証値
Chiritorol 2000L Green Bottle（製造番号：013102 有効期限：2023.01.31）認証値設定 2021年4月
項目 | 認証値 | 単位 | 許容範囲 |  |  |  | 許容幅
Na | 145 | mmol/L | 143 | ～ | ～ | 147 | ±2mmol/L
K | 5.4 | mmol/L | 5.2 | ～ | ～ | 5.6 | ±0.2mmol/L
CL（日立電極以外） | 110 | mmol/L | 107 | ～ | ～ | 113 | ±3mmol/L
CL（日立電極） | 107 | mmol/L | 104 | ～ | ～ | 110 | ±3mmol/L
Ca | 11.1 | mg/dL | 10.6 | ～ | ～ | 11.6 | ±0.5mg/dL
GLU | 184 | mg/dL | 179 | ～ | ～ | 189 | ±5mg/dL
TCH | 148 | mg/dL | 140 | ～ | ～ | 156 | ±8mg/dL（±5％）
TG | 55 | mg/dL | 52 | ～ | ～ | 58 | ±3mg/dL（±5％）
HDLミナリスメタボリード | 46 | mg/dL | 43 | ～ | ～ | 49 | ±3mg/dL
HDL積水コレステスト | 53 | mg/dL | 50 | ～ | ～ | 56 | ±3mg/dL
LDLミナリスメタボリード | 82 | mg/dL | 77 | ～ | ～ | 87 | ±5mg/dL
LDL積水コレステスト | 61 | mg/dL | 56 | ～ | ～ | 66 | ±5mg/dL
TP | 6.7 | g/dL | 6.5 | ～ | ～ | 6.9 | ±0.2g/dL
ALB（New BCP） | 4.2 | g/dL | 4 | ～ | ～ | 4.4 | ±0.2g/dL
T-BIL | 1.7 | mg/dL | 1.4 | ～ | ～ | 2 | ±0.3mg/dL
CRP | 1.98 | mg/dL | 1.78 | ～ | ～ | 2.18 | ±0.20mg/dL
UA | 6.4 | mg/dL | 6.1 | ～ | ～ | 6.7 | ±0.3mg/dL
BUN | 34 | mg/dL | 32 | ～ | ～ | 36 | ±2mg/dL
CRE | 2.99 | mg/dL | 2.79 | ～ | ～ | 3.19 | ±0.20mg/dL
AST | 94 | U/L | 89 | ～ | ～ | 99 | ±5U/L（±5％）
ALT | 78 | U/L | 74 | ～ | ～ | 82 | ±4U/L（±5％）
γ-GT | 73 | U/L | 69 | ～ | ～ | 77 | ±4U/L（±5％）
ALP-IFCC | 98 | U/L | 93 | ～ | ～ | 103 | ±5U/L（±5％）
LD-IFCC | 271 | U/L | 257 | ～ | ～ | 285 | ±14U/L（±5％）
CK | 307 | U/L | 291 | ～ | ～ | 323 | ±16U/L（±5％）
AMY | 228 | U/L | 216 | ～ | ～ | 240 | ±12U/L（±5％）
ChE | 309 | U/L | 293 | ～ | ～ | 325 | ±16U/L（±5％）
Fe | 153 | μg/dL | 145 | ～ | ～ | 161 | ±8μg/dL（±5％）
Mg | 2.693 | mg/dL | 2.493 | ～ | ～ | 2.893 | ±0.2mg/dL
IP | 6 | mg/dL | 5.8 | ～ | ～ | 6.2 | ±0.2mg/dL
IgG | 971 | mg/dL | 922 | ～ | ～ | 1020 | ±49mg/dL（±5％）
IgA | 210 | mg/dL | 189 | ～ | ～ | 231 | ±21mg/dL（±10％）
IgM | 89 | mg/dL | 80 | ～ | ～ | 98 | ±9mg/dL（±10％）
参考値として扱う項目
ALP-JSCC | 290 | U/L | 275 | ～ | ～ | 305 | ±15U/L（±5％）
LD-JSCC | 258 | U/L | 245 | ～ | ～ | 271 | ±13U/L（±5％）
（留意事項）
１．ALP-JSCC値、LD-JSCC値に移行されていない施設向けに、参考値扱いとして表記しています。
２．チリトロール2000Lを検量用物質（キャリブレータ）として用いることに対して、データの保証はいたしません。

## Na
Na
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 144.3789 | 145.1184 | 144.5231 | 145.054 | 145.4 | 144.6833 | 144.833 | 145.2 | 145.01 |  | 145 | 144.9112 | 1.0211 | 143 | 147 | 100
9 | 144.4875 | 145.1658 | 144.2867 | 144.959 | 145.3 | 144.6833 | 144.967 | 145.6 | 145.09 | 144.25 | 145 | 144.8789 | 1.35 | 143 | 147 | 99.9777
10 | 144.481 | 144.9012 | 145.0071 | 144.906 | 145.4762 | 144.1316 | 145.062 | 145.6 | 144.92 | 144.7333 | 145 | 144.9218 | 1.4684 | 143 | 147 | 100.0073
11 | 144.4026 | 144.8183 | 145.04 | 144.862 | 145.6111 | 144.4481 | 145.156 | 145.4 | 145.06 | 144.2667 | 145 | 144.9065 | 1.3444 | 143 | 147 | 99.9968
12 | 144.4947 | 144.6744 | 144.9647 | 145.038 | 145.5 | 144.7529 | 145.036 | 145.6 | 145.04 | 144.5333 | 145 | 144.9634 | 1.1053 | 143 | 147 | 100.036
1 | 144.6974 | 144.6242 | 144.4625 | 145.053 | 145.2632 | 144.76 | 145.4 | 145.1 | 145.19 | 144.8571 | 145 | 144.9407 | 0.9375 | 143 | 147 | 100.0204
2 | 144.5973 | 144.533 | 144.0429 | 144.88 | 145.2778 | 144.7292 | 145.358 | 145.2 | 145.15 | 144.4615 | 145 | 144.823 | 1.3151 | 143 | 147 | 99.9391
3 | 144.4658 | 144.4 | 144.7077 | 144.89 | 145 | 144.3053 | 144.72 | 145.2 | 145.16 | 144.1538 | 145 | 144.7003 | 1.0462 | 143 | 147 | 99.8544
4 | 144.4605 | 144.7682 | 144.5882 | 144.771 | 145.15 | 144.5864 | 145.333 | 145.4 | 145.21 | 144.0769 | 145 | 144.8344 | 1.3231 | 143 | 147 | 99.947
5 | 144.4789 | 144.7143 | 144.2176 | 144.993 | 145.5789 | 144.6905 | 145.552 | 145.5 | 145.24 | 144.2667 | 145 | 144.9232 | 1.3613 | 143 | 147 | 100.0083
6 | 144.2605 | 144.7684 | 144.58 | 145.242 | 145.1429 | 144.8762 | 145.32 | 145.7 | 145.09 | 144.4167 | 145 | 144.9397 | 1.4395 | 143 | 147 | 100.0196
7 | 144.3263 | 144.7802 | 144.3765 | 145.096 | 145.15 | 145.4789 | 145.425 | 145.6 | 145.09 | 144.3571 | 145 | 144.968 | 1.2737 | 143 | 147 | 100.0392
8 | 144.2605 | 144.948 | 144.5111 | 145.259 | 145.5 | 145.1171 | 145.326 | 145.5 | 145 | 144.2667 | 145 | 144.9688 | 1.2395 | 143 | 147 | 100.0398
9 | 144.3658 | 145.0783 | 144.2765 | 145.349 | 145.7 | 144.7238 | 145.074 | 145.5 | 145.2 | 144.5333 | 145 | 144.9801 | 1.4235 | 143 | 147 | 100.0475
10 | 144.3683 | 144.886 | 144.6118 | 145.117 | 145.3 | 144.9462 | 145.209 | 145.9 | 145.13 | 144.6667 | 145 | 145.0135 | 1.5317 | 143 | 147 | 100.0706
11 | 144.2937 | 144.998 | 144.5333 | 145.617 | 145.2 | 145.4962 | 145.295 | 145.7 | 144.94 | 144.2 | 145 | 145.0273 | 1.5 | 143 | 147 | 100.0801
12 | 144.5412 | 145.3038 | 144.2812 | 145.562 | 146.2 | 144.6652 | 145.671 | 145.4 | 145.09 | 144.2667 | 145 | 145.0981 | 1.9333 | 143 | 147 | 100.129
1 | [10 empty] | 145 |  | 0 | 143 | 147 | 0

## K
K
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 5.3842 | 5.3348 | 5.4033 | 5.362 | 5.43 | 5.325 | 5.35 | 5.32 | 5.38 |  | 5.4 | 5.3655 | 0.11 | 5.2 | 5.6 | 100
9 | 5.3881 | 5.3394 | 5.3784 | 5.35 | 5.44 | 5.3246 | 5.348 | 5.31 | 5.38 | 5.3917 | 5.4 | 5.365 | 0.13 | 5.2 | 5.6 | 99.9913
10 | 5.3921 | 5.3363 | 5.4006 | 5.357 | 5.4524 | 5.3352 | 5.371 | 5.3 | 5.38 | 5.3933 | 5.4 | 5.3718 | 0.15238 | 5.2 | 5.6 | 100.1176
11 | 5.3892 | 5.3301 | 5.3918 | 5.352 | 5.4444 | 5.3419 | 5.366 | 5.32 | 5.37 | 5.4 | 5.4 | 5.3705 | 0.12444 | 5.2 | 5.6 | 100.0942
12 | 5.3863 | 5.3238 | 5.4025 | 5.362 | 5.435 | 5.3379 | 5.377 | 5.37 | 5.37 | 5.4 | 5.4 | 5.3765 | 0.11122 | 5.2 | 5.6 | 100.2044
1 | 5.3939 | 5.3218 | 5.3894 | 5.352 | 5.4421 | 5.3404 | 5.373 | 5.31 | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.3713 | 0.13211 | 5.2 | 5.6 | 100.1077
2 | 5.3936 | 5.3204 | 5.3827 | 5.348 | 5.4222 | 5.3248 | 5.387 | 5.31 | 5.38 | 5.4 | 5.4 | 5.3669 | 0.11222 | 5.2 | 5.6 | 100.026
3 | 5.3884 | 5.3216 | 5.385 | 5.356 | 5.4045 | 5.3365 | 5.364 | 5.31 | 5.38 | 5.3923 | 5.4 | 5.3638 | 0.094545 | 5.2 | 5.6 | 99.9692
4 | 5.3889 | 5.3197 | 5.381 | 5.353 | 5.405 | 5.3395 | 5.44 | 5.29 | 5.37 | 5.3923 | 5.4 | 5.3679 | 0.15 | 5.2 | 5.6 | 100.0459
5 | 5.3858 | 5.3217 | 5.3688 | 5.338 | 5.4421 | 5.3396 | 5.441 | 5.31 | 5.38 | 5.4 | 5.4 | 5.3727 | 0.13211 | 5.2 | 5.6 | 100.1345
6 | 5.3816 | 5.3284 | 5.3771 | 5.329 | 5.419 | 5.3261 | 5.434 | 5.29 | 5.38 | 5.4 | 5.4 | 5.3665 | 0.144 | 5.2 | 5.6 | 100.0192
7 | 5.3795 | 5.3243 | 5.3668 | 5.344 | 5.405 | 5.3463 | 5.44 | 5.29 | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.3686 | 0.15 | 5.2 | 5.6 | 100.0579
8 | 5.3784 | 5.3182 | 5.37 | 5.345 | 5.4364 | 5.3337 | 5.437 | 5.3 | 5.39 | 5.4 | 5.4 | 5.3709 | 0.137 | 5.2 | 5.6 | 100.1003
9 | 5.3863 | 5.3273 | 5.3712 | 5.347 | 5.45 | 5.3244 | 5.421 | 5.28 | 5.38 | 5.4 | 5.4 | 5.3687 | 0.17 | 5.2 | 5.6 | 100.0604
10 | 5.3872 | 5.3253 | 5.3805 | 5.338 | 5.41 | 5.3311 | 5.437 | 5.32 | 5.37 | 5.4 | 5.4 | 5.3699 | 0.117 | 5.2 | 5.6 | 100.0825
11 | 5.3816 | 5.3333 | 5.37 | 5.368 | 5.415 | 5.3404 | 5.433 | 5.34 | 5.38 | 5.3867 | 5.4 | 5.3748 | 0.099667 | 5.2 | 5.6 | 100.1737
12 | 5.3922 | 5.3574 | 5.3829 | 5.379 | 5.475 | 5.3404 | 5.441 | 5.32 | 5.38 | 5.3867 | 5.4 | 5.3855 | 0.155 | 5.2 | 5.6 | 100.3723
1 | [10 empty] | 5.4 |  | 0 | 5.2 | 5.6 | 0

## CL
CL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 日立以外認証値 | 日立以外平均 | R | 日立認証値 | 日立平均 | R | 日立以外下限 | 日立以外下限 | 日立下限 | 日立上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 109.9474 | 106.723 | 110.3687 | 105.518 | 109.6 | 106.3167 | 106.833 | 106.3 | 110.91 |  | 110 | 110.2065 | 1.31 | 107 | 106.3381 | 1.315 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100
9 | 110.0187 | 106.3316 | 109.8941 | 105.938 | 109.85 | 107.212 | 107.016 | 106.7 | 110.8 | 110 | 110 | 110.1126 | 0.95 | 107 | 106.6395 | 1.274 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.2834
10 | 109.9905 | 106.0595 | 110.5737 | 105.225 | 109.9048 | 106.581 | 107.185 | 107.4 | 110.54 | 110.4 | 110 | 110.2818 | 0.66892 | 107 | 106.4901 | 2.175 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.1429
11 | 110.1895 | 106.0061 | 110.3947 | 106.283 | 109.7222 | 106.5148 | 106.516 | 107.5 | 110.51 | 110.2 | 110 | 110.2033 | 0.78778 | 107 | 106.564 | 1.4939 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.2124
12 | 110 | 106.8967 | 110.4833 | 106.364 | 110.1 | 106.2923 | 105.804 | 107.1 | 110.46 | 110.2667 | 110 | 110.262 | 0.48333 | 107 | 106.4914 | 1.296 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.1441
1 | 109.9789 | 107.0137 | 110.5125 | 106.659 | 109.7895 | 106.2917 | 105.883 | 106.6 | 110.42 | 110.1429 | 110 | 110.1688 | 0.72303 | 107 | 106.4895 | 1.1307 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.1423
2 | 109.9928 | 106.7074 | 110.14 | 105.788 | 110 | 106.7481 | 106.453 | 107 | 110.46 | 110 | 110 | 110.1186 | 0.46724 | 107 | 106.5393 | 1.212 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.1892
3 | 110.0737 | 106.7207 | 110.1889 | 105.867 | 109.9545 | 106.1857 | 105.88 | 106.8 | 110.65 | 110.3077 | 110 | 110.235 | 0.35315 | 107 | 106.2907 | 0.933 | 107 | 113 | 104 | 110 | 99.9554
4 | 110.0763 | 106.5659 | 110.4833 | 105.438 | 110.25 | 107.3864 | 109.572 | 107.1 | 110.58 | 110 | 110 | 110.1603 | 1.008 | 107 | 106.6226 | 1.9484 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.2675
5 | 110.0842 | 106.5429 | 110.3533 | 106.887 | 109.9474 | 107.413 | 110.477 | 106.5 | 110.66 | 110.0667 | 110 | 110.2648 | 0.71263 | 107 | 106.8357 | 0.91304 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.4679
6 | 109.9079 | 106.5398 | 110.3625 | 106.924 | 110 | 107.5864 | 110.139 | 106.6 | 110.77 | 109.9167 | 110 | 110.1827 | 0.86211 | 107 | 106.9125 | 1.0466 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5402
7 | 109.9184 | 106.2341 | 109.7889 | 106.924 | 110 | 108.1158 | 109.61 | 106.8 | 110.35 | 109.7143 | 110 | 109.8969 | 0.74 | 107 | 107.0185 | 1.8817 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.6398
8 | 109.9368 | 106.2255 | 109.5278 | 106.823 | 109.9545 | 107.5229 | 109.865 | 106.8 | 110.3 | 110.0667 | 110 | 109.9418 | 0.77222 | 107 | 106.8428 | 1.2973 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.4746
9 | 109.9368 | 106.147 | 109.4765 | 106.727 | 110 | 106.9074 | 110.129 | 107 | 110.37 | 110.3333 | 110 | 110.0409 | 0.89353 | 107 | 106.6953 | 0.85301 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.3359
10 | 109.9999 | 105.5141 | 109.8312 | 106.256 | 109.8 | 106.6034 | 110.193 | 107.4 | 110.57 | 110.2667 | 110 | 110.1101 | 0.77 | 107 | 106.4434 | 1.8859 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.099
11 | 110.061 | 107.8906 | 110.2895 | 106.613 | 110.1 | 107.888 | 109.889 | 106.8 | 110.38 | 109.8 | 110 | 110.0866 | 0.58 | 107 | 107.2979 | 1.2776 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.9026
12 | 110.1339 | 107.7612 | 109.925 | 106.599 | 109.95 | 106.5522 | 109.803 | 106.7 | 110.78 | 110.0667 | 110 | 110.1098 | 0.977 | 107 | 106.9031 | 1.2091 | 107 | 113 | 104 | 110 | 100.5313
1 | [10 empty] | 110 |  | 0 | 107 |  | 0 | 107 | 113 | 104 | 110 | 0
千葉市立青葉病院
BM装置に変更

## Ca
Ca
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 10.9816 | 10.9949 | 11.2556 | 10.818 | 11.13 | 10.95 | 11.183 | 11.12 | 11.25 |  | 11.1 | 11.0759 | 0.43756 | 10.6 | 11.6 | 100
9 | 11.0281 | 11.0725 | 11.1476 | 10.899 | 11.125 | 10.9907 | 11.166 | 11.06 | 11.23 | 11.3833 | 11.1 | 11.1102 | 0.48433 | 10.6 | 11.6 | 100.3101
10 | 11.019 | 11.0813 | 11.25 | 10.91 | 11.0952 | 10.9302 | 11.242 | 11.13 | 11.03 | 11.2933 | 11.1 | 11.0981 | 0.38333 | 10.6 | 11.6 | 100.2006
11 | 11.0342 | 11.1431 | 11.2211 | 10.965 | 11.1111 | 10.9577 | 11.053 | 11.02 | 11.04 | 11.5267 | 11.1 | 11.1072 | 0.56893 | 10.6 | 11.6 | 100.2826
12 | 11.0368 | 11.0142 | 11.2444 | 11.063 | 11.1 | 10.9226 | 11.076 | 11.09 | 11.13 | 11.5267 | 11.1 | 11.1204 | 0.60405 | 10.6 | 11.6 | 100.4017
1 | 11.0184 | 11.0169 | 11.1722 | 11.067 | 11.1105 | 10.9231 | 11.146 | 11.16 | 11.07 | 11.5643 | 11.1 | 11.1248 | 0.64121 | 10.6 | 11.6 | 100.442
2 | 11.0028 | 10.9077 | 11.24 | 11.06 | 11.0667 | 10.9339 | 11.046 | 11.21 | 11.03 | 11.4923 | 11.1 | 11.0989 | 0.58462 | 10.6 | 11.6 | 100.2081
3 | 11.0079 | 11.1624 | 11.23 | 11.11 | 11.0636 | 10.927 | 11.046 | 11.2 | 11.02 | 11.5583 | 11.1 | 11.1325 | 0.63135 | 10.6 | 11.6 | 100.5113
4 | 10.9974 | 10.9847 | 11.0389 | 11.133 | 11.17 | 10.9675 | 11.01 | 11.15 | 11.1 | 11.5231 | 11.1 | 11.1075 | 0.55558 | 10.6 | 11.6 | 100.285
5 | 10.9789 | 10.8874 | 11.125 | 10.983 | 11.3 | 10.9611 | 10.974 | 11.16 | 11.26 | 11.6 | 11.1 | 11.123 | 0.71256 | 10.6 | 11.6 | 100.4249
6 | 11.0474 | 10.9396 | 11.13 | 10.97 | 11.3095 | 10.9478 | 11.02 | 11.2 | 11.24 | 11.5583 | 11.1 | 11.1363 | 0.61871 | 10.6 | 11.6 | 100.5451
7 | 10.9974 | 11.0056 | 11.1429 | 10.928 | 11.215 | 10.9991 | 10.953 | 11.25 | 11.19 | 11.4538 | 11.1 | 11.1135 | 0.52585 | 10.6 | 11.6 | 100.3393
8 | 11.0211 | 11.0066 | 11.1952 | 10.993 | 11.3773 | 10.9436 | 10.983 | 11.18 | 11.23 | 11.5067 | 11.1 | 11.1436 | 0.56304 | 10.6 | 11.6 | 100.6117
9 | 10.9868 | 10.96 | 11.2684 | 11.028 | 11.365 | 10.9333 | 11.113 | 11 | 11.22 | 11.4867 | 11.1 | 11.1361 | 0.55333 | 10.6 | 11.6 | 100.5438
10 | 11.0313 | 11.0535 | 11.2 | 10.997 | 11.175 | 10.8641 | 11.103 | 10.99 | 11.16 | 11.5467 | 11.1 | 11.1121 | 0.68259 | 10.6 | 11.6 | 100.3265
11 | 11.0442 | 10.9972 | 11.19 | 10.963 | 11.19 | 10.9179 | 11.105 | 10.93 | 11.07 | 11.36 | 11.1 | 11.0767 | 0.44214 | 10.6 | 11.6 | 100.0075
12 | 11.0418 | 11.0274 | 11.1389 | 10.957 | 11.25 | 10.946 | 11.174 | 11.04 | 11.19 | 11.4 | 11.1 | 11.1165 | 0.45404 | 10.6 | 11.6 | 100.3667
1 | [10 empty] | 11.1 |  | 0 | 10.6 | 11.6 | 0
千葉大病院は２月からBM２２５０に変わりました。

## GLU
GLU
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 184.2368 | 183.7595 | 186.6111 | 185.349 | 183.55 | 181.3889 | 185.25 | 184 | 184.25 |  | 184 | 184.2662 | 5.2222 | 179 | 189 | 100
9 | 184.2188 | 183.5446 | 186.4706 | 184.639 | 183.45 | 182.1667 | 187.083 | 184.7 | 182.88 | 182.0833 | 184 | 184.1236 | 4.9997 | 179 | 189 | 99.9226
10 | 184.0476 | 183.5476 | 186.25 | 184.331 | 183.7619 | 184.4802 | 186.483 | 183.6 | 184.12 | 182.8 | 184 | 184.3421 | 3.683 | 179 | 189 | 100.0412
11 | 184.0789 | 183.31 | 186.4762 | 183.989 | 183.5556 | 183.9494 | 186.39 | 183.4 | 184.59 | 183.3333 | 184 | 184.3072 | 3.1662 | 179 | 189 | 100.0223
12 | 184.0526 | 183.1812 | 186.1905 | 186.513 | 183.65 | 184.3869 | 186.458 | 183 | 185.23 | 183.6667 | 184 | 184.6329 | 3.513 | 179 | 189 | 100.199
1 | 183.9737 | 183.25 | 186.4211 | 187.005 | 183.8421 | 184.6218 | 185.418 | 184.3 | 185.27 | 185.4286 | 184 | 184.953 | 3.755 | 179 | 189 | 100.3728
2 | 183.944 | 182.5202 | 186.5 | 187.137 | 183.5556 | 184.8222 | 184.397 | 184 | 184.25 | 184.6923 | 184 | 184.5818 | 4.6168 | 179 | 189 | 100.1713
3 | 183.9474 | 182.3988 | 186.5556 | 186.503 | 183.9091 | 184.381 | 184.118 | 183.4 | 182.87 | 182.75 | 184 | 184.0833 | 4.1568 | 179 | 189 | 99.9008
4 | 183.7895 | 184.3682 | 186.3684 | 186.344 | 183.65 | 185.7311 | 183.738 | 183.5 | 184.52 | 182.1538 | 184 | 184.4163 | 4.2146 | 179 | 189 | 100.0815
5 | 183.7105 | 183.9161 | 185.8824 | 186.151 | 182.7895 | 185.316 | 183.31 | 184.1 | 185.42 | 181.8667 | 184 | 184.2462 | 4.2843 | 179 | 189 | 99.9892
6 | 183.9211 | 183.6987 | 185.8421 | 185.972 | 184.1429 | 184.3007 | 184.576 | 183.8 | 184.64 | 182.75 | 184 | 184.3643 | 3.222 | 179 | 189 | 100.0533
7 | 183.3947 | 184.084 | 187.2941 | 185.64 | 183.95 | 184.5728 | 184.5 | 183.8 | 184.6 | 184.0833 | 184 | 184.5919 | 3.8994 | 179 | 189 | 100.1768
8 | 183.7632 | 184.4461 | 187.75 | 186.116 | 183.6818 | 184.6429 | 184.242 | 184.2 | 186.54 | 182.6667 | 184 | 184.8049 | 5.0833 | 179 | 189 | 100.2924
9 | 184 | 184.2987 | 187.05 | 186.483 | 184.05 | 184.381 | 185.066 | 183.8 | 183.13 | 182 | 184 | 184.4259 | 5.05 | 179 | 189 | 100.0867
10 | 183.8463 | 184.4699 | 186.0556 | 186.788 | 184.4 | 183.0431 | 184.667 | 183 | 182.38 | 182.0667 | 184 | 184.0717 | 4.7213 | 179 | 189 | 99.8944
11 | 183.6969 | 184.5557 | 185.7647 | 186.628 | 183.8 | 183.5714 | 184.786 | 183 | 182.63 | 183.7333 | 184 | 184.2166 | 3.998 | 179 | 189 | 99.9731
12 | 183.8359 | 184.6247 | 187.7905 | 186.71 | 184.4 | 183.4268 | 185.295 | 183.6 | 183.08 | 184.4 | 184 | 184.7163 | 4.7105 | 179 | 189 | 100.2443
1 | [10 empty] | 184 |  | 0 | 179 | 189 | 0

## TCH
TCH
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 147.8947 | 149.9262 | 149.4706 | 146.317 | 147.8 | 147.6111 | 150.286 | 146.6 | 146.62 |  | 148 | 148.0584 | 3.969 | 140 | 156 | 100
9 | 147.7812 | 148.2171 | 149.2105 | 146.097 | 147.6 | 147.7433 | 150.347 | 146.3 | 144.77 | 147.9167 | 148 | 147.5983 | 5.577 | 140 | 156 | 99.6892
10 | 147.8333 | 147.5787 | 147.75 | 146.761 | 148.2381 | 147.5 | 149.139 | 146.5 | 144.7 | 149.7333 | 148 | 147.5734 | 5.0333 | 140 | 156 | 99.6724
11 | 147.8947 | 147.7633 | 146.5238 | 147.217 | 147.5556 | 147.0864 | 148.638 | 145.5 | 145.63 | 148.3333 | 148 | 147.2142 | 3.138 | 140 | 156 | 99.4298
12 | 148.0789 | 147.4012 | 148.2222 | 147.97 | 147.15 | 147.2949 | 148.355 | 149.6 | 145.77 | 148 | 148 | 147.7842 | 3.83 | 140 | 156 | 99.8148
1 | 147.9474 | 147.7574 | 151.3333 | 149.046 | 147.5263 | 147.3696 | 147.045 | 146.4 | 145.9 | 149.3571 | 148 | 147.9682 | 5.4333 | 140 | 156 | 99.9391
2 | 147.832 | 147.1202 | 150.7333 | 149.119 | 148.1111 | 146.8333 | 146.688 | 146.3 | 145.73 | 147.6154 | 148 | 147.6082 | 5.0033 | 140 | 156 | 99.696
3 | 147.4474 | 148.4537 | 150.8235 | 149.879 | 146.9545 | 147.2037 | 146.448 | 145.7 | 144.83 | 147.5385 | 148 | 147.5278 | 5.9935 | 140 | 156 | 99.6416
4 | 147.0526 | 148.9517 | 150.5714 | 149.372 | 147.9 | 147.7955 | 144.656 | 146.3 | 144.98 | 147.1538 | 148 | 147.4733 | 5.9154 | 140 | 156 | 99.6048
5 | 147.2632 | 147.9919 | 150 | 149.263 | 148.3684 | 147.7462 | 144.224 | 145.9 | 144.96 | 147.2 | 148 | 147.2917 | 5.776 | 140 | 156 | 99.4821
6 | 148.1579 | 148.1337 | 150.85 | 148.572 | 148.1429 | 146.6272 | 145.485 | 146 | 145.19 | 148.3333 | 148 | 147.5492 | 5.66 | 140 | 156 | 99.6561
7 | 147.6316 | 148.1143 | 150.7647 | 148.086 | 148.05 | 147.1111 | 145.419 | 146.4 | 145.65 | 147.7143 | 148 | 147.4941 | 5.3457 | 140 | 156 | 99.6189
8 | 147.5789 | 147.8632 | 151.5 | 148.71 | 147.7727 | 147.0956 | 144.761 | 146.8 | 145.81 | 148.2667 | 148 | 147.6158 | 6.739 | 140 | 156 | 99.7011
9 | 147.0263 | 148.108 | 152.6 | 149.036 | 147.9 | 147.5897 | 144.885 | 147.3 | 146.65 | 147.6 | 148 | 147.8695 | 7.715 | 140 | 156 | 99.8724
10 | 146.8431 | 148.5542 | 151 | 149.132 | 147.75 | 148.7222 | 146 | 148.2 | 145.56 | 148.4 | 148 | 148.0162 | 5.44 | 140 | 156 | 99.9715
11 | 147.2741 | 148.4584 | 147 | 149.019 | 148.05 | 148.4533 | 146.274 | 147.1 | 145.75 | 146.7333 | 148 | 147.4112 | 3.269 | 140 | 156 | 99.5629
12 | 147.3909 | 148.4649 | 146.5333 | 149.059 | 148.4 | 149.2121 | 146.676 | 147.2 | 146.04 | 147.4667 | 148 | 147.6443 | 3.1721 | 140 | 156 | 99.7203
1 | [10 empty] | 148 |  | 0 | 140 | 156 | 0

## TG
TG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 54.1053 | 54.3494 | 57.1333 | 53.412 | 55.45 | 54.8889 | 55 | 55.3 | 54.67 |  | 55 | 54.9232 | 3.7213 | 52 | 58 | 100
9 | 54.2188 | 54.8662 | 57.2105 | 52.878 | 55.25 | 55.3981 | 55.108 | 54.8 | 54.35 | 53.6667 | 55 | 54.7746 | 4.3325 | 52 | 58 | 99.7295
10 | 54.7381 | 53.6075 | 56.4118 | 53.759 | 55.4762 | 55.5833 | 55.632 | 54.9 | 54.53 | 54.6667 | 55 | 54.9305 | 2.6528 | 52 | 58 | 100.0132
11 | 54.4211 | 54.2625 | 56.1053 | 54.632 | 55.4444 | 55.1964 | 55.535 | 54.6 | 55.28 | 54.3333 | 55 | 54.981 | 1.6842 | 52 | 58 | 100.1052
12 | 54.7368 | 54.1207 | 56.2353 | 54.152 | 54.9 | 55.3274 | 55.246 | 56.8 | 54.79 | 54.9333 | 55 | 55.1242 | 2.0833 | 52 | 58 | 100.3659
1 | 54.5263 | 54.3 | 57.2667 | 53.612 | 55.3684 | 55.3267 | 55.224 | 55.2 | 54.98 | 54.4286 | 55 | 55.0233 | 3.6547 | 52 | 58 | 100.1822
2 | 54.472 | 53.8305 | 57.8 | 53.22 | 55.3889 | 55.181 | 55.015 | 54.8 | 54.46 | 54.9231 | 55 | 54.9091 | 4.58 | 52 | 58 | 99.9742
3 | 54.0263 | 54.4037 | 57.1429 | 53.649 | 54 | 54.8095 | 55.067 | 54.7 | 53.93 | 54.5385 | 55 | 54.6267 | 3.4939 | 52 | 58 | 99.4601
4 | 54.1579 | 54.8977 | 56.7222 | 53.264 | 54.3 | 55.9238 | 53.41 | 55.1 | 53.87 | 54.3846 | 55 | 54.603 | 3.4582 | 52 | 58 | 99.417
5 | 53.9737 | 55.2941 | 55.8235 | 53.104 | 54.9474 | 55.8167 | 53.069 | 55 | 53.66 | 55.2 | 55 | 54.5888 | 2.7545 | 52 | 58 | 99.3912
6 | 54.1053 | 55.658 | 57.7222 | 53.495 | 55 | 55.3205 | 53.303 | 55 | 53.67 | 55.6667 | 55 | 54.8941 | 4.4192 | 52 | 58 | 99.9469
7 | 54.1316 | 55.221 | 57.1111 | 54.459 | 55.05 | 56.5807 | 53.903 | 55.2 | 54.46 | 54.7857 | 55 | 55.0902 | 3.2081 | 52 | 58 | 100.3041
8 | 54.3421 | 55.0314 | 56.8636 | 54.259 | 55.2727 | 56.3365 | 53.636 | 55.6 | 54.41 | 56.0667 | 55 | 55.1818 | 3.2276 | 52 | 58 | 100.4708
9 | 54.2895 | 54.3662 | 56.4545 | 54.175 | 55.7 | 55.9494 | 53.393 | 56 | 54.25 | 55.6 | 55 | 55.0178 | 3.0615 | 52 | 58 | 100.1722
10 | 54.0628 | 55.0765 | 55.8333 | 53.783 | 55.5 | 55.9944 | 53.385 | 56.1 | 53.92 | 56.1333 | 55 | 54.9788 | 2.715 | 52 | 58 | 100.1013
11 | 54.055 | 54.9159 | 55.1053 | 54.154 | 55.1 | 55.9018 | 53.734 | 55.3 | 53.9 | 54.9333 | 55 | 54.7099 | 2.1678 | 52 | 58 | 99.6117
12 | 54.1651 | 54.9256 | 56.5714 | 53.704 | 55.15 | 56.3611 | 54.069 | 55.6 | 53.62 | 54.9333 | 55 | 54.91 | 2.9514 | 52 | 58 | 99.9759
1 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 52 | 58 | 0

## HDL
HDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | ミナリスM認証値 | ミナリスM平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | ミナリスM下限 | ミナリスM上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 46.1474 | 51.7714 | 46.4667 | 53.922 | 45.8 | 51.7417 | 52.029 | 46.2 | 53.36 |  | 46 | 46.1535 | 0.66667 | 53 | 52.5648 | 2.1803 | 43 | 49 | 50 | 56 | 100
9 | 45.9781 | 52.7351 | 46.6048 | 53.423 | 45.8 | 51.8111 | 51.933 | 46.1 | 53.2 | 52.3333 | 46 | 46.1207 | 0.80476 | 53 | 52.5726 | 1.6119 | 43 | 49 | 50 | 56 | 100.0148
10 | 46.0333 | 53.4053 | 46.4 | 54.788 | 45.8095 | 53.7317 | 52.369 | 46.4 | 53.01 | 52.6667 | 46 | 46.1607 | 0.59048 | 53 | 53.3284 | 2.419 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.4527
11 | 46.1474 | 53.3848 | 46.4176 | 55.45 | 45.9444 | 53.5107 | 52.288 | 45.8 | 52.98 | 53.9333 | 46 | 46.0774 | 0.61765 | 53 | 53.5911 | 3.162 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.9525
12 | 46.0526 | 53.5465 | 45.9778 | 55.13 | 45.85 | 53.5801 | 51.915 | 45.7 | 52.78 | 54.1333 | 46 | 45.8951 | 0.35263 | 53 | 53.5142 | 3.215 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.806
1 | 45.9395 | 53.6351 | 46.32 | 54.143 | 46.0526 | 53.93 | 52.544 | 46.2 | 52.93 | 54.7143 | 46 | 46.128 | 0.38053 | 53 | 53.6494 | 2.1703 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.0633
2 | 45.8642 | 52.7505 | 46.0933 | 54.371 | 46.1111 | 54.0728 | 52.186 | 46 | 52.26 | 54.0769 | 46 | 46.0172 | 0.24692 | 53 | 53.2862 | 8.371 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.3724
3 | 45.9211 | 53.7855 | 46.3118 | 54.017 | 45.9091 | 53.7468 | 52.394 | 45.9 | 53.35 | 53.8462 | 46 | 46.0105 | 0.41176 | 53 | 53.5233 | 8.117 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.8233
4 | 45.9158 | 53.8552 | 45.6706 | 54.374 | 46.3 | 54.3742 | 51.961 | 45.6 | 53.59 | 53.6923 | 46 | 45.8716 | 0.7 | 53 | 53.6411 | 8.7742 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.0476
5 | 45.8237 | 53.7106 | 45.6562 | 53.845 | 46.4737 | 54.027 | 52.388 | 45.9 | 53.71 | 54.0667 | 46 | 45.9634 | 0.81743 | 53 | 53.6245 | 8.3707 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.016
6 | 45.8658 | 52.8375 | 46.2 | 54.122 | 45.7619 | 53.0889 | 53.012 | 45.6 | 52.74 | 54.25 | 46 | 45.8569 | 0.6 | 53 | 53.3417 | 8.522 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.478
7 | 45.6526 | 53.019 | 46.0824 | 55.151 | 45.75 | 52.5939 | 53.139 | 45.7 | 52.61 | 53.9286 | 46 | 45.7962 | 0.42972 | 53 | 53.4069 | 9.451 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.602
8 | 45.7763 | 53.7432 | 46.7111 | 55.134 | 45.7273 | 52.6848 | 53.367 | 45.9 | 52.63 | 54.4667 | 46 | 46.0287 | 0.98384 | 53 | 53.6709 | 9.234 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.1043
9 | 45.9868 | 53.3597 | 47.8474 | 54.927 | 45.9 | 52.4917 | 52.949 | 46 | 52.29 | 54.2 | 46 | 46.4336 | 1.9474 | 53 | 53.3696 | 8.927 | 43 | 49 | 50 | 56 | 101.531
10 | 45.9974 | 53.2349 | 46.6235 | 54.606 | 45.6 | 53.9643 | 53.032 | 45.5 | 52.4 | 54.4667 | 46 | 45.9302 | 1.1235 | 53 | 53.6173 | 9.106 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.0023
11 | 45.9823 | 53.4045 | 45.7778 | 54.848 | 45.4 | 54.25 | 53.44 | 45.2 | 52.64 | 53.8667 | 46 | 45.59 | 0.78234 | 53 | 53.7415 | 9.648 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.2386
12 | 46.133 | 52.4701 | 45.4722 | 54.898 | 46 | 54.2898 | 53.246 | 45.3 | 53.19 | 53.8667 | 46 | 45.7263 | 0.83301 | 53 | 53.6601 | 9.598 | 43 | 49 | 50 | 56 | 102.0837
1 | [10 empty] | 46 |  | 0 | 53 |  | 0 | 43 | 49 | 50 | 56 | 0

## TP
TP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 6.64 | 6.7351 | 6.6719 | 6.685 | 6.595 | 6.6142 | 6.613 | 6.62 | 6.81 |  | 6.7 | 6.6649 | 0.215 | 6.5 | 6.9 | 100
9 | 6.6103 | 6.7387 | 6.5647 | 6.675 | 6.545 | 6.6633 | 6.613 | 6.61 | 6.85 | 6.6833 | 6.7 | 6.6553 | 0.305 | 6.5 | 6.9 | 99.8564
10 | 6.6067 | 6.6617 | 6.6053 | 6.676 | 6.5476 | 6.65 | 6.599 | 6.64 | 6.86 | 6.76 | 6.7 | 6.6606 | 0.31238 | 6.5 | 6.9 | 99.9361
11 | 6.6092 | 6.6601 | 6.6216 | 6.689 | 6.5556 | 6.6531 | 6.604 | 6.69 | 6.86 | 6.7 | 6.7 | 6.6643 | 0.30444 | 6.5 | 6.9 | 99.9904
12 | 6.6126 | 6.6847 | 6.5878 | 6.736 | 6.565 | 6.6525 | 6.672 | 6.64 | 6.85 | 6.72 | 6.7 | 6.6721 | 0.285 | 6.5 | 6.9 | 100.1074
1 | 6.6216 | 6.6809 | 6.5633 | 6.749 | 6.5421 | 6.652 | 6.68 | 6.73 | 6.86 | 6.8571 | 6.7 | 6.6936 | 0.31789 | 6.5 | 6.9 | 100.4307
2 | 6.6469 | 6.6582 | 6.566 | 6.565 | 6.6056 | 6.6819 | 6.661 | 6.71 | 6.8 | 6.7692 | 6.7 | 6.6664 | 0.235 | 6.5 | 6.9 | 100.0222
3 | 6.6547 | 6.6875 | 6.5621 | 6.648 | 6.5864 | 6.6796 | 6.634 | 6.7 | 6.77 | 6.8417 | 6.7 | 6.6764 | 0.27956 | 6.5 | 6.9 | 100.1726
4 | 6.66 | 6.7107 | 6.55 | 6.736 | 6.62 | 6.6821 | 6.732 | 6.72 | 6.78 | 6.8231 | 6.7 | 6.7014 | 0.27308 | 6.5 | 6.9 | 100.5474
5 | 6.6703 | 6.6987 | 6.5587 | 6.723 | 6.7053 | 6.6778 | 6.729 | 6.7 | 6.79 | 6.8667 | 6.7 | 6.7119 | 0.30792 | 6.5 | 6.9 | 100.7059
6 | 6.6795 | 6.6811 | 6.6918 | 6.716 | 6.7 | 6.6968 | 6.761 | 6.68 | 6.77 | 6.7667 | 6.7 | 6.7143 | 0.090526 | 6.5 | 6.9 | 100.741
7 | 6.6608 | 6.679 | 6.6968 | 6.697 | 6.71 | 6.686 | 6.708 | 6.7 | 6.76 | 6.8615 | 6.7 | 6.7159 | 0.20075 | 6.5 | 6.9 | 100.7655
8 | 6.6479 | 6.6925 | 6.6852 | 6.713 | 6.7 | 6.7112 | 6.688 | 6.66 | 6.77 | 6.74 | 6.7 | 6.7008 | 0.12211 | 6.5 | 6.9 | 100.5385
9 | 6.6908 | 6.6795 | 6.6913 | 6.723 | 6.695 | 6.6957 | 6.703 | 6.64 | 6.78 | 6.7067 | 6.7 | 6.7005 | 0.14 | 6.5 | 6.9 | 100.5339
10 | 6.689 | 6.6946 | 6.6967 | 6.74 | 6.745 | 6.7286 | 6.713 | 6.64 | 6.77 | 6.8 | 6.7 | 6.7217 | 0.16 | 6.5 | 6.9 | 100.8521
11 | 6.6963 | 6.7081 | 6.6775 | 6.748 | 6.715 | 6.7004 | 6.724 | 6.65 | 6.78 | 6.82 | 6.7 | 6.7219 | 0.17 | 6.5 | 6.9 | 100.8557
12 | 6.6733 | 6.7203 | 6.653 | 6.742 | 6.77 | 6.7104 | 6.747 | 6.61 | 6.79 | 6.8667 | 6.7 | 6.7283 | 0.25667 | 6.5 | 6.9 | 100.9508
1 | [10 empty] | 6.7 |  | 0 | 6.5 | 6.9 | 0

## ALB
ALB
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 4.1432 | 4.2192 | 4.1471 | 4.182 | 4.155 | 4.1662 | 4.265 | 4.17 | 4.22 |  | 4.2 | 4.1853 | 0.12184 | 4 | 4.4 | 100
9 | 4.1369 | 4.2111 | 4.1585 | 4.235 | 4.165 | 4.2087 | 4.222 | 4.19 | 4.28 | 4.2083 | 4.2 | 4.2015 | 0.14313 | 4 | 4.4 | 100.3883
10 | 4.17 | 4.1826 | 4.148 | 4.235 | 4.1429 | 4.2275 | 4.204 | 4.22 | 4.31 | 4.18 | 4.2 | 4.202 | 0.16714 | 4 | 4.4 | 100.3992
11 | 4.1642 | 4.1902 | 4.1524 | 4.221 | 4.1611 | 4.2131 | 4.213 | 4.22 | 4.3 | 4.2133 | 4.2 | 4.2048 | 0.14765 | 4 | 4.4 | 100.4669
12 | 4.1753 | 4.1898 | 4.1425 | 4.255 | 4.16 | 4.1887 | 4.21 | 4.24 | 4.27 | 4.1867 | 4.2 | 4.2018 | 0.1275 | 4 | 4.4 | 100.3942
1 | 4.1703 | 4.1745 | 4.1437 | 4.319 | 4.1421 | 4.171 | 4.23 | 4.21 | 4.27 | 4.1071 | 4.2 | 4.1938 | 0.21186 | 4 | 4.4 | 100.2027
2 | 4.17 | 4.1476 | 4.14 | 4.225 | 4.2 | 4.1989 | 4.21 | 4.21 | 4.26 | 4.2 | 4.2 | 4.1962 | 0.12 | 4 | 4.4 | 100.2595
3 | 4.1682 | 4.2311 | 4.1561 | 4.209 | 4.1818 | 4.1978 | 4.242 | 4.19 | 4.27 | 4.2692 | 4.2 | 4.2115 | 0.11389 | 4 | 4.4 | 100.6268
4 | 4.1718 | 4.1308 | 4.14 | 4.203 | 4.17 | 4.2262 | 4.241 | 4.2 | 4.28 | 4.2462 | 4.2 | 4.2009 | 0.1492 | 4 | 4.4 | 100.373
5 | 4.1816 | 4.113 | 4.1526 | 4.216 | 4.1526 | 4.1979 | 4.255 | 4.15 | 4.27 | 4.2067 | 4.2 | 4.1895 | 0.15698 | 4 | 4.4 | 100.1015
6 | 4.1834 | 4.143 | 4.172 | 4.207 | 4.1667 | 4.2007 | 4.265 | 4.14 | 4.23 | 4.2583 | 4.2 | 4.1966 | 0.125 | 4 | 4.4 | 100.2705
7 | 4.1945 | 4.212 | 4.1889 | 4.175 | 4.19 | 4.2246 | 4.203 | 4.17 | 4.22 | 4.2714 | 4.2 | 4.2049 | 0.10143 | 4 | 4.4 | 100.4694
8 | 4.1761 | 4.2309 | 4.1963 | 4.183 | 4.1909 | 4.2316 | 4.203 | 4.11 | 4.24 | 4.2933 | 4.2 | 4.2055 | 0.18333 | 4 | 4.4 | 100.4831
9 | 4.18 | 4.2358 | 4.2013 | 4.201 | 4.185 | 4.1993 | 4.213 | 4.1 | 4.24 | 4.2667 | 4.2 | 4.2022 | 0.16667 | 4 | 4.4 | 100.4043
10 | 4.1797 | 4.2552 | 4.15 | 4.216 | 4.155 | 4.2048 | 4.169 | 4.14 | 4.22 | 4.2333 | 4.2 | 4.1923 | 0.11524 | 4 | 4.4 | 100.1676
11 | 4.1761 | 4.2302 | 4.0995 | 4.197 | 4.145 | 4.2177 | 4.163 | 4.15 | 4.25 | 4.22 | 4.2 | 4.1849 | 0.15053 | 4 | 4.4 | 99.9895
12 | 4.1686 | 4.2082 | 4.1726 | 4.189 | 4.145 | 4.2334 | 4.206 | 4.16 | 4.23 | 4.24 | 4.2 | 4.1953 | 0.095 | 4 | 4.4 | 100.2388
1 | [10 empty] | 4.2 |  | 0 | 4 | 4.4 | 0
4.2

## TBIL
TBIL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 1.6787 | 1.7163 | 1.61 | 1.646 | 1.4736 | 1.8472 | 1.725 | 1.93 | 1.6 |  | 1.7 | 1.6919 | 0.45643 | 1.4 | 2 | 100
9 | 1.6394 | 1.7077 | 1.5507 | 1.638 | 1.478 | 1.8553 | 1.739 | 1.87 | 1.6 | 1.5333 | 1.7 | 1.6611 | 0.392 | 1.4 | 2 | 98.1843
10 | 1.6005 | 1.6974 | 1.5781 | 1.671 | 1.4667 | 1.809 | 1.733 | 1.89 | 1.6 | 1.4867 | 1.7 | 1.6532 | 0.42333 | 1.4 | 2 | 97.7172
11 | 1.6121 | 1.6801 | 1.5767 | 1.646 | 1.4828 | 1.8103 | 1.727 | 1.84 | 1.59 | 1.5067 | 1.7 | 1.6472 | 0.35722 | 1.4 | 2 | 97.3582
12 | 1.6084 | 1.7015 | 1.6333 | 1.678 | 1.46 | 1.792 | 1.746 | 1.86 | 1.59 | 1.4933 | 1.7 | 1.6563 | 0.4 | 1.4 | 2 | 97.8954
1 | 1.6155 | 1.6877 | 1.6319 | 1.672 | 1.4695 | 1.8094 | 1.763 | 1.87 | 1.6 | 1.5357 | 1.7 | 1.6655 | 0.40053 | 1.4 | 2 | 98.4399
2 | 1.6299 | 1.705 | 1.6233 | 1.672 | 1.4578 | 1.798 | 1.754 | 1.89 | 1.61 | 1.4 | 1.7 | 1.654 | 0.49 | 1.4 | 2 | 97.7623
3 | 1.6055 | 1.7184 | 1.6018 | 1.666 | 1.4468 | 1.7822 | 1.761 | 1.85 | 1.6 | 1.5077 | 1.7 | 1.6539 | 0.40318 | 1.4 | 2 | 97.7582
4 | 1.6079 | 1.6688 | 1.5825 | 1.65 | 1.4885 | 1.814 | 1.574 | 1.88 | 1.6 | 1.4692 | 1.7 | 1.6335 | 0.41077 | 1.4 | 2 | 96.5503
5 | 1.6137 | 1.6941 | 1.588 | 1.635 | 1.4784 | 1.801 | 1.606 | 1.87 | 1.59 | 1.5 | 1.7 | 1.6376 | 0.39158 | 1.4 | 2 | 96.7942
6 | 1.6303 | 1.697 | 1.642 | 1.632 | 1.4767 | 1.7979 | 1.583 | 1.87 | 1.6 | 1.4833 | 1.7 | 1.6412 | 0.39333 | 1.4 | 2 | 97.0065
7 | 1.6053 | 1.6989 | 1.6519 | 1.651 | 1.488 | 1.805 | 1.557 | 1.88 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6537 | 0.392 | 1.4 | 2 | 97.7449
8 | 1.5971 | 1.6917 | 1.6212 | 1.633 | 1.4909 | 1.8014 | 1.504 | 1.88 | 1.61 | 1.5429 | 1.7 | 1.6372 | 0.38909 | 1.4 | 2 | 96.7701
9 | 1.6129 | 1.6804 | 1.6318 | 1.629 | 1.495 | 1.8039 | 1.505 | 1.88 | 1.6 | 1.5067 | 1.7 | 1.6345 | 0.385 | 1.4 | 2 | 96.6077
10 | 1.6312 | 1.7235 | 1.564 | 1.636 | 1.4845 | 1.8579 | 1.54 | 1.9 | 1.59 | 1.5133 | 1.7 | 1.644 | 0.4155 | 1.4 | 2 | 97.1739
11 | 1.6361 | 1.7114 | 1.56 | 1.644 | 1.483 | 1.8584 | 1.531 | 1.89 | 1.6 | 1.5067 | 1.7 | 1.6421 | 0.407 | 1.4 | 2 | 97.0566
12 | 1.6247 | 1.7518 | 1.551 | 1.644 | 1.508 | 1.8647 | 1.568 | 1.89 | 1.62 | 1.5533 | 1.7 | 1.6576 | 0.382 | 1.4 | 2 | 97.9725
1 | [10 empty] | 1.7 |  | 0 | 1.4 | 2 | 0

## CRP
CRP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 1.9253 | 1.9261 | 1.8916 | 1.895 | 1.972 | 1.9158 | 1.873 | 1.947 | 1.93 |  | 1.98 | 1.9195 | 0.099 | 1.78 | 2.18 | 100
9 | 1.9666 | 1.9307 | 1.8707 | 1.888 | 1.9705 | 1.9035 | 1.878 | 1.942 | 1.93 | 1.8759 | 1.98 | 1.9156 | 0.099816 | 1.78 | 2.18 | 99.7941
10 | 1.981 | 1.925 | 1.985 | 1.904 | 1.9605 | 1.9253 | 1.929 | 1.984 | 2.01 | 1.9954 | 1.98 | 1.9599 | 0.106 | 1.78 | 2.18 | 102.1033
11 | 1.9737 | 1.921 | 1.9721 | 1.922 | 1.9594 | 1.9231 | 1.954 | 1.945 | 2 | 1.9283 | 1.98 | 1.9499 | 0.078987 | 1.78 | 2.18 | 101.5797
12 | 1.9876 | 1.9298 | 1.9704 | 2.029 | 1.9615 | 1.9136 | 1.963 | 1.904 | 2 | 1.9337 | 1.98 | 1.9593 | 0.125 | 1.78 | 2.18 | 102.069
1 | 1.9795 | 1.9144 | 1.9313 | 2.047 | 1.9732 | 1.8937 | 1.982 | 1.907 | 2.02 | 1.9735 | 1.98 | 1.9622 | 0.15331 | 1.78 | 2.18 | 102.2202
2 | 1.9844 | 1.9156 | 1.9372 | 2.014 | 1.9817 | 1.9327 | 1.932 | 1.914 | 2.04 | 1.929 | 1.98 | 1.9581 | 0.126 | 1.78 | 2.18 | 102.0069
3 | 1.9753 | 1.9393 | 1.933 | 1.924 | 1.9809 | 1.9822 | 1.852 | 1.953 | 2.03 | 1.9474 | 1.98 | 1.9517 | 0.178 | 1.78 | 2.18 | 101.6756
4 | 1.9861 | 1.9666 | 1.8713 | 1.9 | 1.971 | 1.9764 | 1.921 | 1.941 | 2.03 | 1.9175 | 1.98 | 1.9481 | 0.15869 | 1.78 | 2.18 | 101.4868
5 | 1.9768 | 1.9885 | 1.9535 | 1.862 | 1.9579 | 1.9714 | 1.912 | 1.953 | 2.02 | 1.9361 | 1.98 | 1.9531 | 0.158 | 1.78 | 2.18 | 101.7495
6 | 1.9805 | 2.0201 | 1.9451 | 1.861 | 1.989 | 1.9399 | 1.939 | 1.99 | 2 | 2.0099 | 1.98 | 1.9675 | 0.15913 | 1.78 | 2.18 | 102.497
7 | 1.9845 | 2.0089 | 1.9268 | 1.856 | 1.9915 | 1.9742 | 2.013 | 1.978 | 2 | 1.8936 | 1.98 | 1.9627 | 0.157 | 1.78 | 2.18 | 102.2461
8 | 1.9837 | 1.9998 | 1.9601 | 1.923 | 1.9895 | 1.9569 | 2.016 | 1.945 | 2 | 1.9949 | 1.98 | 1.9769 | 0.093 | 1.78 | 2.18 | 102.9881
9 | 1.9929 | 1.9712 | 1.9539 | 1.918 | 1.9885 | 1.9461 | 1.935 | 2.012 | 1.98 | 1.9308 | 1.98 | 1.9628 | 0.094 | 1.78 | 2.18 | 102.2559
10 | 1.971 | 1.955 | 1.9297 | 1.867 | 2.002 | 1.9412 | 1.858 | 2.014 | 1.97 | 1.8955 | 1.98 | 1.9403 | 0.156 | 1.78 | 2.18 | 101.0839
11 | 1.9537 | 1.9447 | 1.9134 | 1.957 | 2.0155 | 1.9709 | 1.885 | 1.951 | 2.02 | 1.87 | 1.98 | 1.9481 | 0.15 | 1.78 | 2.18 | 101.4891
12 | 1.9633 | 2.0178 | 1.9586 | 2.007 | 2.013 | 1.9709 | 1.929 | 1.962 | 2.01 | 1.9301 | 1.98 | 1.9762 | 0.088838 | 1.78 | 2.18 | 102.9499
1 | [10 empty] | 1.98 |  | 0 | 1.78 | 2.18 | 0

## UA
UA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 6.3974 | 6.5023 | 6.4091 | 6.425 | 6.5 | 6.43 | 6.388 | 6.41 | 6.34 |  | 6.4 | 6.4224 | 0.16229 | 6.1 | 6.7 | 100
9 | 6.3906 | 6.5112 | 6.4091 | 6.438 | 6.48 | 6.4111 | 6.383 | 6.42 | 6.35 | 6.425 | 6.4 | 6.4218 | 0.1612 | 6.1 | 6.7 | 99.9904
10 | 6.3952 | 6.4588 | 6.3909 | 6.419 | 6.4762 | 6.4952 | 6.338 | 6.46 | 6.41 | 6.48 | 6.4 | 6.4323 | 0.15724 | 6.1 | 6.7 | 100.1544
11 | 6.4211 | 6.4267 | 6.3895 | 6.428 | 6.4944 | 6.4524 | 6.34 | 6.42 | 6.5 | 6.4267 | 6.4 | 6.4299 | 0.16 | 6.1 | 6.7 | 100.1162
12 | 6.3974 | 6.4419 | 6.3364 | 6.446 | 6.495 | 6.5071 | 6.433 | 6.44 | 6.5 | 6.4467 | 6.4 | 6.4443 | 0.17078 | 6.1 | 6.7 | 100.3414
1 | 6.4105 | 6.4213 | 6.4471 | 6.497 | 6.4842 | 6.5417 | 6.416 | 6.45 | 6.51 | 6.4786 | 6.4 | 6.4656 | 0.13114 | 6.1 | 6.7 | 100.6729
2 | 6.4 | 6.4174 | 6.4889 | 6.493 | 6.5056 | 6.4939 | 6.409 | 6.43 | 6.48 | 6.4923 | 6.4 | 6.461 | 0.10556 | 6.1 | 6.7 | 100.6009
3 | 6.4026 | 6.4508 | 6.4895 | 6.489 | 6.4773 | 6.4778 | 6.358 | 6.37 | 6.44 | 6.4923 | 6.4 | 6.4447 | 0.13431 | 6.1 | 6.7 | 100.3474
4 | 6.3947 | 6.4477 | 6.4667 | 6.493 | 6.465 | 6.4557 | 6.392 | 6.39 | 6.48 | 6.4615 | 6.4 | 6.4446 | 0.103 | 6.1 | 6.7 | 100.3459
5 | 6.3947 | 6.4296 | 6.4267 | 6.488 | 6.4263 | 6.4462 | 6.388 | 6.4 | 6.46 | 6.4867 | 6.4 | 6.4346 | 0.1 | 6.1 | 6.7 | 100.19
6 | 6.4184 | 6.4176 | 6.4087 | 6.473 | 6.4571 | 6.4685 | 6.394 | 6.37 | 6.44 | 6.4833 | 6.4 | 6.4331 | 0.11333 | 6.1 | 6.7 | 100.1659
7 | 6.4211 | 6.4417 | 6.4091 | 6.435 | 6.545 | 6.4693 | 6.382 | 6.37 | 6.43 | 6.4929 | 6.4 | 6.4396 | 0.175 | 6.1 | 6.7 | 100.2675
8 | 6.4105 | 6.446 | 6.4087 | 6.492 | 6.5318 | 6.4471 | 6.37 | 6.4 | 6.57 | 6.5133 | 6.4 | 6.459 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 100.5689
9 | 6.4211 | 6.4236 | 6.4091 | 6.487 | 6.545 | 6.4565 | 6.352 | 6.38 | 6.58 | 6.5 | 6.4 | 6.4554 | 0.228 | 6.1 | 6.7 | 100.514
10 | 6.4219 | 6.4171 | 6.3857 | 6.485 | 6.5 | 6.3391 | 6.35 | 6.37 | 6.55 | 6.5067 | 6.4 | 6.4325 | 0.21092 | 6.1 | 6.7 | 100.1576
11 | 6.4083 | 6.4318 | 6.44 | 6.498 | 6.43 | 6.3152 | 6.349 | 6.4 | 6.5 | 6.4933 | 6.4 | 6.4266 | 0.18482 | 6.1 | 6.7 | 100.0646
12 | 6.4222 | 6.4532 | 6.515 | 6.49 | 6.41 | 6.4111 | 6.367 | 6.33 | 6.5 | 6.5133 | 6.4 | 6.4412 | 0.185 | 6.1 | 6.7 | 100.2922
1 | [10 empty] | 6.4 |  | 0 | 6.1 | 6.7 | 0

## BUN
BUN
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 33.4895 | 33.5114 | 32.7737 | 33.138 | 33.95 | 33.1667 | 33.533 | 33.5 | 33.67 |  | 34 | 33.4147 | 1.1763 | 32 | 36 | 100
9 | 33.55 | 33.8217 | 32.5579 | 33.099 | 33.9 | 33.1796 | 33.561 | 33.6 | 33.98 | 32.96 | 34 | 33.4209 | 1.4221 | 32 | 36 | 100.0186
10 | 33.4905 | 33.5181 | 32.8947 | 33.284 | 34 | 33.2381 | 33.48 | 33.5 | 33.6 | 33.1933 | 34 | 33.4199 | 1.1053 | 32 | 36 | 100.0155
11 | 33.4974 | 33.4198 | 32.75 | 33.348 | 34 | 33.1 | 33.361 | 33.4 | 33.14 | 34.1933 | 34 | 33.4209 | 1.4433 | 32 | 36 | 100.0187
12 | 33.6632 | 33.5329 | 33.5238 | 33.685 | 34 | 33.078 | 33.555 | 33.5 | 33.61 | 34.9733 | 34 | 33.7121 | 1.8954 | 32 | 36 | 100.8901
1 | 33.7132 | 33.3936 | 33.275 | 33.809 | 33.7368 | 33.2051 | 33.466 | 34.1 | 32.98 | 33.8143 | 34 | 33.5493 | 1.12 | 32 | 36 | 100.4028
2 | 33.6965 | 33.1479 | 33.5786 | 33.749 | 34 | 32.8194 | 33.283 | 34 | 33 | 33.8769 | 34 | 33.5151 | 1.1806 | 32 | 36 | 100.3006
3 | 33.6868 | 33.5501 | 33.7 | 33.598 | 34 | 32.8111 | 33.46 | 34.1 | 33.65 | 33.2923 | 34 | 33.5848 | 1.2889 | 32 | 36 | 100.5092
4 | 33.6474 | 33.563 | 33.2211 | 33.531 | 33.6 | 32.0629 | 33.454 | 33.9 | 34.05 | 33.5846 | 34 | 33.4614 | 1.9871 | 32 | 36 | 100.1397
5 | 33.6842 | 33.5327 | 33.2444 | 33.529 | 33.5263 | 31.925 | 33.328 | 33.9 | 33.75 | 33.8533 | 34 | 33.4273 | 1.975 | 32 | 36 | 100.0377
6 | 33.7553 | 33.2815 | 33.6667 | 33.661 | 33.8095 | 31.6687 | 33.798 | 34 | 33.43 | 34.15 | 34 | 33.5221 | 2.4813 | 32 | 36 | 100.3213
7 | 33.6 | 32.9595 | 33.525 | 33.425 | 33.8 | 31.9114 | 33.924 | 33.8 | 33.42 | 33.4727 | 34 | 33.3838 | 2.0126 | 32 | 36 | 99.9074
8 | 33.3763 | 33.1762 | 33.505 | 33.534 | 33.5909 | 32.9289 | 33.455 | 33.9 | 33.73 | 34.2933 | 34 | 33.549 | 1.3645 | 32 | 36 | 100.4018
9 | 33.7605 | 33.5076 | 33.52 | 33.63 | 33.55 | 33.4317 | 33.113 | 33.8 | 33.82 | 34.4267 | 34 | 33.6559 | 1.3137 | 32 | 36 | 100.722
10 | 33.7333 | 33.6601 | 33.225 | 33.861 | 33.7 | 32.8158 | 33.258 | 33.9 | 34.13 | 34.32 | 34 | 33.6603 | 1.5042 | 32 | 36 | 100.7351
11 | 33.5843 | 33.7774 | 33.0667 | 33.817 | 33.95 | 32.5951 | 33.353 | 33.6 | 34.59 | 33.7133 | 34 | 33.6047 | 1.9949 | 32 | 36 | 100.5685
12 | 33.6766 | 33.7547 | 32.5909 | 33.777 | 34 | 32.2753 | 33.344 | 33.7 | 34.4 | 33.9667 | 34 | 33.5485 | 2.1247 | 32 | 36 | 100.4005
1 | [10 empty] | 34 |  | 0 | 32 | 36 | 0

## CRE
CRE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 2.9884 | 3.0067 | 3.0476 | 2.993 | 2.999 | 2.9358 | 2.973 | 2.971 | 3 |  | 2.99 | 2.9905 | 0.11181 | 2.79 | 3.19 | 100
9 | 2.9888 | 3.0124 | 3.0442 | 2.98 | 2.989 | 2.9225 | 2.976 | 2.971 | 3 | 3.0192 | 2.99 | 2.9903 | 0.12175 | 2.79 | 3.19 | 99.9929
10 | 2.9979 | 2.9994 | 3.0517 | 2.977 | 2.979 | 2.953 | 2.966 | 2.966 | 3 | 3.0527 | 2.99 | 2.9943 | 0.099684 | 2.79 | 3.19 | 100.1254
11 | 2.9942 | 2.9961 | 3.0428 | 2.985 | 2.9817 | 2.9479 | 2.972 | 2.958 | 3.01 | 3.026 | 2.99 | 2.9914 | 0.094831 | 2.79 | 3.19 | 100.0286
12 | 3.0026 | 2.9891 | 3.035 | 3.024 | 2.986 | 2.9473 | 2.971 | 2.964 | 3 | 3.0247 | 2.99 | 2.9944 | 0.087654 | 2.79 | 3.19 | 100.129
1 | 2.9947 | 3.0059 | 3.0194 | 3.034 | 2.9884 | 2.9472 | 2.979 | 2.999 | 3.03 | 3.0557 | 2.99 | 3.0053 | 0.10851 | 2.79 | 3.19 | 100.4957
2 | 2.9927 | 2.9906 | 3.0413 | 3.042 | 2.9978 | 2.9338 | 2.977 | 3.012 | 3.02 | 3.0515 | 2.99 | 3.0059 | 0.11776 | 2.79 | 3.19 | 100.5139
3 | 2.9895 | 2.9956 | 3.0432 | 3.035 | 2.9927 | 2.9244 | 2.964 | 2.998 | 3 | 3.0438 | 2.99 | 2.9986 | 0.11943 | 2.79 | 3.19 | 100.2712
4 | 2.9882 | 2.9999 | 3.0506 | 3.019 | 2.991 | 2.9976 | 2.949 | 3.017 | 3.02 | 3.0415 | 2.99 | 3.0074 | 0.10162 | 2.79 | 3.19 | 100.5642
5 | 2.9858 | 2.9915 | 3.0241 | 3.006 | 2.9853 | 2.9914 | 2.938 | 3.02 | 3.03 | 3.0473 | 2.99 | 3.0019 | 0.10933 | 2.79 | 3.19 | 100.3822
6 | 2.9861 | 2.9867 | 3.0085 | 2.986 | 2.9867 | 2.9765 | 2.953 | 3.003 | 3.06 | 3.0192 | 2.99 | 2.9966 | 0.107 | 2.79 | 3.19 | 100.2022
7 | 2.9892 | 2.9894 | 3.0318 | 2.961 | 2.992 | 2.953 | 2.954 | 2.979 | 3.04 | 2.9957 | 2.99 | 2.9885 | 0.086974 | 2.79 | 3.19 | 99.9331
8 | 2.9868 | 2.9914 | 3.0732 | 2.99 | 3.0105 | 2.9525 | 2.942 | 2.991 | 3.03 | 3.0313 | 2.99 | 2.9999 | 0.13116 | 2.79 | 3.19 | 100.3127
9 | 2.9887 | 2.9911 | 3.0484 | 2.988 | 3.0035 | 2.9774 | 2.941 | 2.987 | 3.03 | 3.018 | 2.99 | 2.9973 | 0.10742 | 2.79 | 3.19 | 100.2271
10 | 2.9919 | 2.9973 | 3.0631 | 3.002 | 2.983 | 2.9471 | 2.945 | 2.98 | 3 | 3.026 | 2.99 | 2.9935 | 0.11812 | 2.79 | 3.19 | 100.1011
11 | 2.9917 | 3.0011 | 3.0761 | 3.017 | 2.9925 | 2.9391 | 2.93 | 2.969 | 2.98 | 3.0327 | 2.99 | 2.9929 | 0.14611 | 2.79 | 3.19 | 100.0807
12 | 2.9927 | 3.0083 | 3.0842 | 2.999 | 3.004 | 2.9434 | 2.918 | 2.961 | 2.98 | 3.0353 | 2.99 | 2.9926 | 0.16621 | 2.79 | 3.19 | 100.0699
1 | [10 empty] | 2.99 |  | 0 | 2.79 | 3.19 | 0

## AST
AST
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 93.6053 | 94.2679 | 93.8947 | 94.371 | 94.6 | 93.8889 | 95 | 94.1 | 97.71 |  | 94 | 94.6042 | 4.1047 | 89 | 99 | 100
9 | 93.8125 | 94.4587 | 93.7619 | 94.528 | 94.7 | 94.2596 | 94.738 | 94.2 | 95.88 | 97.0833 | 94 | 94.7422 | 3.3214 | 89 | 99 | 100.1459
10 | 94.0238 | 94.0222 | 93.2632 | 94.562 | 94.3333 | 94.3175 | 94.797 | 94.5 | 95.36 | 97.0667 | 94 | 94.6246 | 3.8035 | 89 | 99 | 100.0215
11 | 94.0526 | 93.5848 | 92.8889 | 94.817 | 94.1667 | 93.9613 | 95.082 | 93.8 | 96.01 | 97.4 | 94 | 94.5763 | 4.5111 | 89 | 99 | 99.9705
12 | 94.0263 | 93.5659 | 92.1111 | 95.435 | 94.35 | 94.1358 | 95.389 | 94.8 | 95.39 | 97.6 | 94 | 94.6803 | 3.8035 | 89 | 99 | 100.0805
1 | 94.0263 | 93.3021 | 92.1 | 95.653 | 94.3684 | 94.3478 | 95.78 | 95.3 | 95.31 | 95.6429 | 94 | 94.5831 | 3.68 | 89 | 99 | 99.9777
2 | 94.028 | 92.9489 | 92.125 | 95.494 | 94.5556 | 94 | 95.574 | 94.4 | 95.17 | 97.0769 | 94 | 94.5372 | 4.9519 | 89 | 99 | 99.9292
3 | 94.1316 | 93.8476 | 92.4286 | 95.5 | 94.9545 | 94.2063 | 95.615 | 94.5 | 93.98 | 97.1667 | 94 | 94.633 | 4.7381 | 89 | 99 | 100.0305
4 | 94 | 94.4455 | 92.7895 | 95.361 | 94.9 | 93.7667 | 94 | 94.8 | 94.42 | 97.5385 | 94 | 94.6021 | 4.749 | 89 | 99 | 99.9978
5 | 94.1053 | 94.0894 | 92.625 | 95.231 | 94.9474 | 93.7083 | 93.724 | 94.4 | 96.16 | 96.6667 | 94 | 94.5657 | 4.0417 | 89 | 99 | 99.9593
6 | 94.0789 | 93.8587 | 92.2381 | 95.181 | 94.2857 | 94.3144 | 94.258 | 94.1 | 95.98 | 95.9167 | 94 | 94.4212 | 3.7419 | 89 | 99 | 99.8065
7 | 94.1579 | 93.8905 | 92 | 94.849 | 94 | 94.8772 | 94.661 | 94 | 95.48 | 94 | 94 | 94.1916 | 3.48 | 89 | 99 | 99.5638
8 | 94.0526 | 93.5618 | 92.4545 | 95.151 | 94.0909 | 94.0564 | 94.167 | 94.2 | 96.15 | 96.2 | 94 | 94.4084 | 3.7455 | 89 | 99 | 99.7931
9 | 94.0263 | 93.5107 | 92.3636 | 95.089 | 93.85 | 94.2619 | 93.903 | 94.8 | 97.04 | 95.7333 | 94 | 94.4578 | 4.6764 | 89 | 99 | 99.8452
10 | 94.1255 | 93.2427 | 92.6667 | 95.621 | 93.95 | 93.5833 | 93.203 | 94.1 | 96.02 | 95.6667 | 94 | 94.2179 | 3.3533 | 89 | 99 | 99.5917
11 | 94.138 | 93.1932 | 92.6 | 95.794 | 94 | 93.3182 | 93.104 | 95 | 96.25 | 95.0667 | 94 | 94.2464 | 3.65 | 89 | 99 | 99.6218
12 | 94.084 | 93.8692 | 92.7619 | 95.511 | 93.75 | 93.0861 | 93.388 | 94.5 | 96.89 | 95.8 | 94 | 94.364 | 4.1281 | 89 | 99 | 99.7461
1 | [10 empty] | 94 |  | 0 | 89 | 99 | 0

## ALT
ALT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 77.3158 | 78.2566 | 77.1176 | 79.253 | 75.9 | 76.6667 | 75.833 | 75.5 | 76.83 |  | 78 | 76.9636 | 3.753 | 74 | 82 | 100
9 | 77.125 | 78.0253 | 76.8235 | 79.567 | 76 | 75.2809 | 76.18 | 75.9 | 77.46 | 79.0833 | 78 | 77.1445 | 4.2861 | 74 | 82 | 100.235
10 | 77.2619 | 77.7556 | 77.0588 | 79.454 | 76 | 75.7533 | 76.141 | 76.5 | 77.6 | 75.6 | 78 | 76.9125 | 3.854 | 74 | 82 | 99.9335
11 | 77.6053 | 77.4367 | 76.95 | 79.667 | 75.6667 | 75.4881 | 75.459 | 75.3 | 77.65 | 79.3333 | 78 | 77.0556 | 4.367 | 74 | 82 | 100.1195
12 | 77.3421 | 77.4482 | 77.35 | 80.28 | 75.65 | 75.3869 | 75.722 | 76.4 | 77.29 | 78.5333 | 78 | 77.1403 | 4.8931 | 74 | 82 | 100.2295
1 | 77.1842 | 77.1674 | 77 | 80.282 | 76.0526 | 75.7885 | 76 | 75.8 | 77.65 | 75.2857 | 78 | 76.821 | 4.9963 | 74 | 82 | 99.8147
2 | 77.14 | 77.2957 | 77 | 80.494 | 75.6111 | 75.7889 | 75.907 | 76.1 | 77.19 | 78.7692 | 78 | 77.1296 | 4.8829 | 74 | 82 | 100.2156
3 | 77 | 77.3951 | 77.6471 | 80.035 | 75.8182 | 75.725 | 76.4 | 75.4 | 76.89 | 78.8462 | 78 | 77.1156 | 4.635 | 74 | 82 | 100.1975
4 | 76.8947 | 77.3241 | 77.375 | 80.422 | 75.9 | 76.2727 | 76.803 | 76.2 | 76.9 | 78.6923 | 78 | 77.2784 | 4.522 | 74 | 82 | 100.409
5 | 77.1579 | 77.3753 | 76.7333 | 79.22 | 75.6316 | 76.2049 | 76.552 | 75.8 | 79.62 | 79 | 78 | 77.3295 | 3.9884 | 74 | 82 | 100.4754
6 | 77.5263 | 77.08 | 76.9 | 77.561 | 75.7143 | 75.721 | 76.727 | 75.9 | 79.39 | 75 | 78 | 76.752 | 4.39 | 74 | 82 | 99.725
7 | 77.3158 | 77.2143 | 76.625 | 77.241 | 75.7 | 75.886 | 76.871 | 76.2 | 79.44 | 74.9231 | 78 | 76.7416 | 4.5169 | 74 | 82 | 99.7115
8 | 76.7105 | 77.0989 | 76.5238 | 77.419 | 75.6364 | 75.8595 | 76.364 | 75.6 | 79.75 | 75.4 | 78 | 76.6362 | 4.35 | 74 | 82 | 99.5746
9 | 77.0263 | 76.596 | 76.6471 | 77.295 | 75.7 | 75.9554 | 76.426 | 75.8 | 80.17 | 75 | 78 | 76.6616 | 5.17 | 74 | 82 | 99.6075
10 | 76.8431 | 76.5439 | 75.9444 | 78.102 | 75.6 | 75.2644 | 76.658 | 75.7 | 78.06 | 75.6 | 78 | 76.4316 | 2.8376 | 74 | 82 | 99.3087
11 | 76.805 | 76.5011 | 76.8947 | 77.772 | 75.5 | 75.4907 | 76.381 | 75.8 | 76.85 | 75.2 | 78 | 76.3195 | 2.572 | 74 | 82 | 99.163
12 | 76.6902 | 76.9117 | 77.6667 | 78.108 | 75.45 | 75.0505 | 76.851 | 75.6 | 77.13 | 76 | 78 | 76.5458 | 3.0575 | 74 | 82 | 99.4571
1 | [10 empty] | 78 |  | 0 | 74 | 82 | 0

## rGT
r-GT
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 73.5 | 74.5845 | 72.6667 | 73.054 | 73.05 | 74.1111 | 73.167 | 72.2 | 73.06 |  | 73 | 73.2659 | 2.3845 | 69 | 77 | 100
9 | 73.3125 | 75.1987 | 72.8095 | 72.906 | 72.95 | 74.0833 | 73.016 | 73.3 | 73.88 | 74.0833 | 73 | 73.5539 | 2.3891 | 69 | 77 | 100.3931
10 | 73.119 | 74.3272 | 73.55 | 73.065 | 73 | 74.7897 | 72.594 | 73.2 | 74.22 | 75.5333 | 73 | 73.7398 | 2.9393 | 69 | 77 | 100.6468
11 | 73.1053 | 73.8203 | 73.4 | 73.006 | 73.0556 | 74.4405 | 73.459 | 73 | 74.01 | 74.5333 | 73 | 73.583 | 1.5333 | 69 | 77 | 100.4328
12 | 73.2368 | 74.0841 | 72.8947 | 73.728 | 72.95 | 75.1458 | 72.907 | 73.3 | 73.71 | 73.8 | 73 | 73.5757 | 2.2511 | 69 | 77 | 100.4227
1 | 73.2368 | 74.0071 | 72.5882 | 74.204 | 72.6842 | 74.5917 | 73.119 | 73.8 | 73.52 | 76.4286 | 73 | 73.818 | 3.8403 | 69 | 77 | 100.7535
2 | 73.194 | 73.1894 | 73.3125 | 74.066 | 73 | 74.681 | 72.927 | 73 | 73.34 | 74.4615 | 73 | 73.5171 | 1.754 | 69 | 77 | 100.3429
3 | 73.2632 | 73.0358 | 73.6316 | 74.091 | 72.7727 | 74.65 | 72.44 | 72.7 | 72.91 | 74 | 73 | 73.3494 | 2.21 | 69 | 77 | 100.114
4 | 73.3158 | 73.2598 | 74.2353 | 73.661 | 72.75 | 74.6136 | 73.082 | 72.5 | 73.08 | 74.1538 | 73 | 73.4651 | 2.1136 | 69 | 77 | 100.2719
5 | 73.1842 | 72.9477 | 73.65 | 73.535 | 73 | 74.2958 | 73.086 | 72.8 | 73.94 | 74.7333 | 73 | 73.5172 | 1.9333 | 69 | 77 | 100.343
6 | 73.5 | 73.165 | 74.5714 | 73.075 | 73.0952 | 74.1558 | 73.318 | 72.2 | 72.79 | 76.5 | 73 | 73.637 | 4.3 | 69 | 77 | 100.5065
7 | 73.7632 | 72.9321 | 74.4 | 72.997 | 73.35 | 74.364 | 73.048 | 73 | 72.39 | 74.1429 | 73 | 73.4387 | 2.01 | 69 | 77 | 100.2358
8 | 73.8158 | 72.8157 | 74.2222 | 73.215 | 73.1364 | 74.4405 | 72.955 | 72.7 | 72.37 | 75.7333 | 73 | 73.5404 | 3.3633 | 69 | 77 | 100.3746
9 | 73.9474 | 73.0429 | 74.2273 | 73.461 | 73.25 | 74.3571 | 72.311 | 73.4 | 73.78 | 76.4667 | 73 | 73.8243 | 4.1557 | 69 | 77 | 100.7622
10 | 73.6883 | 73.6386 | 72.8 | 73.713 | 73.05 | 73.2241 | 72.233 | 73.4 | 73.77 | 76.2667 | 73 | 73.5784 | 4.0337 | 69 | 77 | 100.4265
11 | 73.777 | 72.9535 | 72.5263 | 73.686 | 73.05 | 73.6667 | 72.512 | 73.9 | 73.96 | 74.6667 | 73 | 73.4698 | 2.1547 | 69 | 77 | 100.2783
12 | 73.3041 | 72.8013 | 72.25 | 73.75 | 73 | 73.8586 | 73.112 | 73.9 | 73.98 | 74.4 | 73 | 73.4356 | 2.15 | 69 | 77 | 100.2316
1 | [10 empty] | 73 |  | 0 | 69 | 77 | 0

## ALP
ALP-IFCC
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 98.0789 | 99.7107 | 99.7059 | 96.952 | 97.9 | 98.4167 | 97.5 | 99.1 | 99.94 |  | 98 | 98.5894 | 2.988 | 93 | 103 | 100
9 | 97.9688 | 100.2907 | 99.0625 | 97.056 | 97.9 | 99.3395 | 97.705 | 98.5 | 99.48 | 96.5 | 98 | 98.3802 | 3.7907 | 93 | 103 | 99.7879
10 | 98.119 | 99.1062 | 98 | 97.116 | 97.8095 | 96.9286 | 98.031 | 97 | 98.21 | 97.7333 | 98 | 97.8054 | 2.1776 | 93 | 103 | 99.2048
11 | 98.1579 | 99.0494 | 96.8333 | 97.311 | 97.8333 | 96.3933 | 97.806 | 97.5 | 98.33 | 97.4 | 98 | 97.6614 | 2.656 | 93 | 103 | 99.0588
12 | 98.0789 | 98.6765 | 97.7895 | 98.349 | 98.5 | 96.9048 | 97.685 | 97.7 | 99.33 | 96.8667 | 98 | 97.988 | 2.4633 | 93 | 103 | 99.3901
1 | 97.9474 | 98.6663 | 97.6667 | 98.392 | 97.6316 | 97.0641 | 97.864 | 99.8 | 98.67 | 97.3571 | 98 | 98.1059 | 2.7359 | 93 | 103 | 99.5096
2 | 98.1689 | 98.0479 | 97.7333 | 98.488 | 98.2222 | 96.6278 | 98.63 | 99.5 | 98.04 | 97.1538 | 98 | 98.0612 | 2.8722 | 93 | 103 | 99.4643
3 | 98.2368 | 98.7321 | 97.7059 | 98.785 | 98 | 96.3333 | 98.4 | 99 | 96.5 | 97 | 98 | 97.8693 | 2.6667 | 93 | 103 | 99.2697
4 | 97.8421 | 98.7954 | 97.875 | 97.894 | 97.55 | 97.2348 | 96.623 | 98.8 | 96.62 | 96.3846 | 98 | 97.5619 | 2.4154 | 93 | 103 | 98.9578
5 | 98.1842 | 98.1259 | 97.9412 | 98.371 | 97.6316 | 95.8667 | 95.362 | 98.9 | 99.4 | 96 | 98 | 97.5783 | 4.038 | 93 | 103 | 98.9744
6 | 98.0789 | 98.1873 | 97.9412 | 98.183 | 97.5714 | 96.4091 | 96.388 | 98.6 | 98.15 | 97 | 98 | 97.6509 | 2.212 | 93 | 103 | 99.0481
7 | 98.0263 | 98.2383 | 98.4211 | 97.385 | 97.6 | 96.4561 | 96.177 | 97.9 | 98 | 96.6429 | 98 | 97.4847 | 2.2441 | 93 | 103 | 98.8795
8 | 98.1842 | 98.4391 | 97.7895 | 98.495 | 97.8636 | 96.219 | 96.313 | 98.7 | 98.19 | 97.2667 | 98 | 97.746 | 2.481 | 93 | 103 | 99.1446
9 | 98.0526 | 98.2347 | 98 | 99.428 | 97.65 | 96.8244 | 97.213 | 99.2 | 100.02 | 97.2 | 98 | 98.1823 | 3.1956 | 93 | 103 | 99.5871
10 | 97.9048 | 98.2866 | 98.2105 | 98.925 | 97.7 | 97.7299 | 95.775 | 98.1 | 95.89 | 97.1333 | 98 | 97.5655 | 3.15 | 93 | 103 | 98.9615
11 | 97.999 | 98.2943 | 98 | 99.333 | 97.25 | 97.4475 | 95.31 | 98.4 | 94.52 | 96.4 | 98 | 97.2954 | 4.813 | 93 | 103 | 98.6875
12 | 98.1602 | 98.3273 | 97.2105 | 99 | 97 | 97.9672 | 96.289 | 98.2 | 94.74 | 96.4 | 98 | 97.3294 | 4.26 | 93 | 103 | 98.722
1 | [10 empty] | 98 |  | 0 | 93 | 103 | 0

## LD
LD-IFCC
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 271.1579 | 272.253 | 274.2778 | 268.301 | 269.85 | 268 | 266.833 | 267.9 | 266.12 |  | 271 | 269.4103 | 8.1578 | 257 | 285 | 100
9 | 270.4375 | 272.9067 | 273.6316 | 268.606 | 268.5 | 268.0864 | 270.115 | 268.2 | 265.31 | 272.7273 | 271 | 269.852 | 8.3216 | 257 | 285 | 100.164
10 | 270.5714 | 271.6927 | 272.5882 | 268.304 | 268.4762 | 270.3016 | 269.891 | 269.4 | 265.59 | 265.8667 | 271 | 269.2682 | 6.9982 | 257 | 285 | 99.9472
11 | 270.0263 | 272.0785 | 271.4737 | 268.85 | 267.7778 | 269.0565 | 269.525 | 272.9 | 264.8 | 273.5714 | 271 | 270.0059 | 8.7714 | 257 | 285 | 100.2211
12 | 270.8684 | 272.0353 | 273.7222 | 269.747 | 268.2 | 267.4494 | 269.204 | 270.6 | 266.83 | 272.8571 | 271 | 270.1513 | 6.8922 | 257 | 285 | 100.2751
1 | 270.0789 | 272.1606 | 275.5882 | 271.118 | 269 | 269.0929 | 268.593 | 271.9 | 268.17 | 267.1429 | 271 | 270.2845 | 8.4454 | 257 | 285 | 100.3245
2 | 270.3571 | 272.017 | 273 | 270.72 | 268.9444 | 269.2056 | 268.509 | 270.6 | 267.31 | 273.2308 | 271 | 270.3894 | 5.9208 | 257 | 285 | 100.3634
3 | 270.0789 | 273.5568 | 273.35 | 270.919 | 269.7273 | 269.1508 | 268.808 | 268.9 | 268.41 | 272.0769 | 271 | 270.4978 | 5.1468 | 257 | 285 | 100.4036
4 | 269.8421 | 271.142 | 269.0588 | 271.15 | 268.3 | 270.7538 | 266.672 | 268.6 | 268.73 | 273.3077 | 271 | 269.7556 | 6.6357 | 257 | 285 | 100.1282
5 | 269.0789 | 269.8365 | 269.5294 | 269.272 | 269 | 269.3736 | 267.19 | 270.9 | 270.34 | 271.7333 | 271 | 269.6254 | 4.5433 | 257 | 285 | 100.0798
6 | 270.3421 | 269.591 | 273.55 | 265.042 | 268 | 268.9545 | 267.045 | 270.2 | 270.37 | 265.0833 | 271 | 268.8178 | 8.508 | 257 | 285 | 99.7801
7 | 269.5 | 269.5407 | 271.4118 | 266.261 | 268.85 | 268.75 | 269.194 | 269 | 270.5 | 272 | 271 | 269.5008 | 5.739 | 257 | 285 | 100.0336
8 | 270.1053 | 268.5943 | 271.55 | 266.694 | 269 | 269.5381 | 268.773 | 266.7 | 270.35 | 265.6 | 271 | 268.6905 | 5.95 | 257 | 285 | 99.7328
9 | 270.6579 | 269.7156 | 271.2667 | 267.861 | 268.55 | 270.3482 | 268.443 | 269.9 | 272.24 | 264.1333 | 271 | 269.3116 | 8.1067 | 257 | 285 | 99.9634
10 | 270.3788 | 271.3659 | 268.0667 | 267.441 | 266.7 | 269.377 | 267.013 | 269.7 | 268.81 | 265.8667 | 271 | 268.4719 | 5.4992 | 257 | 285 | 99.6517
11 | 270.5039 | 270.3159 | 270.4444 | 267.756 | 266.95 | 268.6708 | 264.707 | 269 | 268.21 | 270.8 | 271 | 268.7358 | 6.093 | 257 | 285 | 99.7496
12 | 270.7423 | 273.0462 | 270.4706 | 268.43 | 266.75 | 268.5051 | 266.991 | 269 | 268.52 | 272.2667 | 271 | 269.4722 | 6.2962 | 257 | 285 | 100.023
1 | [10 empty] | 271 |  | 0 | 257 | 285 | 0

## CPK
CK
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 308.8684 | 305.5714 | 307.8889 | 302.043 | 307.35 | 304.5 | 304.333 | 309.6 | 307.19 |  | 307 | 306.3716 | 7.557 | 291 | 323 | 100
9 | 309.0938 | 305.4573 | 306.7619 | 300.5 | 306.65 | 305.5185 | 303.869 | 306.8 | 305.04 | 309.4167 | 307 | 305.9107 | 8.9167 | 291 | 323 | 99.8496
10 | 308.6429 | 303.0805 | 307.375 | 300.78 | 306.381 | 305.6508 | 304.125 | 308.4 | 305.06 | 311.8 | 307 | 306.1295 | 11.02 | 291 | 323 | 99.921
11 | 307.5263 | 304.962 | 303.8125 | 299.933 | 306.9444 | 304.8333 | 305.23 | 308.8 | 306.7 | 308.6429 | 307 | 305.7384 | 8.867 | 291 | 323 | 99.7933
12 | 307.0789 | 304.0716 | 307.1765 | 300.403 | 306.9 | 307.0268 | 306.296 | 311.7 | 307.04 | 309.0667 | 307 | 306.6759 | 11.297 | 291 | 323 | 100.0993
1 | 308.3158 | 306.4532 | 306.9375 | 303.075 | 306.5263 | 309.25 | 308.119 | 304.2 | 307.06 | 309.1429 | 307 | 306.908 | 6.175 | 291 | 323 | 100.1751
2 | 307.9488 | 307.3064 | 306.25 | 303.083 | 306.7778 | 309.5 | 309.981 | 306.3 | 304.84 | 309.2308 | 307 | 307.1218 | 6.898 | 291 | 323 | 100.2448
3 | 308.3158 | 307.2253 | 303.5263 | 303.452 | 307.3182 | 308.6786 | 309.88 | 304.5 | 299.57 | 307.3077 | 307 | 305.9774 | 10.31 | 291 | 323 | 99.8713
4 | 307.8947 | 303.8466 | 308.5 | 303.267 | 307.4 | 309.1439 | 303.869 | 305.6 | 298.78 | 306.6154 | 307 | 305.4917 | 10.3639 | 291 | 323 | 99.7128
5 | 307.5263 | 308.7012 | 304.5 | 303.737 | 307.7368 | 308.6667 | 303.631 | 303.2 | 306.04 | 305.0667 | 307 | 305.8806 | 5.5012 | 291 | 323 | 99.8397
6 | 308 | 309.585 | 303.6364 | 303.25 | 307.619 | 311.6818 | 304.742 | 304.9 | 311.62 | 306 | 307 | 307.1034 | 8.4318 | 291 | 323 | 100.2389
7 | 308 | 309.4576 | 305.6667 | 301.839 | 308.35 | 309.3509 | 304.677 | 305.7 | 313.04 | 311.5 | 307 | 307.7581 | 11.201 | 291 | 323 | 100.4525
8 | 307.5526 | 308.7678 | 306.8333 | 304.522 | 308.9545 | 309.9697 | 303.212 | 307 | 313.67 | 311.6667 | 307 | 308.2149 | 10.458 | 291 | 323 | 100.6016
9 | 307.6053 | 308.1387 | 307.4 | 305.189 | 308.55 | 309.9554 | 305.574 | 306.5 | 311.29 | 310.4 | 307 | 308.0602 | 6.101 | 291 | 323 | 100.5512
10 | 306.9957 | 304.0145 | 308 | 304.177 | 306.1 | 308.8046 | 306.575 | 306.6 | 309.64 | 311.6667 | 307 | 307.2573 | 7.6522 | 291 | 323 | 100.2891
11 | 307.9402 | 304.7989 | 307.4444 | 304.483 | 306.7 | 309.0926 | 306.218 | 307.3 | 311.02 | 313.1333 | 307 | 307.813 | 8.6503 | 291 | 323 | 100.4705
12 | 309.6458 | 304.8291 | 307.2632 | 306.145 | 307.3 | 310.0429 | 308.588 | 306.2 | 311.54 | 314.0667 | 307 | 308.5621 | 9.2376 | 291 | 323 | 100.715
1 | [10 empty] | 307 |  | 0 | 291 | 323 | 0

## AMY
AMY
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 228.3421 | 231.6964 | 225.3333 | 228.358 | 227.9 | 225.75 | 233.5 | 227.7 | 225.65 |  | 228 | 228.2478 | 8.1667 | 216 | 240 | 100
9 | 228.6562 | 231.9662 | 224.4762 | 228.133 | 227.7 | 228.537 | 231.274 | 227.4 | 225.85 | 230.1667 | 228 | 228.4159 | 7.49 | 216 | 240 | 100.0737
10 | 228.2857 | 225.8659 | 224.8824 | 228.594 | 227.8095 | 226.873 | 232.484 | 226.8 | 225.65 | 232.4 | 228 | 227.9644 | 7.6016 | 216 | 240 | 99.8759
11 | 228.3684 | 224.6886 | 225.4737 | 229.436 | 227.8333 | 226.3929 | 231.355 | 229.3 | 225.85 | 231.2 | 228 | 227.9898 | 6.6664 | 216 | 240 | 99.887
12 | 228.4737 | 227.3082 | 224 | 230.911 | 227.95 | 227.9821 | 232.481 | 229 | 225.94 | 231 | 228 | 228.5046 | 8.481 | 216 | 240 | 100.1125
1 | 228.1053 | 227.0968 | 222.8824 | 230.726 | 228.4737 | 227.7949 | 233.814 | 229.7 | 226.92 | 233.5714 | 228 | 228.9084 | 10.9316 | 216 | 240 | 100.2895
2 | 228.0029 | 226.266 | 222.75 | 230.717 | 228.1667 | 225.8278 | 229.945 | 229.6 | 226.07 | 231.4615 | 228 | 227.8807 | 8.7115 | 216 | 240 | 99.8392
3 | 227.8684 | 229.321 | 223.3333 | 230.844 | 228.0455 | 227.3333 | 232.56 | 229.2 | 223.22 | 231.4615 | 228 | 228.3187 | 9.34 | 216 | 240 | 100.0311
4 | 228 | 228.8322 | 224.9 | 230.031 | 227.95 | 228.8939 | 236.164 | 227.8 | 222.96 | 230.6923 | 228 | 228.6223 | 13.204 | 216 | 240 | 100.1641
5 | 227.8684 | 225.6506 | 224.75 | 227.524 | 228.8421 | 228.1528 | 235.19 | 228.5 | 228.28 | 230.2 | 228 | 228.4958 | 10.44 | 216 | 240 | 100.1087
6 | 227.8684 | 224.7637 | 223.7619 | 226.856 | 228.0952 | 226.7937 | 234.418 | 228.3 | 227.58 | 231.25 | 228 | 227.9687 | 10.6561 | 216 | 240 | 99.8777
7 | 228.1053 | 225.8893 | 222 | 226.349 | 227.8 | 226.6579 | 232.484 | 229.2 | 226.77 | 228.3077 | 228 | 227.3563 | 10.484 | 216 | 240 | 99.6094
8 | 227.9737 | 226.0632 | 222.2381 | 227.18 | 227.9545 | 226.781 | 230.061 | 228.6 | 226.85 | 230 | 228 | 227.3701 | 7.8229 | 216 | 240 | 99.6155
9 | 228 | 225.3632 | 224.05 | 227.517 | 227.25 | 226.3333 | 228.115 | 228.7 | 229.71 | 231.2667 | 228 | 227.6305 | 7.2167 | 216 | 240 | 99.7296
10 | 228.0639 | 224.5241 | 222.8889 | 229.884 | 228.25 | 232.4375 | 228.985 | 227.9 | 229.24 | 232.6667 | 228 | 228.484 | 9.7778 | 216 | 240 | 100.1035
11 | 228.1409 | 223.4114 | 221.8421 | 230.147 | 228.25 | 230.7143 | 229.944 | 227.8 | 229.52 | 230.9333 | 228 | 228.0703 | 9.0912 | 216 | 240 | 99.9223
12 | 227.944 | 223.9883 | 222.4737 | 229.602 | 228.95 | 227.5 | 230.16 | 226.9 | 229.56 | 231.8 | 228 | 227.8878 | 9.3263 | 216 | 240 | 99.8423
1 | [10 empty] | 228 |  | 0 | 216 | 240 | 0

## CHE
CHE
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 310.2368 | 314.5988 | 306 | 310.258 | 306.8 | 305.5 | 314.667 | 306.4 | 311.6 |  | 309 | 309.5623 | 9.167 | 293 | 325 | 100
9 | 310.25 | 301.8308 | 306.9 | 309.833 | 306.05 | 307.463 | 313.213 | 307.7 | 308.48 | 310.0833 | 309 | 308.1803 | 11.3822 | 293 | 325 | 99.5536
10 | 309.3333 | 307.6463 | 307.7778 | 311.685 | 307.2381 | 309.2619 | 314 | 307.3 | 310.24 | 309.5 | 309 | 309.3982 | 6.7619 | 293 | 325 | 99.947
11 | 309.4737 | 306.4101 | 306.7778 | 312.842 | 306.5 | 309.381 | 313.164 | 304.6 | 314.22 | 314.8667 | 309 | 309.8235 | 10.2667 | 293 | 325 | 100.0844
12 | 309.5 | 307.5729 | 306.25 | 313.521 | 306.45 | 308.5149 | 312.87 | 306.7 | 315.39 | 312 | 309 | 309.8769 | 9.14 | 293 | 325 | 100.1016
1 | 309.4211 | 306.8404 | 305.5 | 313.815 | 307.4737 | 307.4533 | 315.237 | 310.4 | 314.63 | 309.7143 | 309 | 310.0485 | 9.737 | 293 | 325 | 100.1571
2 | 311.0077 | 305.6085 | 306 | 313.446 | 307.3889 | 308.7667 | 315.982 | 309.2 | 312.41 | 313 | 309 | 310.281 | 10.3735 | 293 | 325 | 100.2322
3 | 311.2105 | 308.8247 | 308.5 | 312.699 | 307.0909 | 308.1667 | 316.32 | 309.5 | 307.17 | 312 | 309 | 310.1482 | 9.2291 | 293 | 325 | 100.1893
4 | 310.6053 | 308.5494 | 307.3529 | 312.25 | 307.2 | 309.6587 | 311.77 | 309 | 307.46 | 311.6923 | 309 | 309.5539 | 5.05 | 293 | 325 | 99.9973
5 | 310.6842 | 306.8894 | 305.9375 | 311.661 | 306.7895 | 308.6087 | 310.155 | 308.2 | 312.32 | 312.6 | 309 | 309.3845 | 6.6625 | 293 | 325 | 99.9426
6 | 309.9474 | 306.2075 | 306.7619 | 311.4 | 306.5238 | 308.3182 | 311.273 | 306.6 | 311.37 | 308.4167 | 309 | 308.6818 | 5.1925 | 293 | 325 | 99.7156
7 | 310.2895 | 306.6476 | 305.381 | 309.618 | 306.6 | 307.8246 | 311.758 | 309 | 311.5 | 309.7143 | 309 | 308.8333 | 6.377 | 293 | 325 | 99.7645
8 | 310.3947 | 307.9506 | 305.1 | 310.204 | 306.5455 | 308.1929 | 311.424 | 306.1 | 311.9 | 307.2 | 309 | 308.5012 | 6.8 | 293 | 325 | 99.6572
9 | 310.5263 | 305.8413 | 305.1053 | 309.683 | 306.6 | 308.625 | 309.803 | 308.6 | 310.63 | 307 | 309 | 308.2414 | 5.5247 | 293 | 325 | 99.5733
10 | 309.7219 | 305.6193 | 304.4706 | 309.659 | 306.1 | 309.0327 | 306.64 | 308.2 | 307.64 | 308.6 | 309 | 307.5683 | 5.2513 | 293 | 325 | 99.3559
11 | 309.834 | 305.375 | 304.9375 | 311.069 | 305.85 | 307.1458 | 305.712 | 306.4 | 307.94 | 312.6667 | 309 | 307.693 | 7.7292 | 293 | 325 | 99.3961
12 | 310.0627 | 305.0649 | 303.1 | 310.723 | 303.8 | 308.4949 | 306.657 | 307.2 | 310.54 | 314.3333 | 309 | 307.9976 | 11.2333 | 293 | 325 | 99.4945
1 | [10 empty] | 309 |  | 0 | 293 | 325 | 0

## Fe
Fe
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 9病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 153.0263 | 153.7181 | 150.8421 | 152.565 | 150.8 | 157 | 150.333 | 150.5 | 151.96 |  | 153 | 152.3049 | 6.667 | 145 | 161 | 100
9 | 153.2812 | 154.3093 | 149 | 152.631 | 150.25 | 158.2531 | 151.705 | 150.8 | 150.63 |  | 153 | 152.3177 | 9.2531 | 145 | 161 | 100.0084
10 | 153.2857 | 153.8259 | 152.3333 | 151.968 | 151.2857 | 153.8095 | 152.547 | 149.5 | 150.15 |  | 153 | 152.0784 | 4.3259 | 145 | 161 | 99.8512
11 | 153.3421 | 153.9076 | 151.25 | 151.767 | 151.1111 | 154.1429 | 152.279 | 148.8 | 150.4 |  | 153 | 151.8889 | 5.3429 | 145 | 161 | 99.7268
12 | 153.2895 | 153.7965 | 150.8667 | 152.048 | 151.05 | 154.2143 | 151.13 | 148.3 | 150.6 |  | 153 | 151.6994 | 5.9143 | 145 | 161 | 99.6024
1 | 153.2632 | 153.5495 | 150 | 153.229 | 150.7895 | 154.1923 | 151.949 | 152.3 | 149.77 |  | 153 | 152.1158 | 4.4223 | 145 | 161 | 99.8758
2 | 153.3311 | 153.1362 | 151.6875 | 153.161 | 152.5 | 154.1429 | 152.278 | 152.6 | 151.02 |  | 153 | 152.6507 | 3.1229 | 145 | 161 | 100.227
3 | 153.3684 | 153.8622 | 151 | 153.481 | 152 | 155.2143 | 152.32 | 152.8 | 151.28 |  | 153 | 152.814 | 4.2143 | 145 | 161 | 100.3342
4 | 153.2105 | 153.4563 | 152.2 | 152.417 | 151.5 | 154.9545 | 159.23 | 151.6 | 152.78 |  | 153 | 153.4832 | 7.73 | 145 | 161 | 100.7736
5 | 153.0789 | 153.3729 | 150.8333 | 152.513 | 152.1053 | 153.875 | 159.542 | 152.1 | 152.92 |  | 153 | 153.3712 | 8.7087 | 145 | 161 | 100.7001
6 | 153.0789 | 152.7575 | 149.3684 | 153.483 | 151.619 | 155.2273 | 153.091 | 151.8 | 152.69 |  | 153 | 152.5684 | 5.8589 | 145 | 161 | 100.1729
7 | 153.1842 | 152.722 | 151.4 | 152.126 | 151.65 | 154.7632 | 152.274 | 153 | 152.87 |  | 153 | 152.6655 | 3.3632 | 145 | 161 | 100.2367
8 | 153.3947 | 153.2299 | 151.55 | 152.468 | 152.1818 | 154.4619 | 154.061 | 153 | 153.04 |  | 153 | 153.043 | 2.9119 | 145 | 161 | 100.4846
9 | 153.0789 | 152.7893 | 151.6471 | 152.192 | 152.5 | 155.0179 | 154.387 | 153.4 | 151.42 |  | 153 | 152.9369 | 3.5979 | 145 | 161 | 100.4149
10 | 153.1883 | 152.6793 | 152.2105 | 152.247 | 152.3 | 152.2299 | 153.029 | 152.1 | 151.66 |  | 153 | 152.4049 | 1.5283 | 145 | 161 | 100.0656
11 | 152.9431 | 153.0466 | 151.1 | 152.306 | 152.3 | 152.5417 | 152.354 | 151.4 | 151.75 |  | 153 | 152.1935 | 1.9466 | 145 | 161 | 99.9268
12 | 153.195 | 152.5143 | 151.1429 | 152.403 | 152.75 | 152.5606 | 153.386 | 149.7 | 150.08 |  | 153 | 151.9702 | 3.686 | 145 | 161 | 99.7802
1 | [10 empty] | 153 |  | 0 | 145 | 161 | 0

## Mg
Mg
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 8病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 2.6211 | 2.6988 | 2.69 | 2.593 | 2.7 |  | 2.62 | 2.61 | 2.64 |  | 2.7 | 2.6466 | 0.107 | 2.5 | 2.9 | 100
9 | 2.6094 | 2.7283 | 2.6647 | 2.584 | 2.7 |  | 2.61 | 2.61 | 2.62 |  | 2.7 | 2.6408 | 0.14427 | 2.5 | 2.9 | 99.7804
10 | 2.6024 | 2.6604 | 2.6143 | 2.571 | 2.619 |  | 2.621 | 2.63 | 2.59 |  | 2.7 | 2.6135 | 0.08937 | 2.5 | 2.9 | 98.7496
11 | 2.5868 | 2.6233 | 2.59 | 2.567 | 2.6333 |  | 2.644 | 2.59 | 2.59 |  | 2.7 | 2.6031 | 0.077 | 2.5 | 2.9 | 98.3547
12 | 2.6026 | 2.6487 | 2.6909 | 2.545 | 2.63 |  | 2.66 | 2.62 | 2.58 |  | 2.7 | 2.6222 | 0.14591 | 2.5 | 2.9 | 99.0762
1 | 2.6158 | 2.6699 | 2.6824 | 2.522 | 2.6263 |  | 2.66 | 2.61 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6233 | 0.16035 | 2.5 | 2.9 | 99.1192
2 | 2.6112 | 2.6549 | 2.6111 | 2.525 | 2.6778 |  | 2.667 | 2.65 | 2.58 |  | 2.7 | 2.6221 | 0.15278 | 2.5 | 2.9 | 99.075
3 | 2.6079 | 2.638 | 2.5905 | 2.561 | 2.6682 |  | 2.655 | 2.63 | 2.61 |  | 2.7 | 2.6201 | 0.10718 | 2.5 | 2.9 | 98.9975
4 | 2.6053 | 2.71 | 2.6091 | 2.552 | 2.65 |  | 2.58 | 2.62 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6158 | 0.158 | 2.5 | 2.9 | 98.8359
5 | 2.6053 | 2.7393 | 2.5188 | 2.554 | 2.6421 |  | 2.567 | 2.61 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6046 | 0.22054 | 2.5 | 2.9 | 98.4111
6 | 2.5974 | 2.7071 | 2.5118 | 2.54 | 2.6476 |  | 2.576 | 2.62 | 2.58 |  | 2.7 | 2.5975 | 0.19536 | 2.5 | 2.9 | 98.1441
7 | 2.6026 | 2.7818 | 2.5895 | 2.536 | 2.65 |  | 2.574 | 2.63 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6205 | 0.24581 | 2.5 | 2.9 | 99.0133
8 | 2.6105 | 2.7467 | 2.64 | 2.58 | 2.6318 |  | 2.591 | 2.64 | 2.58 |  | 2.7 | 2.6275 | 0.16667 | 2.5 | 2.9 | 99.2782
9 | 2.6 | 2.7651 | 2.6909 | 2.656 | 2.635 |  | 2.637 | 2.63 | 2.57 |  | 2.7 | 2.648 | 0.19506 | 2.5 | 2.9 | 100.0526
10 | 2.5938 | 2.7402 | 2.69 | 2.617 | 2.635 |  | 2.583 | 2.62 | 2.59 |  | 2.7 | 2.6336 | 0.15724 | 2.5 | 2.9 | 99.5099
11 | 2.5832 | 2.7751 | 2.6381 | 2.635 | 2.65 |  | 2.566 | 2.61 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6322 | 0.20911 | 2.5 | 2.9 | 99.4549
12 | 2.6056 | 2.75 | 2.6105 | 2.597 | 2.645 |  | 2.561 | 2.59 | 2.6 |  | 2.7 | 2.6199 | 0.189 | 2.5 | 2.9 | 98.9906
1 | [10 empty] | 2.7 |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 0

## IP
IP
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 10病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 5.9947 | 6.106 | 6.01 | 6.064 | 6.005 | 5.9333 | 6.05 | 5.92 | 6.09 |  | 6 | 6.0192 | 0.18602 | 5.8 | 6.2 | 100
9 | 5.9969 | 6.1157 | 5.9684 | 6.044 | 6 | 5.9625 | 5.998 | 5.94 | 5.99 | 5.9833 | 6 | 5.9999 | 0.17566 | 5.8 | 6.2 | 99.6785
10 | 5.9952 | 6.0893 | 5.9842 | 6.067 | 5.9571 | 5.9825 | 6.017 | 5.9 | 5.9 | 6.06 | 6 | 5.9952 | 0.18926 | 5.8 | 6.2 | 99.6014
11 | 5.9974 | 6.0691 | 5.9882 | 6.088 | 5.95 | 5.9804 | 5.974 | 5.9 | 5.95 | 6.0667 | 6 | 5.9964 | 0.188 | 5.8 | 6.2 | 99.6202
12 | 6 | 6.0533 | 5.9176 | 6.118 | 5.945 | 6.0196 | 5.993 | 5.95 | 5.92 | 6.08 | 6 | 5.9997 | 0.20035 | 5.8 | 6.2 | 99.6748
1 | 5.9947 | 6.0486 | 5.8842 | 6.129 | 5.9368 | 6.0231 | 5.939 | 6.04 | 5.89 | 6.0714 | 6 | 5.9957 | 0.24479 | 5.8 | 6.2 | 99.6089
2 | 6 | 6.037 | 5.9111 | 6.063 | 5.85 | 5.9933 | 5.943 | 6.01 | 5.9 | 6.0923 | 6 | 5.98 | 0.24231 | 5.8 | 6.2 | 99.3478
3 | 5.9921 | 6.071 | 5.9 | 6.047 | 5.8773 | 6.0017 | 5.908 | 6 | 6.03 | 6.0154 | 6 | 5.9842 | 0.1937 | 5.8 | 6.2 | 99.4187
4 | 5.9921 | 6.0791 | 5.9286 | 6.037 | 5.885 | 6.0174 | 5.9 | 6.07 | 5.99 | 6 | 6 | 5.9899 | 0.19408 | 5.8 | 6.2 | 99.513
5 | 5.9895 | 6.0578 | 5.9167 | 6.032 | 5.8895 | 6.0236 | 5.984 | 6 | 6 | 5.9867 | 6 | 5.988 | 0.16829 | 5.8 | 6.2 | 99.4805
6 | 5.9921 | 6.0465 | 5.915 | 6.035 | 5.8857 | 6.0188 | 6.011 | 6.06 | 5.99 | 6.025 | 6 | 5.9979 | 0.17429 | 5.8 | 6.2 | 99.6459
7 | 5.9789 | 6.0399 | 5.9455 | 6.01 | 5.895 | 6.0167 | 6.008 | 6.07 | 6 | 6.05 | 6 | 6.0014 | 0.175 | 5.8 | 6.2 | 99.7036
8 | 5.9921 | 6.0622 | 5.9864 | 6.028 | 5.9818 | 6.0373 | 5.995 | 6.07 | 6.08 | 6.08 | 6 | 6.0313 | 0.098182 | 5.8 | 6.2 | 100.2
9 | 5.9868 | 6.0517 | 5.9909 | 6.049 | 6.005 | 6.0804 | 6.054 | 6.04 | 6.12 | 6.14 | 6 | 6.0518 | 0.15316 | 5.8 | 6.2 | 100.5408
10 | 5.9906 | 6.0533 | 5.99 | 6.049 | 5.945 | 5.922 | 6.057 | 6.02 | 6.02 | 6.16 | 6 | 6.0207 | 0.238 | 5.8 | 6.2 | 100.0242
11 | 5.9834 | 6.0533 | 6.0238 | 6.051 | 5.975 | 5.8018 | 6.076 | 6 | 5.94 | 6.0667 | 6 | 5.9971 | 0.27421 | 5.8 | 6.2 | 99.6322
12 | 5.9944 | 6.0548 | 6.0211 | 6.04 | 5.97 | 5.8056 | 6.108 | 6.04 | 5.94 | 6.0333 | 6 | 6.0007 | 0.30244 | 5.8 | 6.2 | 99.6924
1 | [10 empty] | 6 |  | 0 | 5.8 | 6.2 | 0

## IgG
IgG
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 974.2632 | 991.2795 | 991.2529 |  | 970.35 | 980.3333 |  | 970.5 | 972.6 |  | 971 | 978.6541 | 20.9295 | 922 | 1020 | 100
9 | 976 | 991.4725 | 984.95 |  | 968.3 | 994.3827 |  | 969.7 | 971.67 |  | 971 | 979.4965 | 26.0827 | 922 | 1020 | 100.0861
10 | 978.3571 | 966.7123 | 976.4389 |  | 967.3333 | 966.9127 |  | 965.3 | 973.42 |  | 971 | 970.6392 | 13.0571 | 922 | 1020 | 99.181
11 | 979.2632 | 962.7114 | 969.5588 |  | 969.0556 | 961.1905 |  | 973 | 971.02 |  | 971 | 969.3999 | 18.0727 | 922 | 1020 | 99.0544
12 | 982.7368 | 953.0523 | 962.2053 |  | 970 | 961.9405 |  | 969.4 | 970.27 |  | 971 | 967.0864 | 29.6846 | 922 | 1020 | 98.818
1 | 975.3684 | 950.7092 | 979.8933 |  | 965.7368 | 952.1923 |  | 968.8 | 970.29 |  | 971 | 966.1414 | 29.1841 | 922 | 1020 | 98.7214
2 | 973.1129 | 950.6056 | 978.2357 |  | 965.1111 | 946.5889 |  | 971.9 | 970.86 |  | 971 | 965.202 | 31.6468 | 922 | 1020 | 98.6254
3 | 975.6316 | 963.2296 | 979.8111 |  | 967.0909 | 962.0873 |  | 968.3 | 975.37 |  | 971 | 970.2172 | 17.7238 | 922 | 1020 | 99.1379
4 | 974.7895 | 966.0682 | 979.6765 |  | 966.35 | 969.0833 |  | 966.4 | 975.26 |  | 971 | 971.0896 | 13.6083 | 922 | 1020 | 99.2271
5 | 976.1579 | 961.0081 | 971.3562 |  | 964.1053 | 967.7708 |  | 966.4 | 976.27 |  | 971 | 969.0098 | 15.2619 | 922 | 1020 | 99.0145
6 | 977.6053 | 959.4886 | 974.2875 |  | 962.0952 | 961.5455 |  | 967.8 | 988.15 |  | 971 | 970.1389 | 28.6614 | 922 | 1020 | 99.1299
7 | 973.5 | 966.7284 | 969.9056 |  | 968.65 | 963.2895 |  | 970.7 | 973.08 |  | 971 | 969.4076 | 10.2105 | 922 | 1020 | 99.0552
8 | 973.0789 | 958.3205 | 974.5222 |  | 966 | 961.2571 |  | 973.8 | 970.33 |  | 971 | 968.187 | 16.2018 | 922 | 1020 | 98.9305
9 | 972.9474 | 944.0359 | 971.35 |  | 962.35 | 962.2024 |  | 969 | 971.35 |  | 971 | 964.7479 | 28.9115 | 922 | 1020 | 98.579
10 | 973.842 | 955.4798 | 968.8765 |  | 955.85 | 965.0345 |  | 969.2 | 963.18 |  | 971 | 964.4947 | 18.3622 | 922 | 1020 | 98.5532
11 | 972.0212 | 956.2222 | 966.8857 |  | 958.1 | 985.216 |  | 969.4 | 961.13 |  | 971 | 966.9965 | 28.9938 | 922 | 1020 | 98.8088
12 | 969.0019 | 955.0395 | 985.1833 |  | 965.15 | 988.1414 |  | 973.4 | 956.6 |  | 971 | 970.3595 | 33.1019 | 922 | 1020 | 99.1524
1 | [10 empty] | 971 |  | 0 | 922 | 1020 | 0

## IgA
IgA
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 208.8421 | 207.5747 | 206.5688 |  | 209.15 | 204.6667 |  | 207 | 199.31 |  | 210 | 206.1589 | 9.84 | 189 | 231 | 100
9 | 209.9062 | 207.3987 | 209.1647 |  | 209.4 | 206.9877 |  | 206 | 201.1 |  | 210 | 207.1368 | 8.8063 | 189 | 231 | 100.4743
10 | 210.4762 | 207.5568 | 211.7529 |  | 209.8095 | 204.7 |  | 205.2 | 200.12 |  | 210 | 207.0879 | 11.6329 | 189 | 231 | 100.4506
11 | 210.3684 | 209.8 | 214.37 |  | 210 | 204.0556 |  | 206.8 | 206.46 |  | 210 | 208.8363 | 10.3144 | 189 | 231 | 101.2987
12 | 210.6316 | 212.8837 | 218.6824 |  | 210.85 | 206.4615 |  | 205.8 | 208.64 |  | 210 | 210.5642 | 12.8824 | 189 | 231 | 102.1368
1 | 211.2368 | 215.2414 | 205.5 |  | 207.8421 | 210.3654 |  | 209 | 210.38 |  | 210 | 209.938 | 9.7414 | 189 | 231 | 101.8331
2 | 210.2809 | 213.864 | 207.1313 |  | 211.2778 | 208.2389 |  | 205.2 | 212.23 |  | 210 | 209.7461 | 8.664 | 189 | 231 | 101.74
3 | 210.9211 | 205.4563 | 210.05 |  | 213.5909 | 209.9048 |  | 206 | 217.35 |  | 210 | 210.4676 | 11.8937 | 189 | 231 | 102.09
4 | 210.1316 | 208.2767 | 210.2158 |  | 215.15 | 200.7879 |  | 207.8 | 219.52 |  | 210 | 210.2689 | 18.7321 | 189 | 231 | 101.9936
5 | 210.6579 | 207.3954 | 212.0059 |  | 215.5789 | 200.5417 |  | 205.4 | 204.06 |  | 210 | 207.9485 | 15.0373 | 189 | 231 | 100.8681
6 | 209.5263 | 204.9525 | 202.9389 |  | 209.2857 | 204.0217 |  | 206 | 199.73 |  | 210 | 205.2079 | 9.7963 | 189 | 231 | 99.5387
7 | 209.5 | 204.8329 | 201.1111 |  | 212 | 202.1053 |  | 207.3 | 198.81 |  | 210 | 205.0942 | 13.19 | 189 | 231 | 99.4836
8 | 210.0526 | 209.3693 | 212.4 |  | 210.5 | 204.3971 |  | 206.4 | 200.89 |  | 210 | 207.7156 | 11.51 | 189 | 231 | 100.7551
9 | 209.6842 | 209.35 | 213.9632 |  | 217.2 | 205.6786 |  | 206.8 | 205.71 |  | 210 | 209.7694 | 11.5214 | 189 | 231 | 101.7513
10 | 209.2165 | 206.0962 | 207.7714 |  | 209.95 | 209.8272 |  | 207.6 | 204.56 |  | 210 | 207.8602 | 5.39 | 189 | 231 | 100.8252
11 | 210.2297 | 210.7375 | 206.5895 |  | 209.55 | 210.4615 |  | 207.4 | 208.79 |  | 210 | 209.1083 | 4.148 | 189 | 231 | 101.4307
12 | 209.8581 | 213.1066 | 207.8444 |  | 212.8 | 209.404 |  | 213.6 | 212.85 |  | 210 | 211.3519 | 5.7556 | 189 | 231 | 102.5189
1 | [10 empty] | 210 |  | 0 | 189 | 231 | 0

## IgM
IgM
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | 認証値 | 7病院平均 | R | 下限 | 上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 89.1842 | 86.3036 | 85.3176 |  | 88.95 | 88.1667 |  | 87.9 | 84.94 |  | 89 | 87.2517 | 4.2442 | 80 | 98 | 100
9 | 89.1562 | 85.116 | 87.0687 |  | 88.8 | 90.0185 |  | 87.8 | 83.38 |  | 89 | 87.3342 | 6.6385 | 80 | 98 | 100.0945
10 | 89.0238 | 85.2244 | 87.5889 |  | 88.381 | 86.619 |  | 86.8 | 84.04 |  | 89 | 86.811 | 4.9838 | 80 | 98 | 99.4949
11 | 89.5263 | 85.9288 | 88.1947 |  | 89.1667 | 86.0893 |  | 88.1 | 88.88 |  | 89 | 87.9837 | 3.5976 | 80 | 98 | 100.8389
12 | 89.7632 | 87.9207 | 89.4611 |  | 89.45 | 86.125 |  | 86.1 | 88.33 |  | 89 | 88.1643 | 3.6632 | 80 | 98 | 101.0459
1 | 89.2368 | 88.2644 | 88.55 |  | 88.5263 | 86.6154 |  | 87.9 | 89.42 |  | 89 | 88.359 | 2.8046 | 80 | 98 | 101.269
2 | 89.5019 | 87.5124 | 89.2867 |  | 88.7778 | 85.5 |  | 86.3 | 89.14 |  | 89 | 88.0027 | 4.0019 | 80 | 98 | 100.8607
3 | 89.0263 | 89.675 | 89.6 |  | 90.2727 | 85.3968 |  | 86.5 | 89.93 |  | 89 | 88.6287 | 4.8759 | 80 | 98 | 101.5781
4 | 88.9474 | 88.8586 | 89.5105 |  | 90.45 | 87.0152 |  | 87.8 | 90.26 |  | 89 | 88.9774 | 3.4348 | 80 | 98 | 101.9778
5 | 89.1842 | 86.5232 | 89.6222 |  | 91.3158 | 89.2083 |  | 87.2 | 84.06 |  | 89 | 88.1591 | 7.2558 | 80 | 98 | 101.0399
6 | 88.5526 | 85.2397 | 87.675 |  | 88 | 89.6984 |  | 87.1 | 84.17 |  | 89 | 87.2051 | 5.5284 | 80 | 98 | 99.9466
7 | 88.7895 | 86.6904 | 85.9444 |  | 88.8 | 86.4211 |  | 88.3 | 83.19 |  | 89 | 86.8765 | 5.61 | 80 | 98 | 99.5699
8 | 89.0789 | 89.8448 | 85.535 |  | 89.1364 | 86.9714 |  | 87.5 | 84.1 |  | 89 | 87.4524 | 5.7448 | 80 | 98 | 100.2299
9 | 89.1842 | 87.4833 | 84.7947 |  | 89.9 | 86.1786 |  | 91.9 | 85.29 |  | 89 | 87.8187 | 7.1053 | 80 | 98 | 100.6498
10 | 88.8755 | 83.674 | 85.2933 |  | 87.45 | 85.7931 |  | 87.7 | 86.4 |  | 89 | 86.4551 | 5.2015 | 80 | 98 | 99.087
11 | 88.529 | 90.5511 | 87.3944 |  | 90.05 | 85.8631 |  | 87.4 | 88.5 |  | 89 | 88.3268 | 4.688 | 80 | 98 | 101.2321
12 | 89.5232 | 90.6158 | 83.8083 |  | 89.3 | 84.8182 |  | 89.4 | 86 |  | 89 | 87.6379 | 6.8075 | 80 | 98 | 100.4426
1 | [10 empty] | 89 |  | 0 | 80 | 98 | 0

## LDL
LDL
月 | 千葉大 | がんｾﾝﾀｰ | 船橋医療C | 千葉救急C | 東千葉MC | 順大浦安 | 千葉青葉 | サンリツ | 千葉MC | 新東京 | ミナリスM認証値 | ミナリスM平均 | R | 積水認証値 | 積水平均 | R | ミナリスM下限 | ミナリスM上限 | 積水下限 | 積水上限 | 2021.8月値を100％に対する変化率
8 | 82.2895 | 57.0663 | 81.15 | 54.053 | 82.8 | 59.8944 | 61.5 | 83.5 | 60.11 |  | 82 | 82.4349 | 2.35 | 61 | 58.5247 | 7.447 | 77 | 87 | 56 | 66 | 100
9 | 82.2812 | 56.92 | 80.7895 | 54.169 | 83.55 | 60.3867 | 61.767 | 83.2 | 58.98 | 61.4167 | 82 | 82.4552 | 2.7605 | 61 | 58.9399 | 7.598 | 77 | 87 | 56 | 66 | 100.7094
10 | 82.619 | 56.4976 | 80.8571 | 55.476 | 84.0952 | 63.5937 | 61.6 | 83.2 | 59.18 | 62 | 82 | 82.6929 | 3.2381 | 61 | 59.7245 | 8.1177 | 77 | 87 | 56 | 66 | 102.0501
11 | 82.3421 | 56.0025 | 82.4706 | 55.65 | 83.3889 | 62.7077 | 62.653 | 82.2 | 60.91 | 61.4667 | 82 | 82.6004 | 1.1889 | 61 | 59.8983 | 7.0577 | 77 | 87 | 56 | 66 | 102.347
12 | 83.1316 | 57.3212 | 82.8947 | 56.765 | 82.4 | 63.494 | 61.867 | 85 | 61.84 | 61.4667 | 82 | 83.3566 | 2.6 | 61 | 60.459 | 6.729 | 77 | 87 | 56 | 66 | 103.305
1 | 82.9211 | 57.1298 | 83.7778 | 56.052 | 82.5789 | 63.134 | 61.831 | 82.8 | 62.04 | 62.4286 | 82 | 83.0194 | 1.1988 | 61 | 60.4359 | 7.082 | 77 | 87 | 56 | 66 | 103.2655
2 | 83.3514 | 56.9053 | 84.5294 | 56.206 | 83.3333 | 61.9611 | 61.6 | 81.6 | 61.83 | 61.2308 | 82 | 83.2035 | 2.9294 | 61 | 59.9555 | 5.7551 | 77 | 87 | 56 | 66 | 102.4448
3 | 83.3947 | 57.3383 | 83.6667 | 56.099 | 83.7727 | 61.3615 | 60.643 | 82 | 60.28 | 60.5385 | 82 | 83.2085 | 1.7727 | 61 | 59.3767 | 5.2625 | 77 | 87 | 56 | 66 | 101.4557
4 | 83.6579 | 57.1839 | 83.7778 | 56.201 | 85.05 | 63.16 | 60.902 | 81.7 | 59.81 | 60.1538 | 82 | 83.5464 | 3.35 | 61 | 59.5685 | 6.959 | 77 | 87 | 56 | 66 | 101.7834
5 | 83.1316 | 57.1936 | 84.8889 | 57.926 | 86.1579 | 64.6917 | 61.948 | 82.6 | 59.21 | 59.2 | 82 | 84.1946 | 3.5579 | 61 | 60.0282 | 7.4981 | 77 | 87 | 56 | 66 | 102.5689
6 | 83.1579 | 58.9924 | 85.6 | 57.521 | 84.5238 | 64.636 | 63.3 | 82.7 | 60.74 | 60.25 | 82 | 83.9954 | 2.9 | 61 | 60.9066 | 7.115 | 77 | 87 | 56 | 66 | 104.0698
7 | 82.6579 | 62.2963 | 85.5909 | 59.312 | 83.5 | 64.2298 | 63.161 | 82.7 | 62.64 | 62.0714 | 82 | 83.6122 | 2.933 | 61 | 62.2851 | 4.9178 | 77 | 87 | 56 | 66 | 106.4252
8 | 82.3158 | 62.0489 | 85.2273 | 60.672 | 83.5455 | 64.1076 | 63.053 | 84.1 | 62.74 | 61.7333 | 82 | 83.7971 | 2.9115 | 61 | 62.3925 | 3.4356 | 77 | 87 | 56 | 66 | 106.6087
9 | 82.2895 | 61.9246 | 83.5 | 60.409 | 83.8 | 63.487 | 63.328 | 82.9 | 63.14 | 61.4667 | 82 | 83.1224 | 1.5105 | 61 | 62.2925 | 3.078 | 77 | 87 | 56 | 66 | 106.438
10 | 82.1872 | 58.1817 | 82.7647 | 59.626 | 83.25 | 64.9542 | 62.886 | 82.3 | 63.65 | 61.8667 | 82 | 82.6255 | 1.0628 | 61 | 61.8608 | 6.7725 | 77 | 87 | 56 | 66 | 105.7002
11 | 82.112 | 58.6057 | 83.3158 | 59.29 | 81.85 | 64.6205 | 63.095 | 82.6 | 63.92 | 61.3333 | 82 | 82.4694 | 1.4658 | 61 | 61.8108 | 6.0148 | 77 | 87 | 56 | 66 | 105.6147
12 | 82.1641 | 58.8922 | 82.7143 | 59.263 | 81.9 | 65.4086 | 63.579 | 83 | 63.41 | 61.6 | 82 | 82.4446 | 1.1 | 61 | 62.0255 | 6.5164 | 77 | 87 | 56 | 66 | 105.9816
1 | [10 empty] | 82 |  | 0 | 61 |  | 0 | 77 | 87 | 56 | 66 | 0

## 2021.8月を100％とした時の活性変化率
月 | Na | K | CL | Ca | GLU | TCH | TG | HDL | TP | ALB | TBIL | CRP | UA | BUN | CRE | AST | ALT | ALP | LD | CPK | rGT | AMY | CHE | Fe | Mg | IP | IgG | IgA | IgM | LDL
21.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
09 | 99.9777 | 99.9913 | 100.2834 | 100.3101 | 99.9226 | 99.6892 | 99.7295 | 100.0148 | 99.8564 | 100.3883 | 98.1843 | 99.7941 | 99.9904 | 100.0186 | 99.9929 | 100.1459 | 100.235 | 99.7879 | 100.164 | 99.8496 | 100.3931 | 100.0737 | 99.5536 | 100.0084 | 99.7804 | 99.6785 | 100.0861 | 100.4743 | 100.0945 | 100.7094
10 | 100.0073 | 100.1176 | 100.1429 | 100.2006 | 100.0412 | 99.6724 | 100.0132 | 101.4527 | 99.9361 | 100.3992 | 97.7172 | 102.1033 | 100.1544 | 100.0155 | 100.1254 | 100.0215 | 99.9335 | 99.2048 | 99.9472 | 99.921 | 100.6468 | 99.8759 | 99.947 | 99.8512 | 98.7496 | 99.6014 | 99.181 | 100.4506 | 99.4949 | 102.0501
11 | 99.9968 | 100.0942 | 100.2124 | 100.2826 | 100.0223 | 99.4298 | 100.1052 | 101.9525 | 99.9904 | 100.4669 | 97.3582 | 101.5797 | 100.1162 | 100.0187 | 100.0286 | 99.9705 | 100.1195 | 99.0588 | 100.2211 | 99.7933 | 100.4328 | 99.887 | 100.0844 | 99.7268 | 98.3547 | 99.6202 | 99.0544 | 101.2987 | 100.8389 | 102.347
12 | 100.036 | 100.2044 | 100.1441 | 100.4017 | 100.199 | 99.8148 | 100.3659 | 101.806 | 100.1074 | 100.3942 | 97.8954 | 102.069 | 100.3414 | 100.8901 | 100.129 | 100.0805 | 100.2295 | 99.3901 | 100.2751 | 100.0993 | 100.4227 | 100.1125 | 100.1016 | 99.6024 | 99.0762 | 99.6748 | 98.818 | 102.1368 | 101.0459 | 103.305
22.01 | 100.0204 | 100.1077 | 100.1423 | 100.442 | 100.3728 | 99.9391 | 100.1822 | 102.0633 | 100.4307 | 100.2027 | 98.4399 | 102.2202 | 100.6729 | 100.4028 | 100.4957 | 99.9777 | 99.8147 | 99.5096 | 100.3245 | 100.1751 | 100.7535 | 100.2895 | 100.1571 | 99.8758 | 99.1192 | 99.6089 | 98.7214 | 101.8331 | 101.269 | 103.2655
02 | 99.9391 | 100.026 | 100.1892 | 100.2081 | 100.1713 | 99.696 | 99.9742 | 101.3724 | 100.0222 | 100.2595 | 97.7623 | 102.0069 | 100.6009 | 100.3006 | 100.5139 | 99.9292 | 100.2156 | 99.4643 | 100.3634 | 100.2448 | 100.3429 | 99.8392 | 100.2322 | 100.227 | 99.075 | 99.3478 | 98.6254 | 101.74 | 100.8607 | 102.4448
03 | 99.8544 | 99.9692 | 99.9554 | 100.5113 | 99.9008 | 99.6416 | 99.4601 | 101.8233 | 100.1726 | 100.6268 | 97.7582 | 101.6756 | 100.3474 | 100.5092 | 100.2712 | 100.0305 | 100.1975 | 99.2697 | 100.4036 | 99.8713 | 100.114 | 100.0311 | 100.1893 | 100.3342 | 98.9975 | 99.4187 | 99.1379 | 102.09 | 101.5781 | 101.4557
04 | 99.947 | 100.0459 | 100.2675 | 100.285 | 100.0815 | 99.6048 | 99.417 | 102.0476 | 100.5474 | 100.373 | 96.5503 | 101.4868 | 100.3459 | 100.1397 | 100.5642 | 99.9978 | 100.409 | 98.9578 | 100.1282 | 99.7128 | 100.2719 | 100.1641 | 99.9973 | 100.7736 | 98.8359 | 99.513 | 99.2271 | 101.9936 | 101.9778 | 101.7834
05 | 100.0083 | 100.1345 | 100.4679 | 100.4249 | 99.9892 | 99.4821 | 99.3912 | 102.016 | 100.7059 | 100.1015 | 96.7942 | 101.7495 | 100.19 | 100.0377 | 100.3822 | 99.9593 | 100.4754 | 98.9744 | 100.0798 | 99.8397 | 100.343 | 100.1087 | 99.9426 | 100.7001 | 98.4111 | 99.4805 | 99.0145 | 100.8681 | 101.0399 | 102.5689
06 | 100.0196 | 100.0192 | 100.5402 | 100.5451 | 100.0533 | 99.6561 | 99.9469 | 101.478 | 100.741 | 100.2705 | 97.0065 | 102.497 | 100.1659 | 100.3213 | 100.2022 | 99.8065 | 99.725 | 99.0481 | 99.7801 | 100.2389 | 100.5065 | 99.8777 | 99.7156 | 100.1729 | 98.1441 | 99.6459 | 99.1299 | 99.5387 | 99.9466 | 104.0698
07 | 100.0392 | 100.0579 | 100.6398 | 100.3393 | 100.1768 | 99.6189 | 100.3041 | 101.602 | 100.7655 | 100.4694 | 97.7449 | 102.2461 | 100.2675 | 99.9074 | 99.9331 | 99.5638 | 99.7115 | 98.8795 | 100.0336 | 100.4525 | 100.2358 | 99.6094 | 99.7645 | 100.2367 | 99.0133 | 99.7036 | 99.0552 | 99.4836 | 99.5699 | 106.4252
08 | 100.0398 | 100.1003 | 100.4746 | 100.6117 | 100.2924 | 99.7011 | 100.4708 | 102.1043 | 100.5385 | 100.4831 | 96.7701 | 102.9881 | 100.5689 | 100.4018 | 100.3127 | 99.7931 | 99.5746 | 99.1446 | 99.7328 | 100.6016 | 100.3746 | 99.6155 | 99.6572 | 100.4846 | 99.2782 | 100.2 | 98.9305 | 100.7551 | 100.2299 | 106.6087
09 | 100.0475 | 100.0604 | 100.3359 | 100.5438 | 100.0867 | 99.8724 | 100.1722 | 101.531 | 100.5339 | 100.4043 | 96.6077 | 102.2559 | 100.514 | 100.722 | 100.2271 | 99.8452 | 99.6075 | 99.5871 | 99.9634 | 100.5512 | 100.7622 | 99.7296 | 99.5733 | 100.4149 | 100.0526 | 100.5408 | 98.579 | 101.7513 | 100.6498 | 106.438
10 | 100.0706 | 100.0825 | 100.099 | 100.3265 | 99.8944 | 99.9715 | 100.1013 | 102.0023 | 100.8521 | 100.1676 | 97.1739 | 101.0839 | 100.1576 | 100.7351 | 100.1011 | 99.5917 | 99.3087 | 98.9615 | 99.6517 | 100.2891 | 100.4265 | 100.1035 | 99.3559 | 100.0656 | 99.5099 | 100.0242 | 98.5532 | 100.8252 | 99.087 | 105.7002
11 | 100.0801 | 100.1737 | 100.9026 | 100.0075 | 99.9731 | 99.5629 | 99.6117 | 102.2386 | 100.8557 | 99.9895 | 97.0566 | 101.4891 | 100.0646 | 100.5685 | 100.0807 | 99.6218 | 99.163 | 98.6875 | 99.7496 | 100.4705 | 100.2783 | 99.9223 | 99.3961 | 99.9268 | 99.4549 | 99.6322 | 98.8088 | 101.4307 | 101.2321 | 105.6147
12 | 100.129 | 100.3723 | 100.5313 | 100.3667 | 100.2443 | 99.7203 | 99.9759 | 102.0837 | 100.9508 | 100.2388 | 97.9725 | 102.9499 | 100.2922 | 100.4005 | 100.0699 | 99.7461 | 99.4571 | 98.722 | 100.023 | 100.715 | 100.2316 | 99.8423 | 99.4945 | 99.7802 | 98.9906 | 99.6924 | 99.1524 | 102.5189 | 100.4426 | 105.9816
23.01