## はじめに
ＳＴＳＳ ＥＸＣＥＬ Ｖ8.82 2010/02/28 （Excel 2003 用）
文字のあるセルにマウスを移動して下さい!! アンダーラインのあるセルはクリックによってそのプログラムへ飛びます．
はじめに | 同時再現性
連絡先 | 精密さの評価法(日間変動と日内変動)および 管理図作成用予備データの計算＋「不確かさ」
主な統計機能 | 精密さの評価法(ランダマイズ２回測定)
制限事項 | 精密さの評価の解説
本ソフトウェアの容量 | 精密さの許容誤差限界
ハードディスクへのインストール | 正確さ評価法
プログラム起動法 | 直線性
転載・配布について・バージョンアップ | 正確さの評価解説
基本的操作方法 | 正確さの許容誤差限界
データ入力について | 比較対照法との比較実験による方法(相関図)
「シートの保護」について | 検出限界測定方法（３ＳＤ法/２ＳＤ法）
「解説」について | 共存物質の影響試験
各種ボタンを押す際の注意 | 正規分布型検定と反復切断法（ヒストグラム）
［グラフ作製ボタン］について | ＡＨＰ分析
［新規シートへの書き出し］ボタン | 標本サイズの決定（おまけ）
「桁数の変更」ボタンについて
「ファイルの保存」について
書籍紹介 病院で使える「臨床統計解析」 Excelとフリ－ソフトで臨床データをどんどん解析する 発行所：東広社 には様々な統計手法が紹介されていますのでご利用頂きたいと思います。 なお、本バージョンは,本に収載されているＣＤよりも新しいものです。
Note on B3: ------ はじめに ------ 2007.12.21 STSS/EXCELは、日常検査を行う上で必要な、「定量検査の精密さ・正確さの検討」、「新規に導入しようとする試薬や機器の検討」および「統計処理をする際に必要なデータの分布型検定」などをＥＸＣＥＬ上で容易に行うために開発したプログラムです。 「定量検査の精密さ・正確さ」については、１９９９年に改訂された ＪＣＣＬＳ（GC－JAMT１－１９９９）日本臨床衛生検査技師会 定量検査の精密さ・正確さ評価法標準化ワーキンググループの指針を参考にしていますので、データ等の解釈、評価の詳細については、日本臨床検査標準協議会会誌 第１４巻２号 ＪＣＣＬＳ Sectionまたは医学検査Ｖｏｌ.49 NO.7を参照して下さい。また、2002年９月には日本臨床検査自動化学会 科学技術委員会から「日常検査法の性能試験法マニュアル Ver．1.3」が発行されていますのでこちらも参照して下さい。さらに、データを解釈する際に利用する生理的個体内変動幅についても各種の文献から引用して下さい。なお、この指針では適用範囲を臨床化学検査法に限定していますが、本ソフトでは一般的な定量検査にも適用は可能です。 検出限界・直線性や干渉物質の影響など、取り決めがないものについても検討できるようになっていますが、判断は各自で行って下さい。 重要な問題として、平均や標準偏差など殆どの統計処理は、データ集団が正規分布であることを前提としていることから、扱うデータの分布型がどのようなものであるのか注意をはらう必要があります。また、飛び外れ値の混入に気づかずにデータ処理をしてしまう危険を避ける意味で、分布型の検討は必要です。STSS/EXCELでは、分布型の検討をグラフ化して確認しながら処理できるようになっています。 注意：各シートには、あらかじめ各種検討時のデータが入っています。データの入力状態やグラフの結果を参考にしてください。使用時にはデータを削除してから行ってください。 なお、画面が小さく見づらい場合は、画面サイズを変更して下さい。
Note on B4: 電子メールアドレス … s-shouichi＠icntv.ne.jp
Note on B5: ・同時再現性 ・定量検査の精密さ評価 ① 管理試料の反復測定値を用い日間変動と日内変動を評価（ｕｐ 2007.08） 管理図作成用の予備データの計算 ② 多数の患者試料の二重測定値（ランダマイズ２回測定） ・正確さ評価 ① １（または２）種類の濃度の血清標準物質のみが得られる場合 ② ３種類以上の濃度の血清標準物質が得られる場合 ③ 比較対照法との比較実験による方法 ・直線性 ・検出限界→２ＳＤ法・３ＳＤ法 ・相関図作製→マハラノビス楕円作成・ブートストラップ法による信頼区間の表示 ・干渉物質の影響 ・データの分布型検定と反復切断法および信頼区間の推定 ・ＡＨＰ（Analytic Hierarchy Process）階層構造に基づく分析法 ・統計に必要なサンプル数の計算
Note on B6: 必要システム 基本ソフトウェア：本ソフトは、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５/９８/XP/Vista 上の ＥＸＣＥＬ９７以上システムで動作します。 ただし、Ｏｆｆｉｃｅ２００７のＥｘｃｅｌでは、グラフ位置がおかしくなったり、動作が遅くなる場合があります。
Note on B7: 約1.6 ＭＢのファイルになっています。ただし、シート上にデーを書き込んでいくとさらに増加します。 フロッピーディスクでの運用には注意してください。
Note on B8: コンピューターのハードディスク上に適当なホルダーを作製し、本ファイル全てをコピーしてください。
Note on B9: コンピューターを起動後、ＥＸＣＥＬを立ち上げ、本プログラムの入ったファイルを呼び込む。 途中、マクロ有効の有無を聞いてきますが、 「マクロを有効にする」を選択してください。 Ｅｘｃｅｌ２００３以降では、はじめに［ツール］→［オプション］→［セキュリティー］の［マクロセキュリティー］ボタンを押して、セキュリティーレベルを「中」以下にしてください。 マクロプログラムが動作するようになります。
Note on B10: このソフトウェアーを使用しての問題発生に関して、一切責任を問われないものとします。 ・Ver8.8からの変更点 2010.02 回帰分析において「標準主軸回帰式」を追加 ・Ver７.8 からの変更点 同時再現性シートで標本集団のヒストグラムを表示。 相関図シートにおいて、回帰直線の信頼区間を、統計学的に求めた回帰式の傾きの信頼区間と近年有用性が評価されている、ブートストラップ法の２つについて見ることができます。 ・Ver7.5からの変更点 200712 同時再現シートにて母標準偏差の推定 ・Ver7.3からの変更点 200707 不確かさ算出のために日内日間精密度計算のできる日数を９０日まで拡大 ・Ver7.1からの変更点 2006.6 日内日間精密度において３０日までの計算を６０日まで拡大 ·Ver 5.8 からの変更点 2005.11 同時再現性に解説文を追加。ブートストラップにおけるバグの改善。 ·Ver 5.6 からの変更点 2005.01 正確さの評価においてばらつきが全くない場合（Ｓｙｘ＝０）の不具合を修正 ·Ver 5.5 からの変更点 2003.09 日内日間精密度の分散分析表の計算式についてコメント表示を行った。 ·Ver 5.0 からの変更点 2003.07 相関図作成において、日常検査の性能試験法マニュアル（2002.9.12)に則り、標準化残差式を変更。なお従来通りのＳｙｘによるグラフ表示機能も残す。 ·Ver 4.5 からの変更点 2003.05 正規分布型検定と反復切断法においてべき乗変換と階級数最適値の検索＆許容範囲の検索および信頼区間の算出プログラムの追加を行った。べき乗変換して正規化を行ったデータに対して、信頼区間が容易に求められる。また、日内日間精密度において管理限界値の計算の不具合を改善した。 Ver 4.2 からの変更点 2002.11 ・ 同時再現性シートの追加 ・ 解説の変更 ・検出限界シートの2SD法への対応 Ver 4.1 からの変更点 2002.10 ブートストラップ法による回帰式の区間推定を古典的回帰式から線形回帰式へ変更した。 データ容量低減のため、変更を行った。 Ver 4.0 からの変更点 2002.10 ブートストラップ法のおける信頼区間を線形回帰式より算出するように変更 Ｖｅｒ 3.6 からの変更点 2002.0７ 日内日間の精密度において管理図に使用する予備データの計算を行えるようにした．また、日差と日内の精密度比較グラフを追加した。 相関図において９５％等確率楕円の表示が行えるようになった。 各種検定におけるサンプル数の計算を行えるようにした。 分布型シートで分布型検定後のデータセルロック状態を修正した。 Ｖｅｒ 2.0 からの変更点 2000.08 ・「精密さの評価」において，患者試料による評価を追加 (多数の患者試料の二重測定値 ; ランダマイズ２回測定） ・「正確さの評価」において「１種類の濃度の血清標準物質による評価」の95％信頼区間を表示するように変更。 ・比較対照法との比較実験による方法において，ブートストラップ法での傾き・切片の信頼区間を求めることが可能となった。 Ｖｅｒ 1.5 からの変更点 ･「分布型検定」 および 「反復切断法」 を加えデータの分布について調査出来るようにした。 ・「正確さの評価」における「比較対照法との比較実験による方法」において，外れ値検出のための「相対的な差の平均値」をグラフ上部に表示するようにした。 Ｖｅｒ 1.0 からの変更点 ＥＸＣＥＬ―Ｂｏｏｋの最初にシートへ［はじめに］を加え，ＳＴＳＳ／ＥＸＣＥＬの使用方法などの解説を表示するようにした。
Note on B11: はじめに各シートには、サンプルデータがついています。このデータを利用して、本ソフトの操作方法に慣れて下さい。 何れのシートにおいても 「青色セル」は、入力可能範囲を示し、それ以外の部分には入力できません。
Note on B12: データ入力は、サンプルデータを削除してから入力するか、または別にデータだけのシートを作製し、計算する場合のみプログラムシートへデータをコピーする方法があります。複数のデータについて計算する場合には後者の方法が容易に行えると思います。 ただし、コピーの時には「編集」「形式を選択して張り付け」 張り付け方法を「値」として実行して下さい。計算式、書式等まで張り付けてしまうと、計算やグラフ化が行えなくなる場合があります。また、表入力の際には、飛びデータがないよう左上詰めで入力して下さい。 データの中に数値ではなく，文字が含まれていることが有ります．列名・行番号に全角文字が入っていないか確認してください．また，ワープロなどで作ったデータは、もう一度入力することをお勧めします
Note on B13: 各シートは保護処理がされています。保護を解除するとマクロ処理その他に影響が出ますので絶対に行わないで下さい！！。 （解除のためにはパスワードが必要です）
Note on B14: マウスをそのセルに合わせると、そのプログラムの[解説]が表示されます。 コメント表示が見づらい場合は，ロールバーを使って見やすい位置へ移動して下さい．
Note on B15: ボタンを押す際には、必ずシート上のセルが選択されている必要があります。グラフが選択されている場合正常な処理が行えません。
Note on B16: ＥＸＣＥＬの制限上、グラフ作製の際に［グラフ作製ボタン］を押す必要がある場合があります。
Note on B17: 本プログラム上の図表を加工したい場合、基本シート（日内日間精密度，３濃度以上の正確さの評価，検出限界，相関図，直線性，共存物質）内では、シート保護されているため、行えません。 新規シートへの書き出しを行うことによって、自由に変更を行うことが出来ます。 ただし、データを入力したシートと新規シートへの書き出したシートではデータが連動しませんので、データの変更の際には両シートについて変更する必要があります。 なお、新規シートへの書き出しを多数行いますと、「メモリー不足」のメッセージやデータ量が多くなって、フロッピーに入らないなど問題が生じますので、不要な「新規シート」は［編集］［シートの削除］によって削除して下さい。 （一度削除したシートは元には戻らないので、基本シートそのものを削除しないよう注意して下さい！！）
Note on B18: 桁数変更ボタンは、任意の列に対して、 希望の桁数で表記するためのボタンです。 希望の列（Ｂ・Ｃなど）、開始行番号と終了行番号を入力して、最後に小数点以下の桁数を入力します（最大小数点以下5桁）。
Note on B19: 本プログラムファイル起動後、最初の保存に際しては、「ファイル」「名前を付けて保存」を選択し、自由な名前を付けて下さい。 ２回目以降の保存では、「上書き保存」を行って下さい。こうすることによって本プログラムファイルには変更が行われることなく、新たなファイル名のファイルで作業を行う事が出来ます。
Note on C3: 平均 標準偏差 ＣＶ 最大値・最小値 信頼区間 母標準偏差の信頼区間推定
Note on C4: 精密さの評価は以下の２点によって評価される。 ① 管理試料の反復測定値を用い日間変動と日内変動を評価 ② 多数の患者試料の二重測定値（ランダマイズ２回測定） 精密さの許容誤差限界は、生理的個体内変動の標準偏差（ｓｔａｎｄａｒｄ ｄｅｖｉａｔｉｏｎ ，SD）の1/2 またはそれに対応する変動係数（ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｏｆ ｖａｒｉａｔｉｏｎ，CV）の値とされている。 精密さが許容範囲外の場合は、その原因について改善策を講じる。 「不確かさ」について 標準物質の表示値とコントロールの測定値から、分散分析によって不確かさ（％）を求める。
Note on C5: 患者試料による精密性の評価
Note on C6: --------- 精密さの評価の解説 ------------- 日本臨床衛生検査技師会 定量検査の精密さ・正確さ評価法標準化ワーキンググループの指針では精密さの評価を，管理試料による評価と患者試料による評価の２種類を実施し，いずれの場合も精密度の推定には分散分析法を用いている． 管理試料による評価の主目的は，長期間安定な試料を用い，日間精密度と日内精密度の推定することである．繰り返し測定日数は２０日間以上となっている（信頼性の高い日間精密度を求めるためには最低でも１６日以上２０日程度の期間が必要）． 患者試料による評価は，多数の実検体の二重測定値を用いることで，実際の患者試料の精密さの状況を観察するとともに，精密度と濃度の関係の把握を目的とする．この場合の二重測定は同日内に実施するため日間変動を含まず，管理試料から得られる総合精密度よりは小さな推定値が得られ，日内精密度に近い値となる可能性が高い．ここで，多数の患者試料の測定値は，正確さの評価に用いるデータと共有すればよく，試料の濃度分布や測定上の注意点などは正確さの評価の項に準ずるとしている．（ただし，異常高値域を多く含む試料を用いた評価は，健康者の基準値を基に設定した許容誤差限界が適用できない場合があるので注意を要する．） また，精密度と濃度の関係を表す精密さのプロファイルにおいて，濃度の上昇とともに精密度が明らかに大きくなる場合は，ほぼ一定と考えられる濃度域群（例えば低濃度域，中濃度域，高濃度域別など）に分けそれぞれの濃度群別に評価する．なお，精密さのプロファイルは，多数の患者試料の二重測定値を用い，平均値を横軸に精密度の指標である範囲（または標準偏差や変動係数）を縦軸にプロットしたものであり，測定範囲全域の精密度の状況を評価する方法である．これらデータに分散分析法を適用することにより，従来曖昧であった日間精密度と日内精密度のそれぞれを適切に推定することが可能となる．
Note on C7: 許容誤差限界に対する従来の考え方は３つに大別される． 1. 臨床的な有用性に基づき医学的意思決定濃度における基準を経験的に定める方法 （立場や疾患によって基準が異なるという点が懸念される．） 2. 現在の技術水準に基づいて定める方法 （優れた検査室における分析法の実際の測定誤差の大きさに目標を求めるもの．） 3. Ｔｏｎｋｓや北村らによって提唱された基準で測定誤差を生体の生理的変動幅と比較する考え方 （現在最も広く利用されており，Ｔｏｎｋｓの考え方では基準範囲の１／４を基準範囲の中央値で割った値を用い，その最大値を１０％と定めている．これに対し，北村やＣｏｔｌｏｖｅらの考え方は個人の生理的変動に基づいており，個体内変動幅の半分を基準値の平均値で割った値を誤差限界としている．） 本指針では精密さの許容誤差限界として生理的個体内変動の半分の値（Ｓｐ／２）を用いている．また，これらの値は基準値付近の濃度に適用されるものであり，異常域の誤差限界についてはＣＶ％値をその参考として用いる．また，生理的個体内変動が大きい成分については，許容誤差限界として５％を上限値としている．
Note on C8: ① １（または２）種類の濃度の血清標準物質のみが得られる場合は、その反復測定値から求めた平均値の標準値からのかたよりを評価する。 ② ３種類以上の濃度の血清標準物質が得られる場合は、それらの反復測定値の標準値に対する関係を直線回帰式により評価する。また、正確さの評価は直線性が得られる範囲内で行う。 ③ 比較対照法との比較実験による方法 (本プログラムでは相関図で実施） 多数の患者試料の比較対照法による測定値に対する被検法による測定値の関係を直線関係式〕で表し、被検法の正確さを一定系統誤差）と比例系統誤差の大きさで評価する。
Note on C9: プロット図および偏差率から直線性を観察し、許容される偏差率（３％）、またはＹ理論値に対する差から直線範囲を求める。
Note on C10: --------- 正確さの評価解説 ------------- 日本臨床衛生検査技師会 定量検査の精密さ・正確さ評価法標準化ワーキンググループの指針では正確さの評価は，１（または２）種類の血清標準物質による評価，３種類以上の血清標準物質を用いる評価，および，多数の患者試料を用いた比較対照法との比較評価の３つに大別され，それぞれ評価のための解析手法も異なる． １種類の血清標準物質による評価は，分析法の直線性が満足され一定系統誤差がないという前提がなければ必ずしも測定範囲全域の正確さが保証できない．その点，３種類以上の血清標準物質を用いた評価や比較対照法との比較評価は，全域の正確さを比例系統誤差と一定系統誤差で評価することができ，より望ましい評価法といえる．ただし，前提として分析法の直線性が確保されていることを事前に確認しておく必要がある．また，系統誤差を高い信頼性で推定するためには，血清標準物質は４種類以上の濃度を用いることが望ましい．一方血清標準物質を入手できない場合は，実用基準法で値付けしたプール血清を，血清標準物質の代わりに用いることもできる．また実際与えられる標準物質は１種類であることが多いさが，それぞれを希釈調整して複数濃度の標準物質を作成する場合は，希釈用試料は一般的な患者血清と物理化学的性質が同様なものを用い，希釈操作は重量法などを用いて極力正確に行う必要がある． 血清標準物質の繰り返し測定は，ある日に集中的に実施するようになっているが，その前提には日間誤差が無視できることを仮定しており，精度管理が十分な状況下で測定を実施する必要がある．したがって，日間誤差が無視できない分析法の場合には，５日間程度に繰り返し測定を分けて実施し，得られた測定値を用いて結果の解析を行う必要がある． 多数の患者試料の測定も，日間誤差を相殺できるように，分析法が安定状態にあるときに精度管理を行いながら，比較対照法と被検法の両法で毎日５～１０例ずつ５日以上に分けて測定を実施する．患者試料数は，信頼性の高い推定を行うために血清性状が異常でない５０検体以上を用いる．試料分布についてはＮＣＣＬＳの指針に準じ，分析法の測定可能範囲を考慮し低値や高値側に極端な片寄りを示したり，２相性分布にならないような試料を集める必要がある．また，すべての患者試料をそれぞれ分析法で二重測定しておけば，正確さと精密さの両評価に利用することができる． 測定値の解析については，３種類以上の血清標準物質を用いる場合は直線回帰式を適用し，比較対照法に対する比較評価には直線関係式を適用した．その背景には，比較対照法に無視できない誤差が含まれる場合に，通常の回帰式を適用することの統計学的な問題があるためである．
Note on C11: １（または２）種類の血清標準物質を用いる評価では平均値の信頼区間と標準値を比較し，３種類以上の血清標準物質を用いる評価あるいは比較対照法との比較実験においては，比例および一定系統誤差の統計学的検定によることとした．この条件を満足することが望ましいが，棄却された場合にはもう一段あまい基準として，バイアスの相対値の経験的な限界を５％（電解質で２％）以下であることとした．評価のための濃度水準は医学的意思決定濃度とし，具体的には基準範囲上限値や治療方針決定値などを用いる．また，比較対照法との比較実験においては，基準法あるいは実用基準法を用いることが望ましいが，これら認証された基準法に対して正確さが既知な自動分析装置による方法などを用いてもよいとしている．
Note on C12: １） 測定試料の準備： 望ましい患者試料の濃度分布にあう患者検体を、５０例以上用意する。データはＸ軸・Ｙ軸共に連続性があるようにし、空白欄がない事が望ましい。濃度範囲を指定して相関関係を見たい場合はデータを並べ替えてから作図範囲の指定 2） 試料の測定 患者検体は１日で測定せず、比較対照法と被検法の両法で毎日５～１０例ずつ、５日以上測定する。 3） 結果を「相関図シート」に入力 相関図は新しいシートに作成される。 濃度範囲を指定して相関関係を見たい場合はデータを並べ替えてから作図範囲の指定 4） プロット図の作成 複数個の相関関係を見るために、グラフ化する範囲を指定し、相関関係を見る用に設計した。 プロット図を作製する際、データの並べ替え（データ専用シートを用意しそのシート上で［データ］［並べ替え］）しておき、目的のデータ範囲について（低濃度、中濃度、高濃度別など）作図範囲を指定すれば相関図が得られる。 ［相関分析］ボタンを押すと、ダイアログボックスが表示されるので、作図範囲、タイトル、軸名、差プロットのを作製する際の回帰式の種類を選択する。［ＯＫ］ボタンによって新規シートが自動的に作製されグラフ化される（データ数が多いと時間を要する場合がある）。このとき作図範囲はExcel上の「行列番号」を入力する。 なお関係式を利用する場合に、Ｘ軸とＹ軸のバラツキの比がわかっていれば、誤差分散比「λ」を考慮した関係式が出力される。わからないまたはほぼ同等と考えられる場合には、「１」を入力する。 誤差分散比 λ は以下の方法によって求める。 各方法について同一試料を用いた測定値の分散値（ＳＤを２乗してもよい）を下式に当てはめ算出する。 誤差分散比 λ ＝ Ｘ軸の分散 ／ Ｙ軸の分散 ５） 結果の解釈 散布図から測定法間の直線性を観察し、直線性から外れたときはその原因を追究するとともに、正確さの評価は直線性が得られる範囲で行う． 今回新たな機能として「比較対照法との比較実験による方法」で，ブートストラップ法での傾きおよび切片の信頼区間を求めることが可能となった．結果の解釈において、ブートストラップ法の９５％信頼区間内に傾き・切片が入っていれば、比較実験の結果が良好であった事を示すが、入らなかった場合は、「医学的意思決定濃度」の５％を限界として数値を観察して判断する。 Ver8.81から「標準主軸回帰式」を追加 注意： ［相関分析ボタン］を押す際にはシート上のどこかのセルが選択されていること 新シートを何枚も作製すると「メモリー不足」となる事があるが、「ＥＸＣＥＬ」を一旦終了することによって再び分析可能となる。
Note on C13: Ⅳ 検出限界測定方法（３ＳＤ法・２ＳＤ法） （１） 測定試料の準備： 盲検試料（ｂｌａｎｋ）と５種以上の系列の試料を準備する。 盲検試料とは、目的成分を含まないものであり、マトリックスを考慮する必要があるが、入手困難な場合は、試薬ブランクで代用する。５種以上の系列の試料とは、予測される検出限界を含む濃度であり、かつ間隔は細かいことが望まれる。この系列についてもマトリックスを考慮する。 予測される検出限界が不明な場合、はじめに大まかな系列によって当たりをつけ、続いてさらに細かな間隔で実施する。 （２） 試料の測定 それぞれの検体を ｎ＝２０以上測定 （３） 結果を「検出限界シート」に入力 （４） プロット図に作成 ［計算およびグラフ化］ボタンを押すことによって、得られた結果と、その平均値および標準偏差からグラフが作成される。 （５）結果の解釈 「盲検試料（ｂｌａｎｋ）の平均値＋３ＳＤ(＋２SD)の値」（3SD：赤いライン，2SD：黒ライン）と「５種の低値試料の平均値－３ＳＤ(－２SD)」の値が、オーバーラップしない試料の測定値（平均値）を読みとる。この例では０．３２がその値と推定される。なお、試料の測定値がマイナス値で表示されない場合は、吸光度などを利用して求めたり、マイナス値を含まない最小値をｂｌａｎｋ代わりに使用して求める必要がある。 検出限界を求める場合も、算出の基となるのはＳＤであることから、各濃度のデータは正規分布していることが前提となる。したがって外れ値がないかをチェックする必要がある。
Note on C14: Ⅴ共存物質の影響試験 1）. 測定試料の準備： 各干渉物質が添加された添加べ一ス血清とべ一ス血清ブランクを用いて、５～１０段階の混合系列を作製し、添加試料ごとに添加濃度を計算する。 2）. 試料の測定 それぞれの試料を３重測定以上行う 3）. 結果を「共存物質シート」に入力 4）. プロット図に作成 タイトル・混合系列濃度および測定結果を入力すると、自動的にグラフ化される。グラフの加工がしたい場合には、［新規シートへの書き出しボタン］を押し、書き出したシート上のグラフの加工を行う。 5）. 結果の解釈 プロット図および変化率を観察し、許容される変化率を判断する。
Note on C15: 正規分布型検定と反復切断法 ここではデータの分布について調べ、必要に応じて異常値を切り捨てる反復切断法などの処理を行い基準範囲などを求める。 日本臨床衛生検査技師会 定量検査の精密さ・正確さ評価法標準化ワーキンググループの指針では分布型について特に規定されていないが、以下に示す理由から本プログラムを追加した。 データの分布型を知ることは非常に大事なことである。多くの統計処理は正規分布を仮定して組み立てられており、歪んだ分布について統計処理を行うと誤った結果をもたらす。 例えば、最もよく使われる平均や標準偏差は、歪んだデータでは意味を持たないことは容易に分かる。相関係数についても歪んだデータでは真の値とはいえない。分散分析でも同様である。 また分布型を見ることによって、入力間違い（桁数の間違いなど）を知ることが出来るなど有用である。 反復切断法は飛び離れ値などの異常データを切り捨てる方法である。基準範囲を設定する際やコントロールサーベイなどの処理をする際に利用できる。 なお、基準範囲を決定する際には種々の条件があるので専門書を参考されたい。
Note on C16: AHP（Analytic Hierarchy Process）は、集団の意志決定に際し感覚的な部分を計量化し、多数の決定事項を階層化し複数の評価基準をもとに客観的に見いだそうとする手法である。 AHP分析の利点は、意思決定の理由を説明する上で根拠のはっきりとしない最終決定のみを提示するのではなく、多数の選択肢の中から重要事項を拾い出し、どのような判断のもとにまとめあげて決定したかを示すことで、より多くの積極的な支持や協力が得られ、決定結果の信頼性を増すことにある。 また、複数の人間の共通する感覚に基づくグループ判断を整理することで、個々の考えを理解することも可能となる。AHP分析は、方法論が理解しやすく、使いやすいことから多くの問題に適用されている。
Note on C17: サンプルサイズの計算を行う 区間推定の場合 母比率の区間推定の場合 独立２群の差の検定を行う場合 母相関係数の差の検定
日常検査における「不確かさ」算出が可能に
ヒストグラム表示機能
ブートストラップ法による回帰式の信頼区間の算出が可能。

## 同時再現性
タイトル | 血糖値 |  |  | 解説
| 基準範囲下限 | 基準範囲上限 | 異常濃度１ | 異常濃度２ | 予備１ | 予備２ | 予備３ | 予備４
1 | 73 | 109 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 402
2 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 401
3 | 71 | 107 | 異常濃度１: 204; 解説 異常濃度２: 402 |  | 度数
4 | 72 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 404
5 | 70 | 108 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 398 | 階級数→ | 4 | 基準範囲下限
6 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | Max | 73 |  | 歪度 | 0.29741
7 | 71 | 107 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 398 |  |  | Min | 70 |  | 尖度 | -0.80699 | ｔ分布百分率 |  | ｔ分布
8 | 72 | 107 | 異常濃度１: 201; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | 級間隔 | 0.75 |  |  |  |  | -2.5156 | 0.0087352
9 | 71 | 106 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率 |  | -1.6771 | 0.051962
10 | 70 | 108 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 401 |  |  | 1 | 70.75 | 2 | 2 | 6.6667 | 19.805 | -0.83853 | 0.20418
11 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | 2 | 71.5 | 16 | 14 | 46.6667 | 48.498 | 0 | 0.5
12 | 71 | 107 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 3 | 72.25 | 24 | 8 | 26.6667 | 19.805 | 0.83853 | 0.20418
13 | 72 | 107 | 異常濃度１: 201; 解説 異常濃度２: 401 |  |  | 4 | 73 | 30 | 6 | 20 | 5.0401 | 1.6771 | 0.051962
14 | 71 | 106 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 401 |  |  | 5 | 73.75 | 30 | 0 | 0 | 0.84728 | 2.5156 | 0.0087352
15 | 72 | 107 | 異常濃度１: 201; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 6 | 74.5 | 30 | 0 | 0 | 0.10524 | 3.3541 | 0.001085
16 | 72 | 108 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | 7 | 75.25 | 30 | 0 | 0 | 0.01088 | 4.1926 | 0.00011216
17 | 73 | 108 | 異常濃度１: 200; 解説 異常濃度２: 398 |  |  | 8 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0.0010347 | 5.0312 | 1.0667e-05
18 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 9 | 76.75 | 30 | 0 | 0 | 9.7388e-05 | 5.8697 | 1.004e-06
19 | 73 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 10 | 77.5 | 30 | 0 | 0 | 9.5206e-06 | 6.7082 | 9.8154e-08
20 | 71 | 107 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 401 |  |  | 基準範囲上限 |  |  |  |  | 94.1126 |  | 1.031
21 | 71 | 108 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 402 |  |  | Max | 109 |  | 歪度 | -0.61185
22 | 73 | 108 | 異常濃度１: 204; 解説 異常濃度２: 402 |  |  | Min | 106 |  | 尖度 | 0.23677
23 | 72 | 107 | 異常濃度１: 201; 解説 異常濃度２: 403 |  |  | 級間隔 | 0.75
24 | 72 | 108 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率
25 | 73 | 108 | 異常濃度１: 200; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | 1 | 106.75 | 2 | 2 | 6.6667
26 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 2 | 107.5 | 12 | 10 | 33.3333
27 | 73 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 400 |  |  | 3 | 108.25 | 29 | 17 | 56.6667
28 | 71 | 107 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 399 |  |  | 4 | 109 | 30 | 1 | 3.3333
29 | 72 | 107 | 異常濃度１: 202; 解説 異常濃度２: 401 |  |  | 5 | 109.75 | 30 | 0 | 0
30 | 71 | 108 | 異常濃度１: 203; 解説 異常濃度２: 402 |  |  | 6 | 110.5 | 30 | 0 | 0
平 均 | 71.6 | 107.5667 | 202.2667 | 400.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7 | 111.25 | 30 | 0 | 0
Ｓ Ｄ | 0.89443 | 0.67891 | 1.0148 | 1.5162 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 8 | 112 | 30 | 0 | 0
ＣＶ（％） | 1.2492 | 0.63115 | 0.50173 | 0.37873 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 9 | 112.75 | 30 | 0 | 0
データ数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 113.5 | 30 | 0 | 0
t0.05(n-1) | 2.0452 | 2.0452 | 異常濃度１: 2.0452; 解説 異常濃度２: 2.0452 |  |  | 異常濃度１
Ｓ Ｅ | 0.33398 | 0.25351 | 0.37894 | 0.56616 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Max | 204 |  | 歪度 | -0.58193
信頼区間下限 | 71.266 | 107.3132 | 異常濃度１: 201.8877; 解説 異常濃度２: 399.7672 |  |  | Min | 200 |  | 尖度 | 0.048714
信頼区間上限 | 71.934 | 107.8202 | 異常濃度１: 202.6456; 解説 異常濃度２: 400.8995 |  |  | 級間隔 | 1
最大値 | 73 | 109 | 204 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率
最小値 | 70 | 106 | 200 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 201 | 6 | 6 | 20
不偏分散 | 0.8 | 0.46092 | 1.0299 | 2.2989 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 2 | 202 | 16 | 10 | 33.3333
母分散の推定値下限 | 0.5 | 0.29 | 0.65 | 1.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 3 | 203 | 28 | 12 | 40
母分散の推定値上限 | 1.45 | 0.84 | 1.87 | 4.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 4 | 204 | 30 | 2 | 6.6667
母標準偏差の推定値下限 | 0.70711 | 0.53852 | 0.80623 | 1.2042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 205 | 30 | 0 | 0
母標準偏差の推定値上限 | 1.2042 | 0.91652 | 1.3675 | 2.0396 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6 | 206 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 207 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | 208 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | 209 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | 210 | 30 | 0 | 0
異常濃度２
[11 empty] | Max | 404 |  | 歪度 | 0.40515
[11 empty] | Min | 398 |  | 尖度 | -0.26929
[11 empty] | 級間隔 | 1.5
[11 empty] | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率
[11 empty] | 1 | 399.5 | 10 | 10 | 33.3333
[11 empty] | 2 | 401 | 23 | 13 | 43.3333
[11 empty] | 3 | 402.5 | 28 | 5 | 16.6667
[11 empty] | 4 | 404 | 30 | 2 | 6.6667
[11 empty] | 5 | 405.5 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 6 | 407 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 7 | 408.5 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 8 | 410 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 9 | 411.5 | 30 | 0 | 0
[11 empty] | 10 | 413 | 30 | 0 | 0
Note on A34: 標準偏差(ＳＤ；standard deviation)：そのデータのばらつきの程度を表す。
Note on A38: 標準誤差(ＳＥ；standard error of mean)：そのデータの平均値のありそうな幅を表す。 ＳＥ＝ｍｅａｎ±ｔ値 ｓ／√ｎ
Note on A44: 母分散はχ2に従う性質を利用して求めている。
Note on A46: 標準偏差（SD)の９５％信頼区間
Note on E1: ****** ＳＤとＳＥの使い分け ******* 標準偏差(ＳＤ；standard deviation)：そのデータのばらつきの程度を表す。 標準誤差(ＳＥ；standard error of mean)：そのデータの平均値のありそうな幅を表す。 ＳＥ＝ｍｅａｎ±ｔ値 ｓ／√ｎ 標準誤差はデータ数に依存するため、ＳＥを用いる場合は必ずデータ数(n)を記載する。 詳細解説： mean±SDが示そうとしているのは、母集団の平均とばらつきである。ある集団の身長を調べた場合の平均と分布を知りたい場合には、SDを用いた方がよい。何cm以下を低身長と定義したいような場合にはSD値が必要になる。 mean±SEが示そうとしているのは、母集団の平均値のありそうな範囲であり、ばらつきが大きい集団でもサンプル数を増やしていけばSEは一点に収束していく。平均の推定精度を示したい場合に用いるとよい。正規分布でなくても使用できる。 ＳＤは、正規分布しているデータでなければ意味がない。－１ＳＤ～１ＳＤには、全データの約６８％が含まれ、－２ＳＤ～２ＳＤには全データの約９５％が含まれる。よって、そのサンプルのばらつきの程度を知りたい場合にはＳＤを用いる（母集団のばらつきを推測できる）。母集団のばらつきは、サンプル数によって変化するものではなく標準偏差はサンプル数には依存しない。
Note on K7: ==== 階級数 ==== 設定可能範囲 ［ ５～１０ 階級数 ］ この数値を変えることによって、級間隔が変更され、ヒストグラムに反映される。 また、正規分布型を判定する際には、級間隔を変更することによって、当てはまりが良くなる場合があるので、調整するとよい。 階級数の目安は、 ルート（データ数） または 下表を参考にして行うと良い。 ３０こ程度 → ５ ４０こ程度 → ６ ６０こ程度 → ７ １３０こ程度 → ８ ２５０こ程度 → ９ ５００こ程度 → １０
Note on U8: ---- 歪度 ---- 歪度とは、分布が、左右対称かどうかを判断するもので、 歪度＝０ であれば左右対称で、正の値をとれば右の方に歪んだ分布であることを示し、 負の値をとれば左の方に歪んだ分布であることを表わす。 ◆歪度の検定表（５％） 尖度の検定表（５％）について 下側有意点 上側有意点 データ数 P=0.05 データ数 P=0.05 P=0.05 30 0.644 50 -0.85 0.99 35 0.623 100 -0.65 0.77 40 0.588 150 -0.55 0.65 45 0.559 200 -0.49 0.57 50 0.533 300 -0.41 0.47 60 0.492 500 -0.33 0.37 70 0.459 700 -0.28 0.31 80 0.432 1000 -0.24 0.26 90 0.409 1400 -0.20 0.22 100 0.389 150 0.321 200 0.280 250 0.251 300 0.230 400 0.200 500 0.179 600 0.164 800 0.138 1000 0.127
Note on U9: -------- 尖度 ---------- 正規分布からどの程度逸脱しているかをみる指標で、分布の裾の長さを表す。 正の値をとれば広がった分布、負の値をとれば尖った分布 ０ならば正規分布。 （歪度参照）
データ入力欄には、最大値を赤に、最小値を青に表示する条件付き書式設定がされています。
データを貼り付ける際には、「形式を選択しての張り付け」で、「値」を選択して貼り付けて
ください。
注意：飛び離れ値が存在する場合や正規分布と著しく異なる分布型の場合には、ＳＤおよび信頼区間は適切な値とは言えないので注意が必要です。

## 日内日間精密度
| タイトル | ＡＳＴ |  |  | 解 説 | 不確かさについて | [5 empty] | 0 |  |  | 管理図用データ
日 | ＮＯ．１ | ＮＯ．２ | ＮＯ．３ | ＮＯ．４ | ＮＯ．５ | 平均 | 偏差平方和 | [6 empty] | ２ＳＤ | MAX | MIN | Ｒ
1 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | 53 | 0
2 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 55 | 53 | 2
3 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | 分散分析表 | [5 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
4 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 精密度 | 変動係数 | 0 | 55 | 55 | 0
5 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ間（日差） | 90.5192 | 77 | 1.1756 | 0.2292 | 0.42218 | 0 | 55 | 55 | 0
6 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ内（日内） | 83.5 | 78 | 1.0705 | 1.0347 | 1.9058 | 1.4142 | 55 | 54 | 1
7 | 53 | 57 |  |  |  | 55 | 8 | [6 empty] | 5.6569 | 57 | 53 | 4
8 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 0 | 合計(室内精密度） | 174.0192 | 155 |  | 1.0597 | 1.952 | 0 | 54 | 54 | 0
9 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 |  |  |  |  | ↑総合精密度 | ↑総変動係数 | 1.4142 | 55 | 54 | 1
10 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値 |  |  |  | 1.4142 | 54 | 53 | 1
11 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | 1.0981 | 0.34046 | 1.4561 |  |  |  | 2.8284 | 55 | 53 | 2
12 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
13 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | Ｐ－値 より 有意水準０．０５以上から日内精密度と日間精密度の差はない！ | [5 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
14 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
15 | 55 | 57 |  |  |  | 56 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 57 | 55 | 2
16 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 | [6 empty] | 0 | 55 | 55 | 0
17 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
18 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
19 | 52 | 55 |  |  |  | 53.5 | 4.5 | [6 empty] | 4.2426 | 55 | 52 | 3
20 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
21 | 55 | 56 |  |  |  | 55.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 56 | 55 | 1
22 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
23 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
24 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
25 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 55 | 53 | 2
26 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 54 | 0
27 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 0 |  | 標準物質の表示値 |  | 55 |  |  | 0 | 54 | 54 | 0
28 | 53 | 56 |  |  |  | 54.5 | 4.5 |  | 標準物質の拡張不確かさ |  | 2 |  |  | 4.2426 | 56 | 53 | 3
29 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 |  | 標準物質の拡張不確かさ（％） |  | 3.636% |  |  | 2.8284 | 55 | 53 | 2
30 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
31 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 |  | 日常検査の平均値 |  | 54.2885 |  |  | 2.8284 | 55 | 53 | 2
32 | 52 | 54 |  |  |  | 53 | 2 |  | 日常検査の総変動 |  | 1.952 |  |  | 2.8284 | 54 | 52 | 2
33 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 |  | 日常検査の拡張不確かさ |  | 2.8964 |  |  | 2.8284 | 56 | 54 | 2
34 | 55 | 56 |  |  |  | 55.5 | 0.5 |  | 日常検査の拡張不確かさ（％） |  | 5.335% |  |  | 1.4142 | 56 | 1.128 | 0.853
35 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
36 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
37 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
38 | 52 | 53 |  |  |  | 52.5 | 0.5 |  | 各範囲の標準偏差(SD) |  |  |  |  | 1.4142 | 53 | 52 | 1
39 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 |  | Ｎｏ． | SD |  |  |  | 1.4142 | 54 | 53 | 1
40 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | 0 |  | 0～10 | 1.0894 |  |  |  | 0 | 53 | 53 | 0
41 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 |  | 11～20 | 0.99868 |  |  |  | 0 | 55 | 55 | 0
42 | 56 | 54 |  |  |  | 55 | 2 |  | 21～30 | 1.0463 |  |  |  | 2.8284 | 56 | 54 | 2
43 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 |  | 31～40 | 1.2937 |  |  |  | 1.4142 | 55 | 54 | 1
44 | 55 | 54 |  |  |  | 54.5 | 0.5 |  | 41～50 | 0.87509 |  |  |  | 1.4142 | 55 | 54 | 1
45 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 |  | 51～60 | 0.85224 |  |  |  | 2.8284 | 56 | 54 | 2
46 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 |  | 61～70 | 1.1743 |  |  |  | 1.4142 | 55 | 54 | 1
47 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 |  | 71～80 | 1.0328 |  |  |  | 0 | 55 | 55 | 0
48 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 |  | 81～90 | #DIV/0! |  |  |  | 1.4142 | 55 | 54 | 1
49 | 55 | 56 |  |  |  | 55.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 56 | 55 | 1
50 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | 53 | 0
51 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 | [6 empty] | 0 | 55 | 55 | 0
52 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 55 | 53 | 2
53 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 55 | 53 | 2
54 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
55 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
56 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | 53 | 0
57 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
58 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
59 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
60 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
61 | 54 | 54 |  |  |  | 54 | 0 | [6 empty] | 0 | 54 | 54 | 0
62 | 55 | 56 |  |  |  | 55.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 56 | 55 | 1
63 | 52 | 53 |  |  |  | 52.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 53 | 52 | 1
64 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
65 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
66 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
67 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
68 | 55 | 55 |  |  |  | 55 | 0 | [6 empty] | 0 | 55 | 55 | 0
69 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
70 | 52 | 55 |  |  |  | 53.5 | 4.5 | [6 empty] | 4.2426 | 55 | 52 | 3
71 | 53 | 55 |  |  |  | 54 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 55 | 53 | 2
72 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
73 | 54 | 53 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
74 | 54 | 56 |  |  |  | 55 | 2 | [6 empty] | 2.8284 | 56 | 54 | 2
75 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
76 | 53 | 53 |  |  |  | 53 | 0 | [6 empty] | 0 | 53 | 53 | 0
77 | 54 | 55 |  |  |  | 54.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 55 | 54 | 1
78 | 53 | 54 |  |  |  | 53.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.4142 | 54 | 53 | 1
79 | [5 empty] | 54.2885 | 83.5
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
最大値 | 56 | 57 | [5 empty] | ＿ | [7 empty] | 平均 | 1.1809
最小値 | 52 | 53 | [5 empty] | ｘ - Ｒ管理図を作成するためのデータ | [7 empty] | 管理限界係数
[8 empty] | １日のデータ数 |  |  | 2 |  |  |  |  | d2 | d3
[8 empty] | データの平均値 |  |  | 9.7025 |  |  |  |  | 2.326 | 0.864
[8 empty] | 平均値に対する上方管理限界（ＵＣＬ） |  |  | 10.7794
[8 empty] | 平均値に対する下方管理限界（ＬＣＬ） |  |  | 8.6255
[8 empty] | Ｒの平均 |  |  | 1.1809
[8 empty] | Ｒに対する上方管理限界（ＵＣＬ） |  |  | 2.4968
| 0 |  | 偏差 | 0.1
| 1 | 線グラフ | 倍率 | 0.22152
| -4 | 0.00013383 | -0.78608 | 0.00013383
| -3.9 | 0.00019866 | -0.76392 | 0.00019866
| -3.8 | 0.00029195 | -0.74177 | 0.00029195
| -3.7 | 0.00042478 | -0.71962 | 0.00042478
| -3.6 | 0.0006119 | -0.69747 | 0.0006119
| -3.5 | 0.00087268 | -0.67532 | 0.00087268
| -3.4 | 0.0012322 | -0.65316 | 0.0012322
| -3.3 | 0.0017226 | -0.63101 | 0.0017226
| -3.2 | 0.0023841 | -0.60886 | 0.0023841
| -3.1 | 0.0032668 | -0.58671 | 0.0032668
| -3 | 0.0044318 | -0.56456 | 0.0044318
| -2.9 | 0.0059525 | -0.54241 | 0.0059525
| -2.8 | 0.0079154 | -0.52025 | 0.0079154
| -2.7 | 0.010421 | -0.4981 | 0.010421
| -2.6 | 0.013583 | -0.47595 | 0.013583
| -2.5 | 0.017528 | -0.4538 | 0.017528
| -2.4 | 0.022395 | -0.43165 | 0.022395
| -2.3 | 0.028327 | -0.40949 | 0.028327
| -2.2 | 0.035475 | -0.38734 | 0.035475
| -2.1 | 0.043984 | -0.36519 | 0.043984
| -2 | 0.053991 | -0.34304 | 0.053991
| -1.9 | 0.065616 | -0.32089 | 0.065616
| -1.8 | 0.07895 | -0.29873 | 0.07895
| -1.7 | 0.094049 | -0.27658 | 0.094049
| -1.6 | 0.11092 | -0.25443 | 0.11092
| -1.5 | 0.12952 | -0.23228 | 0.12952
| -1.4 | 0.14973 | -0.21013 | 0.14973
| -1.3 | 0.17137 | -0.18797 | 0.17137
| -1.2 | 0.19419 | -0.16582 | 0.19419
| -1.1 | 0.21785 | -0.14367 | 0.21785
| -1 | 0.24197 | -0.12152 | 0.24197
| -0.9 | 0.26608 | -0.099367 | 0.26608
| -0.8 | 0.28969 | -0.077215 | 0.28969
| -0.7 | 0.31225 | -0.055063 | 0.31225
| -0.6 | 0.33322 | -0.032911 | 0.33322
| -0.5 | 0.35206 | -0.01076 | 0.35206
| -0.4 | 0.36827 | 0.011392 | 0.36827
| -0.3 | 0.38139 | 0.033544 | 0.38139
| -0.2 | 0.39104 | 0.055696 | 0.39104
| -0.1 | 0.39695 | 0.077848 | 0.39695
| 2.4147e-15 | 0.39894 | 0.1 | 0.39894
| 0.1 | 0.39695 | 0.12215 | 0.39695
| 0.2 | 0.39104 | 0.1443 | 0.39104
| 0.3 | 0.38139 | 0.16646 | 0.38139
| 0.4 | 0.36827 | 0.18861 | 0.36827
| 0.5 | 0.35206 | 0.21076 | 0.35206
| 0.6 | 0.33322 | 0.23291 | 0.33322
| 0.7 | 0.31225 | 0.25506 | 0.31225
| 0.8 | 0.28969 | 0.27722 | 0.28969
| 0.9 | 0.26608 | 0.29937 | 0.26608
| 1 | 0.24197 | 0.32152 | 0.24197
| 1.1 | 0.21785 | 0.34367 | 0.21785
| 1.2 | 0.19419 | 0.36582 | 0.19419
| 1.3 | 0.17137 | 0.38797 | 0.17137
| 1.4 | 0.14973 | 0.41013 | 0.14973
| 1.5 | 0.12952 | 0.43228 | 0.12952
| 1.6 | 0.11092 | 0.45443 | 0.11092
| 1.7 | 0.094049 | 0.47658 | 0.094049
| 1.8 | 0.07895 | 0.49873 | 0.07895
| 1.9 | 0.065616 | 0.52089 | 0.065616
| 2 | 0.053991 | 0.54304 | 0.053991
| 2.1 | 0.043984 | 0.56519 | 0.043984
| 2.2 | 0.035475 | 0.58734 | 0.035475
| 2.3 | 0.028327 | 0.60949 | 0.028327
| 2.4 | 0.022395 | 0.63165 | 0.022395
| 2.5 | 0.017528 | 0.6538 | 0.017528
| 2.6 | 0.013583 | 0.67595 | 0.013583
| 2.7 | 0.010421 | 0.6981 | 0.010421
| 2.8 | 0.0079154 | 0.72025 | 0.0079154
| 2.9 | 0.0059525 | 0.74241 | 0.0059525
| 3 | 0.0044318 | 0.76456 | 0.0044318
| 3.1 | 0.0032668 | 0.78671 | 0.0032668
| 3.2 | 0.0023841 | 0.80886 | 0.0023841
| 3.3 | 0.0017226 | 0.83101 | 0.0017226
| 3.4 | 0.0012322 | 0.85316 | 0.0012322
| 3.5 | 0.00087268 | 0.87532 | 0.00087268
| 3.6 | 0.0006119 | 0.89747 | 0.0006119
| 3.7 | 0.00042478 | 0.91962 | 0.00042478
| 3.8 | 0.00029195 | 0.94177 | 0.00029195
| 3.9 | 0.00019866 | 0.96392 | 0.00019866
| 4 | 0.00013383 | 0.98608 | 0.00013383
Note on F1: （１）日間変動と日内変動の評価 ＋日常精度管理データからの「不確かさ」算出 精密さの評価は以下の２点によって評価される。 ① 管理試料の反復測定値を用い日間変動と日内変動を評価 ② 多数の患者試料の二重測定値（ランダマイズ２回測定） 精密さの許容誤差限界は、生理的個体内変動の標準偏差（ｓｔａｎｄａｒｄ ｄｅｖｉａｔｉｏｎ ，SD）の1/2 またはそれに対応する変動係数（ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ ｏｆ ｖａｒｉａｔｉｏｎ，CV）の値とされている。 精密さが許容範囲外の場合は、その原因について改善策を講じる。 １） 測定試料の準備： 安定な管理試料を用い、基準範囲下限と上限のものおよび異常値検体の３種類程度用意する。このときマトリックスについても考慮する。 ２） 試料の測定 １日数回（３回）、検体を測定。これを２０日以上実施する。 ３） 結果を「日内日間精密度シート」に入力 ４） プロット図の作成 ［分散分析］ボタンを押すことによって、計算およびグラフかがなされる。 ５） 結果の解釈 ①偏差平方和に赤字がある場合は、日内データに大きなバラツキがない かを確認してください。 ②Ｐ値の判定結果から、日内精密度と日間精密度の関係を検定し、 日間差がないことを確認する。 ③総平均が基準範囲以下の場合は、総合精密度について 生理的変動幅（ＳＤｗ）の１／２で評価。 上限以上の場合は、以下の式または最大ＣＶ（５％）で評価 ＣＶ＜１００×（ＳＤＷ／２）／健常者基準値の平均値 分散分析表内に計算式のコメントを挿入（計算方法が一般のものと異なるため）2003.09 管理図法用データの計算を図の下に追加。2002.08 日内変動と日差変動を連続分布で比較表示。 偏差平方和列に日内分散の平均値の３倍値以上データを赤字で表示
Note on G1: ****** 「不確かさ」算出 ******070821 ①標準物質の表示値 と 標準物質の拡張不確かさを入力 ②一日２回以上のコントロールの 測定値入力 ③分散分析ボタンを押す 日常検査の拡張不確かさ（％）が 計算される
Note on I13: Va/Ve
Note on J7: Sa=Σn(XB-XBB)^2
Note on J8: Se=ΣΣ(X-XB)^2
Note on J10: St=Sa＋Se
Note on K7: k-1
Note on K8: k(n-1)
Note on K10: kn-1
Note on L7: Va=Sa/(k-1)
Note on L8: Ve=Se/(k(n-1))
Note on M7: SDa=((Va-Ve)n)^0.5
Note on M8: SDe=(Se/(k(n-1)))^0.5
Note on M10: SDs=(SDa^2+SDe^2)^0.5
Note on N7: CVa=SDa/XB×100
Note on N8: CVe=SDe/XB×100
Note on N10: CVs=SDs/XB×100
偏差平方和に赤字がある場合は、日内データに大きなバラツキがないかを確認してください。青枠は入力可能範囲（ｺﾋﾟｰでﾃﾞｰﾀを持ってきた場合バックの色消えてしまいますので注意して下さい!!）
分散分析
新規シートへの書き出し
桁数の変更

## ﾗﾝﾀﾞﾏｲｽﾞ2回測定
タイトル | Glu |  | 解 説
| 1回目 | 2回目 | 1&2平均 | １－２ | 差の絶対値 | 平方 | 差の絶対値の平均値＝ | 1.9
1 | 40 | 38 | 39 | 2 | 2 | 4
2 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 郡内平方和（ＳＥ）＝ | 149.5
3 | 44 | 46 | 45 | -2 | 2 | 4 | 誤差分散 （ＶＥ）＝ | 2.99
4 | 38 | 40 | 39 | -2 | 2 | 4 | 標準偏差（ＳＤＥ）＝ | 1.7292
5 | 128 | 126 | 127 | 2 | 2 | 4
6 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0
7 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0
8 | 141 | 138 | 139.5 | 3 | 3 | 9
9 | 77 | 79 | 78 | -2 | 2 | 4
10 | 105 | 110 | 107.5 | -5 | 5 | 25
11 | 91 | 92 | 91.5 | -1 | 1 | 1
12 | 103 | 107 | 105 | -4 | 4 | 16
13 | 96 | 99 | 97.5 | -3 | 3 | 9
14 | 34 | 35 | 34.5 | -1 | 1 | 1
15 | 133 | 135 | 134 | -2 | 2 | 4
16 | 138 | 131 | 134.5 | 7 | 7 | 49
17 | 64 | 62 | 63 | 2 | 2 | 4
18 | 56 | 58 | 57 | -2 | 2 | 4
19 | 88 | 89 | 88.5 | -1 | 1 | 1
20 | 108 | 107 | 107.5 | 1 | 1 | 1
21 | 111 | 110 | 110.5 | 1 | 1 | 1
22 | 123 | 126 | 124.5 | -3 | 3 | 9
23 | 68 | 66 | 67 | 2 | 2 | 4
24 | 152 | 149 | 150.5 | 3 | 3 | 9
25 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0
26 | 132 | 127 | 129.5 | 5 | 5 | 25
27 | 104 | 101 | 102.5 | 3 | 3 | 9
28 | 118 | 119 | 118.5 | -1 | 1 | 1
29 | 51 | 55 | 53 | -4 | 4 | 16
30 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0
31 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0
32 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
33 | 109 | 108 | 108.5 | 1 | 1 | 1
34 | 98 | 99 | 98.5 | -1 | 1 | 1
35 | 88 | 87 | 87.5 | 1 | 1 | 1
36 | 126 | 123 | 124.5 | 3 | 3 | 9
37 | 160 | 158 | 159 | 2 | 2 | 4
38 | 99 | 100 | 99.5 | -1 | 1 | 1
39 | 66 | 70 | 68 | -4 | 4 | 16
40 | 112 | 113 | 112.5 | -1 | 1 | 1
41 | 98 | 96 | 97 | 2 | 2 | 4
42 | 60 | 61 | 60.5 | -1 | 1 | 1
43 | 152 | 147 | 149.5 | 5 | 5 | 25
44 | 114 | 112 | 113 | 2 | 2 | 4
45 | 143 | 142 | 142.5 | 1 | 1 | 1
46 | 114 | 116 | 115 | -2 | 2 | 4
47 | 103 | 101 | 102 | 2 | 2 | 4
48 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0
49 | 90 | 92 | 91 | -2 | 2 | 4
50 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ｎ＝ | 50
Note on D1: ------------ 患者試料による精密性の評価（ランダマイズ2回測定） ---------- １） 測定試料の準備： ５０例程度の患者試料を準備する．この際、CLSI(旧ＮＣＣＬＳ）の望ましい患者試料の濃度分布を参考に試料を集める。（データが集まったら一度［分布型と反復切断］シートで分布型を確認すると良いでしょう） ２） 試料の測定 集めた患者試料に順番をつけ、1回目の測定を実施する．つづいて2回目の測定は、順番をランダムにするか、あるいはまったく逆の順番にして同日内に測定する。(検体の濃縮などに十分な注意をはらう） ３） 結果を「ランダマイズ2回測定シート」に入力 ４） 結果の解釈 ①差のプロットが測定値の平均値の大きさにかかわらずほぼ一様であることを確認する。 ②差が測定値によって一様でない場合（値の上昇に伴い増大するなど）は、ほぼ一様と考えられる濃度群（例えば低濃度、中濃度、高濃度群の別）に分けて、それぞれの濃度群について評価する。 ③極端に大きな差がある測定値は外れ値でないかを検討する。 （外れ値の検出は、差の絶対値の平均値の４倍以上ある場合をいい、その原因を検討し外れ値のときは除外する。） ④標準偏差（ＳＤＥ）と健康人の固体内生理的変動の1/2（ＳＤｗ/２）と比較する。 ここで算出される 誤差分散は、比較対象法と比較評価を行う際の関係式算出に使用される。 なお、本ソフトではデータセット数は最大１００まで
桁数の変更

## 正確さの評価
タイトル | ＨＤＬ |  |  | 解 説 | 判定上の注意点 |  |  |  | カウンタ | 1 | 偏差 |  |  |  | 標準化残差 |  |  |  |  | 行平均
標準値→ | 10 | 60 | 110 | 160 | [6 empty] | 10 | 60 | 110 | 160 | 10 | 60 | 110 | 160 |  | 85 | 4.225
1 | 12 | 60 | 112 | 160 | [6 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.30051 | -0.3789 | 0.68376 | 0.0043552 |  | 86 | 1.225
2 | 11 | 62 | 111 | 158 | [6 empty] | 1 | 2 | 1 | -2 | -0.13501 | 0.49213 | 0.24824 | -0.86667 |  | 85.5 | 0.225
3 | 10 | 72 | 110 | 160 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | -0.57052 | 4.8473 | -0.18727 | 0.0043552 |  | 88 | 55.225
4 | 10 | 61 | 111 | 160 | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.57052 | 0.056617 | 0.24824 | 0.0043552 |  | 85.5 | 0.225
5 | 12 | 61 | 110 | 161 | [6 empty] | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.30051 | 0.056617 | -0.18727 | 0.43987 |  | 86 | 1.225
6 | 13 | 60 | 110 | 162 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.73602 | -0.3789 | -0.18727 | 0.87539 |  | 86.25 | 3.6
7 | 11 | 58 | 109 | 157 | [6 empty] | 1 | -2 | -1 | -3 | -0.13501 | -1.2499 | -0.62279 | -1.3022 |  | 83.75 | 36.1
8 | 9 | 59 | 108 | 159 | [6 empty] | -1 | -1 | -2 | -1 | -1.006 | -0.81441 | -1.0583 | -0.43116 |  | 83.75 | 36.1
9 | 11 | 60 | 112 | 160 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | -0.13501 | -0.3789 | 0.68376 | 0.0043552 |  | 85.75 | 0.1
10 | 10 | 63 | 109 | 162 | [6 empty] | 0 | 3 | -1 | 2 | -0.57052 | 0.92765 | -0.62279 | 0.87539 |  | 86 | 1.225
11
12
13
14
15
16
17 | [18 empty] | 0.0375
18
19
20
平 均 | 10.9 | 61.6 | 110.2 | 159.9 | [6 empty] | 0.9 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | -0.17856 | 0.31793 | -0.10017 | -0.039196
Ｓ Ｄ | 1.1972 | 3.9215 | 1.3166 | 1.5951 | [14 empty] | 計 | 856.5 | 135.25
Ｃ Ｖ | 10.9837 | 6.366 | 1.1947 | 0.99758
データ数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 列数( n) | 4
t0.05(n-1) | 2.2622 | 2.2622 | 2.2622 | 2.2622 | [14 empty] | 行数( q ) | 10
信頼区間下限 | 10.0436 | 58.7948 | 109.2582 | 158.7589 | [14 empty] | 全平均 Ｙ | 85.65
信頼区間上限 | 11.7564 | 64.4052 | 111.1418 | 161.0411 | [14 empty] | Ｘの平均 | 85
[6 empty] | 傾き ｂ ＝ | 0.9912 | [11 empty] | ＳＸＹ | 123900
[6 empty] | 切片 ａ ＝ | 1.398 | [11 empty] | ＳＸＸ | 125000
[6 empty] | Ｓｙｘ ＝ | 2.2961 | [11 empty] | SYY | 123007.1
[6 empty] | Tb ＝ | 1.355 | [11 empty] | ＳＲ | 7.62
| は入力可能範囲（ｺﾋﾟｰでﾃﾞｰﾀを持ってきた場合バックの色消えてしまいますので注意して下さい!!） |  |  |  |  | Ｔｂ 確率＝ | 0.18386 | Ｔb確率 より 有意水準 0.05以上から比例系統誤差は認められない！ | [10 empty] | ＳＥ | 189.8
[6 empty] | Ｔａ ＝ | 2.1159 | [11 empty] | Tb | 1.355
[6 empty] | Ｔａ 確率＝ | 0.041337 | Ｔa確率 より 有意水準 0.05以下から一定系統誤差が認められる！ | [10 empty] | T確率 | 0.18386
[19 empty] | Ｔａ | 2.1159
[19 empty] | T確率 | 0.041337
Note on E1: -------１（または２）種類の濃度の血清標準物質のみしか得られない場合 ------- １） 測定試料の準備： 指示に従い試料を調整する。 ２） 試料の測定 被検法が安定な状態にあるとき、１０回以上繰り返し測定を行う。また正確さの評価は直線性が得られる範囲内で行う必要があるため，先に測定法の直線範囲を確認しておく必要がある． ３） 結果入力 試料の表示値と実際の検査結果を「正確さの評価シート」に入力する。 （このシートでは数種類の濃度について検討できる。） ４） 結果の解釈 ９５％信頼区間の上限と下限の間に試料の表示値が含まれれば平均値付近の濃度域における有意な偏りはないとみなす。 信頼区間から外れた場合には、バイアスの上限５％（Ｎａ・Ｃｌ ２％）以内であれば良好とみなせる。 -------- ３種類以上の濃度の血清標準物質が得られる場合 ------ １） 測定試料の準備： ３種類以上の安定な管理試料を用いる。このときマトリックスについても考慮する。また正確さの評価は直線性が得られる範囲内で行必要があるため、先に測定法の直線範囲を確認しておく必要がある。 ２） 試料の測定 各濃度について、５回以上測定。（本ソフトでは最大２０まで） ３） 結果を「正確さの評価シート」に入力 ４） プロット図の作成 ［計算およびグラフ化］ボタンを押すことによって、直線回帰式の傾きおよび切片から、比例系統誤差・一定系統誤差の検定を行い、同時にグラフが作製される。 ５） 結果の解釈 グラフから測定法の直線性を観察し、直線性から外れたときはその原因を追究する。 残差プロット図では、全濃度にわたってばらつきの一定性を確認するとともに、極端に乖離する測定値は外れ値であるかどうかを検討する。 比例系統誤差・一定系統誤差の検定結果、または医学的意志決定濃度における評価を行い、正確性について判定する。 注意：各濃度のデータ数をそろえてください（欠落データがないように）
Note on F1: ***** 判定上の注意点 ****** 検定では、精密性が非常に高い場合に僅かな誤差が正確性に影響を与えてしまうことがある。臨床的な有用性を考えて判断することも必要である。 また、項目によっては０点が重要な検査と全く重要でない検査がある。例えばCRPやCK-MBでは、臨床上０点が重要となるが、CKやNaなどの電解質では０点の重要性は低いことはわかる。このようなことも考慮しつつ判断することが大切である。
新規シートへの書き出し
計算およびグラフ化
桁数の変更

## 直線性
タイトル | ＣＲＰ－M |  | 解 説
希釈系列 | 値 | 回帰式に利用するﾃﾞｰﾀ | Ｙ理論値 | 差 | 偏差率(%)
０／１０ | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
１／１０ | 4.4 | 4.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
２／１０ | 8.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
３／１０ | 12.5 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
４／１０ | 16.7 | 16.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
５／１０ | 20.1 | 20.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
６／１０ | 23.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
７／１０ | 25.6 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 傾き
８／１０ | 27.3 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
９／１０ | 29.1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 切片
１０／１０ | 30.1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
は入力可能範囲（ｺﾋﾟｰでﾃﾞｰﾀを持ってきた場合バックの色消えてしまいますので注意して下さい!!）
Note on D1: -------- 直線性 -------- 1）. 測定試料の準備： 高濃度検体準備し、この検体について１０段階希釈または相当する希釈系列を作成する。このときマトリックスについても考慮する。 2）. 試料の測定 希釈検体について数回測定し、その平均値を求める。 3）. 結果の入力 結果を「直線性シート」の値列に入力。値の内，回帰式作成に利用できるﾃﾞｰﾀを「回帰式に利用するﾃﾞｰﾀ」欄に入力すると、自動的にＹ理論値、差、偏差率が計算され、プロット図および回帰式も作成される。 （この例では ５／１０・４／１０・１／１０の３点から回帰式を作成して直線の理論値としている） 4）. 結果の解釈 プロット図および偏差率から直線性を観察し、許容される偏差率(３％）、またはＹ理論値に対する差から直線範囲を求める。
値の内，回帰式作成に利用できるﾃﾞｰﾀを「回帰式に利用するﾃﾞｰﾀ」欄に入力して下さい!!
桁数の変更

## 相関図
| A | B | C | グラフ化する範囲 | b | n = | 20 | Sxx= | 100.8 |  |  | 等確率楕円用 | 開始点 | ｘ点 | 楕円上点 | 楕円下点 | ＨＨの計算
1 | 1 | 0 | 1.5 |  | 2 | r = | 0.36818 | Syy= | 200.95 |  |  |  | -0.43909 | -0.43909 | 1.9344 | 1.9344 | 0
2 | 3 | 4 | 9.9 |  | c | b = | 0.51984 | Sxy= | 52.4 | 標準主軸回帰式用データ |  |  | 終了点 | -0.37457 | 3.0019 | 0.93409 | 0.73226
3 | 4 | 8 | 13.9 |  | 21 | a = | 2.1627 | b' = | 1.4119 | b'' = | 1.4119 |  | 9.2391 | -0.31004 | 3.4588 | 0.54429 | 1.0321
4 | 2 | 3 | 10.1 | グラフタイトル | 各種ＣＲＰ試薬の相関性 | Syx= | 3.1065 | a' = | -1.7625 | a'' = | -1.7625 |  | step | -0.24552 | 3.8138 | 0.25636 | 1.2598
5 | 5 | 8 | 9 | Ｘ軸名 | A試薬 | MAX= | 9 | s' = | 1.8215 | ｓ = | 1.7955 |  | 0.064521 | -0.181 | 4.1155 | 0.021732 | 1.4497
6 | 3 | 1 | 13.6 | Ｙ軸名 | B試薬 | MIN= | 1 | atan = | 27.4673 | 標準主軸λ | 1.9936 |  |  | -0.11648 | 4.3828 | -0.17848 | 1.6153
7 | 6 | 9 | 8.4 | グラフ化する群数 | 0 | λ = | 1 | cos = | 0.88727 |  |  |  |  | -0.05196 | 4.6254 | -0.35398 | 1.7633
8 | 7 | 3 | 14 | 回帰式の選択 | TRUE | x平均= | 4.4 | Ｔ(0.05)= | 2.1009 | 関係式のライン用データ |  |  |  | 0.012561 | 4.849 | -0.51057 | 1.898
9 | 3 | 6 | 8.6 | カウンタ | 0 | y平均= | 4.45 | Ｔ = | 4.1452e-07 | 1.4142 |  |  |  | 0.077083 | 5.0576 | -0.65202 | 2.0219
10 | 5 | 1 | 14.5 | ブートストラップ | FALSE | xSD= | 2.3033 | 誤差分散X | 1 | 2.4119 |  |  |  | 0.1416 | 5.2536 | -0.78097 | 2.137
11 | 8 | 10 | 12.8 | マハラノビス等確率楕円 | FALSE | ySD= | 3.2521 | 誤差分散Y | 1 | 0.58634 |  |  |  | 0.20612 | 5.439 | -0.89934 | 2.2446
12 | 2 | 1 | 11.6 | 外れ値の検出について | [9 empty] | 0.27065 | 5.6154 | -1.0086 | 2.3457
13 | 9 | 2 | 11.3 | 入力をする上での注意 | [9 empty] | 0.33517 | 5.7837 | -1.1099 | 2.4412
14 | 1 | 2 | 8.3 | [10 empty] | 0.39969 | 5.945 | -1.204 | 2.5316
15 | 4 | 3 | 8.4 | [10 empty] | 0.46421 | 6.0999 | -1.2919 | 2.6176
16 | 5 | 6 | 10.3 |  |  | パラメトリック法による | [7 empty] | 0.52873 | 6.2491 | -1.374 | 2.6995
17 | 5 | 11 | 10.6 | 比較対照法との比較評価の解説 |  |  |  | 古典的回帰式の傾きの信頼区間 | -0.13022 | ～ | 1.1699 |  |  | 0.59325 | 6.393 | -1.4508 | 2.7777
18 | 7 | 4 | 16.4 |  |  |  |  | Deming関係式の傾きの信頼区間 | 0.76187 | ～ | 2.062 |  |  | 0.65777 | 6.5321 | -1.5229 | 2.8525
19 | 2 | 4 | 19.2 | 結果の解釈 |  |  |  | 標準主軸回帰式の傾きの信頼区間 | 0.76187 | ～ | 2.062 |  |  | 0.72229 | 6.6668 | -1.5905 | 2.9241
20 | 6 | 3 | 11.7 | 回帰式と関係式の使い分け (New) | [9 empty] | 0.78682 | 6.7974 | -1.654 | 2.9928
21 | [13 empty] | 0.85134 | 6.9241 | -1.7136 | 3.0588
22 | [13 empty] | 0.91586 | 7.0473 | -1.7697 | 3.1223
23 | [13 empty] | 0.98038 | 7.167 | -1.8224 | 3.1834
24 | [13 empty] | 1.0449 | 7.2836 | -1.8719 | 3.2422
25 | [13 empty] | 1.1094 | 7.3972 | -1.9183 | 3.2988
26 | [13 empty] | 1.1739 | 7.5078 | -1.9619 | 3.3535
27 | [13 empty] | 1.2385 | 7.6158 | -2.0028 | 3.4062
28 | [13 empty] | 1.303 | 7.7212 | -2.0411 | 3.457
29 | [13 empty] | 1.3675 | 7.824 | -2.0769 | 3.5061
30 | [13 empty] | 1.432 | 7.9245 | -2.1102 | 3.5536
31 | [13 empty] | 1.4965 | 8.0227 | -2.1413 | 3.5993
32 | [13 empty] | 1.5611 | 8.1187 | -2.1702 | 3.6436
33 | [13 empty] | 1.6256 | 8.2125 | -2.197 | 3.6863
34 | [13 empty] | 1.6901 | 8.3043 | -2.2217 | 3.7275
35 | [13 empty] | 1.7546 | 8.3941 | -2.2445 | 3.7674
36 | [13 empty] | 1.8192 | 8.482 | -2.2653 | 3.8059
37 | [13 empty] | 1.8837 | 8.568 | -2.2842 | 3.843
38 | [13 empty] | 1.9482 | 8.6522 | -2.3013 | 3.8789
39 | [13 empty] | 2.0127 | 8.7347 | -2.3167 | 3.9136
40 | [13 empty] | 2.0772 | 8.8154 | -2.3303 | 3.947
41 | [13 empty] | 2.1418 | 8.8945 | -2.3423 | 3.9792
42 | [13 empty] | 2.2063 | 8.9719 | -2.3526 | 4.0103
43 | [13 empty] | 2.2708 | 9.0477 | -2.3614 | 4.0402
44 | [13 empty] | 2.3353 | 9.122 | -2.3686 | 4.0691
45 | [13 empty] | 2.3998 | 9.1947 | -2.3742 | 4.0969
46 | [13 empty] | 2.4644 | 9.266 | -2.3784 | 4.1236
47 | [13 empty] | 2.5289 | 9.3357 | -2.3811 | 4.1492
48 | [13 empty] | 2.5934 | 9.4041 | -2.3824 | 4.1739
49 | [13 empty] | 2.6579 | 9.471 | -2.3822 | 4.1975
50 | [13 empty] | 2.7224 | 9.5365 | -2.3806 | 4.2202
51 | [13 empty] | 2.787 | 9.6007 | -2.3777 | 4.2419
52 | [13 empty] | 2.8515 | 9.6635 | -2.3735 | 4.2626
53 | [13 empty] | 2.916 | 9.725 | -2.3679 | 4.2824
54 | [13 empty] | 2.9805 | 9.7852 | -2.361 | 4.3013
55 | [13 empty] | 3.0451 | 9.8441 | -2.3528 | 4.3192
56 | [13 empty] | 3.1096 | 9.9017 | -2.3433 | 4.3362
57 | [13 empty] | 3.1741 | 9.958 | -2.3326 | 4.3524
58 | [13 empty] | 3.2386 | 10.0131 | -2.3206 | 4.3677
59 | [13 empty] | 3.3031 | 10.067 | -2.3074 | 4.3821
60 | [13 empty] | 3.3677 | 10.1196 | -2.2929 | 4.3956
61 | [13 empty] | 3.4322 | 10.1711 | -2.2773 | 4.4083
62 | [13 empty] | 3.4967 | 10.2213 | -2.2604 | 4.4201
63 | [13 empty] | 3.5612 | 10.2703 | -2.2424 | 4.4311
64 | [13 empty] | 3.6257 | 10.3182 | -2.2232 | 4.4412
65 | [13 empty] | 3.6903 | 10.3649 | -2.2028 | 4.4505
66 | [13 empty] | 3.7548 | 10.4104 | -2.1812 | 4.459
67 | [13 empty] | 3.8193 | 10.4547 | -2.1585 | 4.4667
68 | [13 empty] | 3.8838 | 10.498 | -2.1346 | 4.4735
69 | [13 empty] | 3.9484 | 10.54 | -2.1096 | 4.4795
70 | [13 empty] | 4.0129 | 10.5809 | -2.0834 | 4.4847
71 | [13 empty] | 4.0774 | 10.6207 | -2.0561 | 4.4892
72 | [13 empty] | 4.1419 | 10.6593 | -2.0276 | 4.4928
73 | [13 empty] | 4.2064 | 10.6968 | -1.9981 | 4.4956
74 | [13 empty] | 4.271 | 10.7332 | -1.9673 | 4.4976
75 | [13 empty] | 4.3355 | 10.7684 | -1.9355 | 4.4988
76 | [13 empty] | 4.4 | 10.8025 | -1.9025 | 4.4992
77 | [13 empty] | 4.4645 | 10.8355 | -1.8684 | 4.4988
78 | [13 empty] | 4.529 | 10.8673 | -1.8332 | 4.4976
79 | [13 empty] | 4.5936 | 10.8981 | -1.7968 | 4.4956
80 | [13 empty] | 4.6581 | 10.9276 | -1.7593 | 4.4928
81 | [13 empty] | 4.7226 | 10.9561 | -1.7207 | 4.4892
82 | [13 empty] | 4.7871 | 10.9834 | -1.6809 | 4.4847
83 | [13 empty] | 4.8516 | 11.0096 | -1.64 | 4.4795
84 | [13 empty] | 4.9162 | 11.0346 | -1.598 | 4.4735
85 | [13 empty] | 4.9807 | 11.0585 | -1.5547 | 4.4667
86 | [13 empty] | 5.0452 | 11.0812 | -1.5104 | 4.459
87 | [13 empty] | 5.1097 | 11.1028 | -1.4649 | 4.4505
88 | [13 empty] | 5.1743 | 11.1232 | -1.4182 | 4.4412
89 | [13 empty] | 5.2388 | 11.1424 | -1.3703 | 4.4311
90 | [13 empty] | 5.3033 | 11.1604 | -1.3213 | 4.4201
91 | [13 empty] | 5.3678 | 11.1773 | -1.2711 | 4.4083
92 | [13 empty] | 5.4323 | 11.1929 | -1.2196 | 4.3956
93 | [13 empty] | 5.4969 | 11.2074 | -1.167 | 4.3821
94 | [13 empty] | 5.5614 | 11.2206 | -1.1131 | 4.3677
95 | [13 empty] | 5.6259 | 11.2326 | -1.058 | 4.3524
96 | [13 empty] | 5.6904 | 11.2433 | -1.0017 | 4.3362
97 | [13 empty] | 5.7549 | 11.2528 | -0.94406 | 4.3192
98 | [13 empty] | 5.8195 | 11.261 | -0.88518 | 4.3013
99 | [13 empty] | 5.884 | 11.2679 | -0.825 | 4.2824
100 | [13 empty] | 5.9485 | 11.2735 | -0.76351 | 4.2626
101 | [13 empty] | 6.013 | 11.2777 | -0.70069 | 4.2419
102 | [13 empty] | 6.0776 | 11.2806 | -0.63653 | 4.2202
103 | [13 empty] | 6.1421 | 11.2822 | -0.571 | 4.1975
104 | [13 empty] | 6.2066 | 11.2824 | -0.50407 | 4.1739
105 | [13 empty] | 6.2711 | 11.2811 | -0.43573 | 4.1492
106 | [13 empty] | 6.3356 | 11.2784 | -0.36596 | 4.1236
107 | [13 empty] | 6.4002 | 11.2742 | -0.29471 | 4.0969
108 | [13 empty] | 6.4647 | 11.2686 | -0.22197 | 4.0691
109 | [13 empty] | 6.5292 | 11.2614 | -0.1477 | 4.0402
110 | [13 empty] | 6.5937 | 11.2526 | -0.071875 | 4.0103
111 | [13 empty] | 6.6582 | 11.2423 | 0.0055478 | 3.9792
112 | [13 empty] | 6.7228 | 11.2303 | 0.084603 | 3.947
113 | [13 empty] | 6.7873 | 11.2167 | 0.16533 | 3.9136
114 | [13 empty] | 6.8518 | 11.2013 | 0.24778 | 3.8789
115 | [13 empty] | 6.9163 | 11.1842 | 0.33198 | 3.843
116 | [13 empty] | 6.9808 | 11.1653 | 0.418 | 3.8059
117 | [13 empty] | 7.0454 | 11.1445 | 0.50589 | 3.7674
118 | [13 empty] | 7.1099 | 11.1217 | 0.5957 | 3.7275
119 | [13 empty] | 7.1744 | 11.097 | 0.68749 | 3.6863
120 | [13 empty] | 7.2389 | 11.0702 | 0.78134 | 3.6436
121 | [13 empty] | 7.3035 | 11.0413 | 0.87732 | 3.5993
122 | [13 empty] | 7.368 | 11.0102 | 0.9755 | 3.5536
123 | [13 empty] | 7.4325 | 10.9769 | 1.076 | 3.5061
124 | [13 empty] | 7.497 | 10.9411 | 1.1788 | 3.457
125 | [13 empty] | 7.5615 | 10.9028 | 1.2842 | 3.4062
126 | [13 empty] | 7.6261 | 10.8619 | 1.3922 | 3.3535
127 | [13 empty] | 7.6906 | 10.8183 | 1.5028 | 3.2988
128 | [13 empty] | 7.7551 | 10.7719 | 1.6164 | 3.2422
129 | [13 empty] | 7.8196 | 10.7224 | 1.733 | 3.1834
130 | [13 empty] | 7.8841 | 10.6697 | 1.8527 | 3.1223
131 | [13 empty] | 7.9487 | 10.6136 | 1.9759 | 3.0588
132 | [13 empty] | 8.0132 | 10.554 | 2.1026 | 2.9928
133 | [13 empty] | 8.0777 | 10.4905 | 2.2332 | 2.9241
134 | [13 empty] | 8.1422 | 10.4229 | 2.3679 | 2.8525
135 | [13 empty] | 8.2067 | 10.3508 | 2.507 | 2.7777
136 | [13 empty] | 8.2713 | 10.274 | 2.6509 | 2.6995
137 | [13 empty] | 8.3358 | 10.1919 | 2.8001 | 2.6176
138 | [13 empty] | 8.4003 | 10.104 | 2.955 | 2.5316
139 | [13 empty] | 8.4648 | 10.0099 | 3.1163 | 2.4412
140 | [13 empty] | 8.5294 | 9.9086 | 3.2846 | 2.3457
141 | [13 empty] | 8.5939 | 9.7993 | 3.461 | 2.2446
142 | [13 empty] | 8.6584 | 9.681 | 3.6464 | 2.137
143 | [13 empty] | 8.7229 | 9.552 | 3.8424 | 2.0219
144 | [13 empty] | 8.7874 | 9.4106 | 4.051 | 1.898
145 | [13 empty] | 8.852 | 9.254 | 4.2746 | 1.7633
146 | [13 empty] | 8.9165 | 9.0785 | 4.5172 | 1.6153
147 | [13 empty] | 8.981 | 8.8783 | 4.7845 | 1.4497
148 | [13 empty] | 9.0455 | 8.6436 | 5.0862 | 1.2598
149 | [13 empty] | 9.11 | 8.3557 | 5.4412 | 1.0321
150 | [13 empty] | 9.1746 | 7.9659 | 5.8981 | 0.73226
151 | [13 empty] | 9.2391 | 6.9656 | 6.9656 | 0
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
Note on J13: ---- 外れ値の検出について ----- 「相対的な差の平均値 ｄＢ’」 がグラフ上部に表示される。その値の４倍以上ある測定値はその原因を究明し外れ値の時は除外する。（どの値か見る場合は、差の残差グラフ上にプロットされた点にマウスを合わせると数値が表示される）
Note on J14: === 入力をする上での注意点 ====== 本シートは、５０００行以降データ入力欄がなくなっているが、６５５３６行まで入力可能である。
Note on J18: --------- 比較対照法との比較評価 ----------- ［相関分析ボタン］を押す際にはシート上のどこかのセルが選択されていること 相関図は新しいシートに作成されます。 複数個の相関関係を見るために，グラフ化する範囲を指定し，相関関係を見るように設計した。 基本的に相関データは正規分布である必要があることに注意してデータ処理を行う。 新シートを何枚も作製すると「メモリー不足」となる事があるが、「ＥＸＣＥＬ」を一旦終了することによって再び分析可能となる。 １） 測定試料の準備： 望ましい患者試料の濃度分布にあう患者検体５０例以上準備する。データはＸ軸・Ｙ軸共に連続性があるようにし、空白欄がないように入力する。また、濃度範囲を指定して相関関係を見たい場合はデータを並べ替えてから作図範囲の指定を行う。 ２） 試料の測定 比較対照法と被検法が安定な状態にあるとき試料測定を行う。なお、どちらかの方法に日間変動が存在する場合、患者検体は１日で測定せず，比較対照法と被検法の両法で毎日５～１０例ずつ，５日以上かけてランダマイズ２回測定を行って測定する事が望ましい． ３） ２回測定の平均値を［相関図シート］に入力 （データ分布の確認のため［分布型と反復切断法］シートで正規分布の確認をしておく。) ４） プロット図の作成 a)乖離データのチェック：［相関分析］ボタンを押して指定列名、数値、タイトル，軸名、を入力して、マハラノビス等確率楕円のチェックを入れて「ＯＫ］。作製されたグラフを良く確認して、乖離データがあれば検討して削除。 b)ブートストラップ法での検定：［相関分析］ボタンを押してブートストラップ法にチェックを入れて［ＯＫ］。 なお、プロット図を作製する際，データの並べ替え（データ専用シートを用意しそのシート上で［データ］［並べ替え］）をしておき，目的のデータ範囲について（低濃度，中濃度，高濃度別など）作図範囲を指定して相関図を作成する方法もある． なお、作図範囲はExcel上の「行列番号」を入力する．Deming関係式を利用して統計処理をする場合には、ランダマイズ２回で求めたＸ軸とＹ軸の誤差分散を入力する。ほぼ同等と考えられる場合には，「１」を入力する。 なお、Ｓｙｘ を用いて代用する場合は、Ｓｙｘのところにチェックを入れる。 誤差分散比 誤差分散比 λ ＝ ｙ軸の分散 ／ ｘ軸の分散
Note on J20: ５） 結果の解釈 散布図から測定法間の直線性を観察し、直線性から外れたときはその原因を追究するとともに、正確さの評価は直線性が得られる範囲で行う。 比例系統誤差・一定系統誤差の検定（回帰分析）は、ブートストラップ法による傾きｂと切片ａの信頼区間から判断する。 信頼区間内に 傾き＝１．００ 切片＝０．００ が入っていれば、比較実験の結果が良好であった事を示すが、入らなかった場合は、「医学的意思決定濃度」の５％を限界として判断する。 （注意：ブートストラップ法による信頼区間の計算は５００試行を行うため計算に時間を必要とするので、信頼区間を求めたい場合のみブートストラップ法チェックボックスをＯＮにして下さい） 注意：相関図内の 回帰式 および Ｓｙｘ表示 が計算された値と異なる場合があります（ＥＸＣＥＬのバグ？）。上部のある計算結果で確認して下さい。 2003.7.17：日常検査の性能試験法マニュアル（2002.9.12)に則り、標準化残差式を変更。なお従来通りのＳｙｘによるグラフ表示機能も残す。
Note on J21: 直線回帰式： 学会報告でも、この式を使用して発表している例がほとんどであるが、説明変数にもばらつきを伴う方法間比較においては、使用すべきではない!! 回帰の救心性のために、ｘ軸が説明変数の場合回帰式が寝てしまうという性質がある。 Ｘ軸にばらつきの無いもの。予測値として使用する時にのみ使用可能。 Demingの線形回帰式： 計測尺度の影響を受け、変動の大きい方に座標軸が傾く性質がある。 Ｘ軸Ｙ軸ともばらつきを持ったデータの場合に的確なλが求められる場合にのみ使用可能。 ２方法間の関係を検討する時に使用 標準主軸回帰式： 回帰の回りのバラツキを良く表している。 スケールの影響を受けない頑健性がある。 等確率楕円の長軸に一致するなど他の回帰式に比べて利点が多い。 ２方法間での誤差分散が求まらない場合や２方法間に大きな誤差の違いがない場合など多くの場合に利用できる。
相関分析
桁数の変更

## 相関図サンプル
Ｘ | Ｙ | 理論値 | 差 | 標準化残差 |  | グラフ化する範囲 | b | n = | 20 | Sxx= | 100.8 |  |  | 等確率楕円用 | 開始点 | ｘ点 | 楕円上点 | 楕円下点 | ＨＨの計算
1 | 0 | 1.1653 | 0.35057 | 0.19246 | -0.35057 |  | 2 | r = | 0.36818 | Syy= | 200.95 |  |  |  | -0.43909 | -0.43909 | 1.9344 | 1.9344 | 0
3 | 4 | 3.7201 | 1.5267 | 0.83816 |  |  | c | b = | 0.51984 | Sxy= | 52.4 | 標準主軸回帰式用データ |  |  | 終了点 | -0.37457 | 3.0019 | 0.93409 | 0.73226
4 | 8 | 5.9408 | 4.1148 | 2.259 |  |  | 21 | a = | 2.1627 | b' = | 1.4119 | b'' = | 1.4119 |  | 9.2391 | -0.31004 | 3.4588 | 0.54429 | 1.0321
2 | 3 | 2.9144 | 1.9386 | 1.0643 |  | グラフタイトル | 各種ＣＲＰ試薬の相関性 | Syx= | 3.1065 | a' = | -1.7625 | a'' = | -1.7625 |  | step | -0.24552 | 3.8138 | 0.25636 | 1.2598
5 | 8 | 6.2748 | 2.7028 | 1.4839 |  | Ｘ軸名 | A試薬 | MAX= | 9 | s' = | 1.8215 | ｓ = | 1.7955 |  | 0.064521 | -0.181 | 4.1155 | 0.021732 | 1.4497
3 | 1 | 2.3051 | -1.4733 | -0.80884 |  | Ｙ軸名 | B試薬 | MIN= | 1 | atan = | 27.4673 | 標準主軸λ | 1.9936 |  |  | -0.11648 | 4.3828 | -0.17848 | 1.6153
6 | 9 | 7.0805 | 2.2909 | 1.2577 |  | グラフ化する群数 | 0 | λ = | 1 | cos = | 0.88727 |  |  |  |  | -0.05196 | 4.6254 | -0.35398 | 1.7633
7 | 3 | 4.5846 | -5.121 | -2.8114 |  | 回帰式の選択 | TRUE | x平均= | 4.4 | Ｔ(0.05)= | 2.1009 | 関係式のライン用データ |  |  |  | 0.012561 | 4.849 | -0.51057 | 1.898
3 | 6 | 4.6634 | 3.5267 | 1.9362 |  | カウンタ | 18 | y平均= | 4.45 | Ｔ = | 4.1452e-07 | 1.4142 |  |  |  | 0.077083 | 5.0576 | -0.65202 | 2.0219
5 | 1 | 2.9732 | -4.2972 | -2.3591 |  | ブートストラップ | FALSE | xSD= | 2.3033 | 誤差分散X | 1 | 2.4119 |  |  |  | 0.1416 | 5.2536 | -0.78097 | 2.137
8 | 10 | 8.2203 | 0.46705 | 0.25641 |  | マハラノビス等確率楕円 | TRUE | ySD= | 3.2521 | 誤差分散Y | 1 | 0.58634 |  |  |  | 0.20612 | 5.439 | -0.89934 | 2.2446
2 | 1 | 1.9711 | -0.061364 | -0.033689 |  | 外れ値の検出について |  | ｄＢ’＝ | 2.8613 | [6 empty] | 0.27065 | 5.6154 | -1.0086 | 2.3457
9 | 2 | 4.7811 | -8.9449 | -4.9108 | 10.9449 | 入力をする上での注意 | [9 empty] | 0.33517 | 5.7837 | -1.1099 | 2.4412
1 | 2 | 2.1087 | 2.3506 | 1.2905 | [11 empty] | 0.39969 | 5.945 | -1.204 | 2.5316
4 | 3 | 3.5825 | -0.88523 | -0.48599 | [11 empty] | 0.46421 | 6.0999 | -1.2919 | 2.6176
5 | 6 | 5.3315 | 0.70284 | 0.38586 |  |  |  | パラメトリック法による | [7 empty] | 0.52873 | 6.2491 | -1.374 | 2.6995
5 | 11 | 7.6898 | 5.7028 | 3.1309 |  | 比較対照法との比較評価の解説 |  |  |  | 古典的回帰式の傾きの信頼区間 | -0.13022 | ～ | 1.1699 |  |  | 0.59325 | 6.393 | -1.4508 | 2.7777
7 | 4 | 5.0563 | -4.121 | -2.2624 | [5 empty] | Deming関係式の傾きの信頼区間 | 0.76187 | ～ | 2.062 |  |  | 0.65777 | 6.5321 | -1.5229 | 2.8525
2 | 4 | 3.386 | 2.9386 | 1.6133 |  | 結果の解釈 |  |  |  | 標準主軸回帰式の傾きの信頼区間 | 0.76187 | ～ | 2.062 |  |  | 0.72229 | 6.6668 | -1.5905 | 2.9241
6 | 3 | 4.2506 | -3.7091 | -2.0363 |  | 回帰式と関係式の使い分け (New) | [9 empty] | 0.78682 | 6.7974 | -1.654 | 2.9928
[16 empty] | 0.85134 | 6.9241 | -1.7136 | 3.0588
[16 empty] | 0.91586 | 7.0473 | -1.7697 | 3.1223
[16 empty] | 0.98038 | 7.167 | -1.8224 | 3.1834
[16 empty] | 1.0449 | 7.2836 | -1.8719 | 3.2422
[16 empty] | 1.1094 | 7.3972 | -1.9183 | 3.2988
[16 empty] | 1.1739 | 7.5078 | -1.9619 | 3.3535
[16 empty] | 1.2385 | 7.6158 | -2.0028 | 3.4062
[16 empty] | 1.303 | 7.7212 | -2.0411 | 3.457
[16 empty] | 1.3675 | 7.824 | -2.0769 | 3.5061
[16 empty] | 1.432 | 7.9245 | -2.1102 | 3.5536
[16 empty] | 1.4965 | 8.0227 | -2.1413 | 3.5993
[16 empty] | 1.5611 | 8.1187 | -2.1702 | 3.6436
[16 empty] | 1.6256 | 8.2125 | -2.197 | 3.6863
[16 empty] | 1.6901 | 8.3043 | -2.2217 | 3.7275
[16 empty] | 1.7546 | 8.3941 | -2.2445 | 3.7674
[16 empty] | 1.8192 | 8.482 | -2.2653 | 3.8059
[16 empty] | 1.8837 | 8.568 | -2.2842 | 3.843
[16 empty] | 1.9482 | 8.6522 | -2.3013 | 3.8789
[16 empty] | 2.0127 | 8.7347 | -2.3167 | 3.9136
[16 empty] | 2.0772 | 8.8154 | -2.3303 | 3.947
[16 empty] | 2.1418 | 8.8945 | -2.3423 | 3.9792
[16 empty] | 2.2063 | 8.9719 | -2.3526 | 4.0103
[16 empty] | 2.2708 | 9.0477 | -2.3614 | 4.0402
[16 empty] | 2.3353 | 9.122 | -2.3686 | 4.0691
[16 empty] | 2.3998 | 9.1947 | -2.3742 | 4.0969
[16 empty] | 2.4644 | 9.266 | -2.3784 | 4.1236
[16 empty] | 2.5289 | 9.3357 | -2.3811 | 4.1492
[16 empty] | 2.5934 | 9.4041 | -2.3824 | 4.1739
[16 empty] | 2.6579 | 9.471 | -2.3822 | 4.1975
[16 empty] | 2.7224 | 9.5365 | -2.3806 | 4.2202
[16 empty] | 2.787 | 9.6007 | -2.3777 | 4.2419
[16 empty] | 2.8515 | 9.6635 | -2.3735 | 4.2626
[16 empty] | 2.916 | 9.725 | -2.3679 | 4.2824
[16 empty] | 2.9805 | 9.7852 | -2.361 | 4.3013
[16 empty] | 3.0451 | 9.8441 | -2.3528 | 4.3192
[16 empty] | 3.1096 | 9.9017 | -2.3433 | 4.3362
[16 empty] | 3.1741 | 9.958 | -2.3326 | 4.3524
[16 empty] | 3.2386 | 10.0131 | -2.3206 | 4.3677
[16 empty] | 3.3031 | 10.067 | -2.3074 | 4.3821
[16 empty] | 3.3677 | 10.1196 | -2.2929 | 4.3956
[16 empty] | 3.4322 | 10.1711 | -2.2773 | 4.4083
[16 empty] | 3.4967 | 10.2213 | -2.2604 | 4.4201
[16 empty] | 3.5612 | 10.2703 | -2.2424 | 4.4311
[16 empty] | 3.6257 | 10.3182 | -2.2232 | 4.4412
[16 empty] | 3.6903 | 10.3649 | -2.2028 | 4.4505
[16 empty] | 3.7548 | 10.4104 | -2.1812 | 4.459
[16 empty] | 3.8193 | 10.4547 | -2.1585 | 4.4667
[16 empty] | 3.8838 | 10.498 | -2.1346 | 4.4735
[16 empty] | 3.9484 | 10.54 | -2.1096 | 4.4795
[16 empty] | 4.0129 | 10.5809 | -2.0834 | 4.4847
[16 empty] | 4.0774 | 10.6207 | -2.0561 | 4.4892
[16 empty] | 4.1419 | 10.6593 | -2.0276 | 4.4928
[16 empty] | 4.2064 | 10.6968 | -1.9981 | 4.4956
[16 empty] | 4.271 | 10.7332 | -1.9673 | 4.4976
[16 empty] | 4.3355 | 10.7684 | -1.9355 | 4.4988
[16 empty] | 4.4 | 10.8025 | -1.9025 | 4.4992
[16 empty] | 4.4645 | 10.8355 | -1.8684 | 4.4988
[16 empty] | 4.529 | 10.8673 | -1.8332 | 4.4976
[16 empty] | 4.5936 | 10.8981 | -1.7968 | 4.4956
[16 empty] | 4.6581 | 10.9276 | -1.7593 | 4.4928
[16 empty] | 4.7226 | 10.9561 | -1.7207 | 4.4892
[16 empty] | 4.7871 | 10.9834 | -1.6809 | 4.4847
[16 empty] | 4.8516 | 11.0096 | -1.64 | 4.4795
[16 empty] | 4.9162 | 11.0346 | -1.598 | 4.4735
[16 empty] | 4.9807 | 11.0585 | -1.5547 | 4.4667
[16 empty] | 5.0452 | 11.0812 | -1.5104 | 4.459
[16 empty] | 5.1097 | 11.1028 | -1.4649 | 4.4505
[16 empty] | 5.1743 | 11.1232 | -1.4182 | 4.4412
[16 empty] | 5.2388 | 11.1424 | -1.3703 | 4.4311
[16 empty] | 5.3033 | 11.1604 | -1.3213 | 4.4201
[16 empty] | 5.3678 | 11.1773 | -1.2711 | 4.4083
[16 empty] | 5.4323 | 11.1929 | -1.2196 | 4.3956
[16 empty] | 5.4969 | 11.2074 | -1.167 | 4.3821
[16 empty] | 5.5614 | 11.2206 | -1.1131 | 4.3677
[16 empty] | 5.6259 | 11.2326 | -1.058 | 4.3524
[16 empty] | 5.6904 | 11.2433 | -1.0017 | 4.3362
[16 empty] | 5.7549 | 11.2528 | -0.94406 | 4.3192
[16 empty] | 5.8195 | 11.261 | -0.88518 | 4.3013
[16 empty] | 5.884 | 11.2679 | -0.825 | 4.2824
[16 empty] | 5.9485 | 11.2735 | -0.76351 | 4.2626
[16 empty] | 6.013 | 11.2777 | -0.70069 | 4.2419
[16 empty] | 6.0776 | 11.2806 | -0.63653 | 4.2202
[16 empty] | 6.1421 | 11.2822 | -0.571 | 4.1975
[16 empty] | 6.2066 | 11.2824 | -0.50407 | 4.1739
[16 empty] | 6.2711 | 11.2811 | -0.43573 | 4.1492
[16 empty] | 6.3356 | 11.2784 | -0.36596 | 4.1236
[16 empty] | 6.4002 | 11.2742 | -0.29471 | 4.0969
[16 empty] | 6.4647 | 11.2686 | -0.22197 | 4.0691
[16 empty] | 6.5292 | 11.2614 | -0.1477 | 4.0402
[16 empty] | 6.5937 | 11.2526 | -0.071875 | 4.0103
[16 empty] | 6.6582 | 11.2423 | 0.0055478 | 3.9792
[16 empty] | 6.7228 | 11.2303 | 0.084603 | 3.947
[16 empty] | 6.7873 | 11.2167 | 0.16533 | 3.9136
[16 empty] | 6.8518 | 11.2013 | 0.24778 | 3.8789
[16 empty] | 6.9163 | 11.1842 | 0.33198 | 3.843
[16 empty] | 6.9808 | 11.1653 | 0.418 | 3.8059
[16 empty] | 7.0454 | 11.1445 | 0.50589 | 3.7674
[16 empty] | 7.1099 | 11.1217 | 0.5957 | 3.7275
[16 empty] | 7.1744 | 11.097 | 0.68749 | 3.6863
[16 empty] | 7.2389 | 11.0702 | 0.78134 | 3.6436
[16 empty] | 7.3035 | 11.0413 | 0.87732 | 3.5993
[16 empty] | 7.368 | 11.0102 | 0.9755 | 3.5536
[16 empty] | 7.4325 | 10.9769 | 1.076 | 3.5061
[16 empty] | 7.497 | 10.9411 | 1.1788 | 3.457
[16 empty] | 7.5615 | 10.9028 | 1.2842 | 3.4062
[16 empty] | 7.6261 | 10.8619 | 1.3922 | 3.3535
[16 empty] | 7.6906 | 10.8183 | 1.5028 | 3.2988
[16 empty] | 7.7551 | 10.7719 | 1.6164 | 3.2422
[16 empty] | 7.8196 | 10.7224 | 1.733 | 3.1834
[16 empty] | 7.8841 | 10.6697 | 1.8527 | 3.1223
[16 empty] | 7.9487 | 10.6136 | 1.9759 | 3.0588
[16 empty] | 8.0132 | 10.554 | 2.1026 | 2.9928
[16 empty] | 8.0777 | 10.4905 | 2.2332 | 2.9241
[16 empty] | 8.1422 | 10.4229 | 2.3679 | 2.8525
[16 empty] | 8.2067 | 10.3508 | 2.507 | 2.7777
[16 empty] | 8.2713 | 10.274 | 2.6509 | 2.6995
[16 empty] | 8.3358 | 10.1919 | 2.8001 | 2.6176
[16 empty] | 8.4003 | 10.104 | 2.955 | 2.5316
[16 empty] | 8.4648 | 10.0099 | 3.1163 | 2.4412
[16 empty] | 8.5294 | 9.9086 | 3.2846 | 2.3457
[16 empty] | 8.5939 | 9.7993 | 3.461 | 2.2446
[16 empty] | 8.6584 | 9.681 | 3.6464 | 2.137
[16 empty] | 8.7229 | 9.552 | 3.8424 | 2.0219
[16 empty] | 8.7874 | 9.4106 | 4.051 | 1.898
[16 empty] | 8.852 | 9.254 | 4.2746 | 1.7633
[16 empty] | 8.9165 | 9.0785 | 4.5172 | 1.6153
[16 empty] | 8.981 | 8.8783 | 4.7845 | 1.4497
[16 empty] | 9.0455 | 8.6436 | 5.0862 | 1.2598
[16 empty] | 9.11 | 8.3557 | 5.4412 | 1.0321
[16 empty] | 9.1746 | 7.9659 | 5.8981 | 0.73226
[16 empty] | 9.2391 | 6.9656 | 6.9656 | 0
このグラフは、相関図データを実行した場合のｻﾝﾌﾟﾙです。相関係数が低い場合には、線形回帰式と線形関係式に大きな違いがあることに注意して、使用する目的に合わせて使い分けをして下さい。
各種基本データは上段に記載されています。
回帰直線の信頼区間については、統計学的に求めた回帰式の傾きの信頼区間と近年有用性が評価されている、ブートストラップ法の２つを見ることができます。

## 検出限界
タイトル | ＣＲＰ－V |  |  |  | 解 説
測定濃度 | 0 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8
1 | 0 | 0.16 | 0.46 | 0.58 | 0.73 | 0.84
2 | 0.01 | 0.12 | 0.44 | 0.54 | 0.72 | 0.83
3 | 0.04 | 0.22 | 0.4 | 0.6 | 0.69 | 0.83
4 | 0.02 | 0.15 | 0.4 | 0.54 | 0.7 | 0.79
5 | 0.03 | 0.16 | 0.38 | 0.54 | 0.69 | 0.84
6 | 0.02 | 0.1 | 0.43 | 0.5 | 0.71 | 0.8
7 | 0 | 0.2 | 0.47 | 0.57 | 0.69 | 0.79
8 | 0 | 0.13 | 0.44 | 0.6 | 0.69 | 0.8
9 | 0.05 | 0.18 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.8
10 | 0 | 0.16 | 0.45 | 0.56 | 0.7 | 0.89
11 | 0.05 | 0.12 | 0.4 | 0.55 | 0.69 | 0.8
12 | 0 | 0.15 | 0.44 | 0.6 | 0.68 | 0.8
13 | 0.06 | 0.14 | 0.46 | 0.51 | 0.59 | 0.86
14 | 0.03 | 0.19 | 0.49 | 0.58 | 0.6 | 0.85
15 | 0.08 | 0.12 | 0.4 | 0.52 | 0.58 | 0.84
16 | 0 | 0.15 | 0.45 | 0.58 | 0.68 | 0.82
17 | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 0.53 | 0.68 | 0.8
18 | 0.05 | 0.15 | 0.39 | 0.54 | 0.6 | 0.86
19 | 0.02 | 0.13 | 0.4 | 0.55 | 0.67 | 0.85
20 | 0.08 | 0.18 | 0.48 | 0.5 | 0.66 | 0.86
平 均 | 0.029 | 0.1535 | 0.439 | 0.5515 | 0.672 | 0.8275
３ＳＤ | 0.079611 | 0.089882 | 0.1143 | 0.095006 | 0.13153 | 0.086989
２ＳＤ | 0.053074 | 0.059921 | 0.076199 | 0.063337 | 0.087684 | 0.057993
Ｓ Ｄ | 0.026537 | 0.029961 | 0.0381 | 0.031669 | 0.043842 | 0.028996
Ｃ Ｖ | 91.5068 | 19.5182 | 8.6787 | 5.7423 | 6.5241 | 3.5041
最大値 | 0.08 | 0.22 | 0.51 | 0.6 | 0.73 | 0.89
最小値 | 0 | 0.1 | 0.38 | 0.5 | 0.58 | 0.79
は入力可能範囲（ｺﾋﾟｰでﾃﾞｰﾀを持ってきた場合バックの色消えてしまいますので注意して下さい!!）
１つの列にはＳＤ計算用に，データが２つ以上必要です
Note on F1: -------- 検出限界測定方法（2ＳＤ＆３ＳＤ法） ------------- （１） 測定試料の準備： 盲検試料（ｂｌａｎｋ）と５種以上の系列の試料を準備する。 盲検試料とは、目的成分を含まないものであり、マトリックスを考慮する必要があるが、入手困難な場合は、試薬ブランクで代用する。５種以上の系列の試料とは、予測される検出限界を含む濃度であり、かつ間隔は細かいことが望まれる。この系列についてもマトリックスを考慮する。 予測される検出限界が不明な場合、はじめに大まかな系列によって当たりをつけ、続いてさらに細かな間隔で実施する。 （２） 試料の測定 それぞれの検体を ｎ＝２０程度測定 （３） 結果を「検出限界シート」に入力 （４） プロット図に作成 ［計算およびグラフ化］ボタンを押すことによって、得られた結果と、その平均値および標準偏差からグラフが作成される。 （５）結果の解釈 「盲検試料（ｂｌａｎｋ）の平均値＋３ＳＤの値」（赤いライン）と「５種の低値試料の平均値－３ＳＤ」の値（赤いライン）が、オーバーラップしない試料の測定値（平均値）を読みとる。この例では０．３２がその値と推定される。 ここでは［３ＳＤ法］を示したが、［２ＳＤ］で求める場合は、黒色ラインを使用してオーバーラップしない測定値を求める。２ＳＤ法での最小検出限界は０．１６と推定される。
「盲検試料（ｂｌａｎｋ）の平均値＋３ＳＤ赤線(+2SD黒線)の値」と「５種の低値試料の平均値－３ＳＤ(-2SD)」の値が、
オーバーラップしない試料の測定値（平均値）を読みとる。
書籍 病院で使える「臨床統計解析」 では「検出限界と定量限界」の算出プログラムが収載されいます。
計算および グラフ化
桁数の変更

## 共存物質
タイトル | ＲＦの影響 |  | 解 説 | 0
系列 | 測定値 | 変化率(%)
0 | 3.1 | 100
50 | 3.1 | 100
100 | 3.3 | 106.4516
150 | 3.3 | 106.4516
200 | 3.5 | 112.9032
250 | 3.5 | 112.9032
300 | 3.7 | 119.3548
350 | 3.7 | 119.3548
400 | 3.7 | 119.3548
450 | 3.75 | 120.9677
500 | 3.8 | 122.5806
目標値 | 3.1
タイトル | Bi C の影響
系列 | 測定値 | 変化率(%)
0 | 3.2 | 100
4.18 | 3.23 | 100.9375
8.36 | 3.25 | 101.5625
12.54 | 3.5 | 109.375
16.72 | 3.6 | 112.5
20.9 | 3.65 | 114.0625
目標値 | 3.2
タイトル | 溶血 の影響
系列 | 測定値 | 変化率(%)
0 | 4 | 100
94 | 4.1 | 102.5
188 | 4.1 | 102.5
282 | 4.25 | 106.25
376 | 4.3 | 107.5
470 | 4.6 | 115
目標値 | 4
タイトル | 乳び の影響
系列 | 測定値 | 変化率(%)
0 | 4 | 100
468 | 4.1 | 102.5
936 | 4.1 | 102.5
1404 | 4.25 | 106.25
1872 | 4.3 | 107.5
2340 | 4.6 | 115
目標値 | 4
Note on D1: ------ 共存物質の影響試験 ---------- 1）. 測定試料の準備： 各干渉物質が添加された添加べ一ス血清とべ一ス血清ブランクを用いて、５～１０段階の混合系列を作製し、添加試料ごとに添加濃度を計算する。 2）. 試料の測定 それぞれの試料を３重測定以上行う 3）. 結果を「共存物質シート」に入力 4）. プロット図に作成 タイトル・混合系列濃度および測定結果を入力すると、自動的にグラフ化される。グラフの加工がしたい場合には、［新規シートへの書き出しボタン］を押し、書き出したシート上のグラフの加工を行う。 5）. 結果の解釈 プロット図および変化率を観察し、許容される変化率を判断する。 尚、変化率は目標値に対する変化を示す。
新規シートへの書き出し
桁数の変更

## 分布型と反復切断法
使用方法 | 反復切断法について | [5 empty] | 元データ分布 |  |  |  |  | データ分布について | べき乗変換した場合のχ２値 | [9 empty] | オプションの設定 | [10 empty] | オプションの設定 | [6 empty] | 1
データ数 | 148 | 切断後ﾃﾞｰﾀ数 | 142 |  |  |  | Max | 85.3 |  | 歪度 | 0.94049 | ２乗 | ０．５乗 | ＬＯＧ変換 | －０．５乗 | －１乗 | 任意乗 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 1
切断SD値 | 2.6 | 切断回数 | 4 |  |  |  | Min | 2.6 |  | 尖度 | 0.96635 | 2519.689 | 14.3393 | 69.5476 | 1338.4938 | 432.1702 | 104.3443 | [13 empty] | #DIV/0! | ←最適階級数
階級数→ | 5 |  | 切断終了 |  |  |  | 級間隔 | 16.54 |  | χ２＝ | 235.0378 | 2522.0111 | 177.3477 | 93.0102 | Ｔ分布 | 2515.6478 | -3.4716 | 0.00033922 |  | t分布の度数 | [10 empty] | #DIV/0! | ←最適べき乗値
5.9915 |  | ↓切断後のデータ | ↓切断されたﾃﾞｰﾀ |  |  |  | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率 |  |  | 0 | 0.67962 |  | -2.4797 | 0.0071354 |  | 1.0058 | t分布の度数丸め | 元χ二乗検定 | [7 empty] | 検索用データ | #DIV/0! | 最適値の検索 | 最小値
平均 | 27.6547 | 25.6986 | 61.7802 | ←切断上限 |  |  | 1 | 19.14 | 51 | 51 | 34.4595 |  |  | 1 | 6.2328 |  | -1.4878 | 0.069463 |  | 9.2245 | 9.2245 | 189.1898 | 元データ | べき乗変換 | [5 empty] | 0.3 | χ2値 | 階級数 | べき乗値 | 元データ | べき乗変換
ＳＤ | 16.6754 | 13.8776 | -10.3831 | ←切断下限 |  |  | 2 | 35.68 | 105 | 54 | 36.4865 |  |  | 2 | 24.0873 |  | -0.49594 | 0.31034 |  | 35.6492 | 35.6492 | 9.4462 |  | ２乗 | ０．５乗 | ＬＯＧ変換 | －０．５乗 | －１乗 | 任意乗 |  | #DIV/0! | 5 | log |  | ２乗 | ０．５乗 | ＬＯＧ変換 | －０．５乗 | －１乗 | 任意乗
1 | 79.2 |  | 79.2 |  |  |  | 3 | 52.22 | 136 | 31 | 20.9459 |  |  | 3 | 38.6462 |  | 0.49594 | 0.31034 |  | 57.1964 | 57.1964 | 11.9982 | 79.2 | 6272.64 | 8.8994 | 1.8987 | 0.11237 | 0.012626 | 79.2 | 1.8987 | 26.4926 | 5 | 0.1 | 23 | 529 | 4.7958 | 1.3617 | 0.20851 | 0.043478 | 23
2 | 60.4 | 60.4 |  | 信頼区間 |  |  | 4 | 68.76 | 144 | 8 | 5.4054 |  |  | 4 | 24.0873 |  | 1.4878 | 0.069463 |  | 35.6492 | 35.6492 | 21.4445 | 60.4 | [5 empty] | 60.4 | 3.4222 | 13.6618 | 5 | 0.2 | 19.9
3 | 28.2 | 28.2 |  | ﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ |  |  | 5 | 85.3 | 147 | 3 | 2.027 |  |  | 5 | 6.2328 |  | 2.4797 | 0.0071354 |  | 9.2245 | 9.2245 | 2.959 | 28.2 | [5 empty] | 28.2 | 2.7232 | 3.7116 | 5 | 0.3 | 20.3
4 | 16.5 | 16.5 |  | 中心値 | 27.6547 |  | 6 | 101.84 | 148 | 1 | 0.67568 |  |  | 6 | 0.67962 |  | 3.4716 | 0.00033922 |  | 1.0058 |  |  | 16.5 | [5 empty] | 16.5 | 2.3187 | 2.0392 | 5 | 0.4 | 20.2
5 | 41.7 | 41.7 |  | 上限値 | 61.0056 |  | 7 | 118.38 | 148 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0.033128 |  | 4.4635 | 7.9414e-06 |  | 0.049029 |  |  | 41.7 | [5 empty] | 41.7 | 3.0623 | 14.3393 | 5 | 0.5 | 20.2
6 | 45.1 | 45.1 |  | 下限値 | -5.6961 |  | 8 | 134.92 | 148 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.00078411 |  | 5.4553 | 1.003e-07 |  | 0.0011605 |  |  | 45.1 | [5 empty] | 45.1 | 3.1351 | 35.8072 | 5 | 0.6 | 5
7 | 26.5 | 26.5 |  | ﾉﾝﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ |  | 計算式 | 9 | 151.46 | 148 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9.9542e-06 |  | 6.4472 | 7.5823e-10 |  | 1.4732e-05 |  |  | 26.5 | [5 empty] | 26.5 | 2.6728 | 71.3482 | 5 | 0.7 | 33.2
8 | 47.1 | 47.1 |  | 中央値 | 24.6 | 24.6 | 10 | 168 | 148 | 0 | 0 |  |  | 10 | 7.5442e-08 |  | 7.4391 | 3.8114e-12 |  | 1.1165e-07 |  |  | 47.1 | [5 empty] | 47.1 | 3.1762 | 130.1837 | 5 | 0.8 | 17.3
9 | 35.4 | 35.4 |  | 上限値 | 75.1 | 75.1 | 11 | 184.54 | 148 | 0 | 0 |  |  | 11 | 3.7974e-10 |  | 8.431 | 1.4068e-14 |  | 5.6201e-10 |  |  | 35.4 | [5 empty] | 35.4 | 2.9154 | 162.5697 | 5 | 0.9 | 14.6
10 | 42.9 | 42.9 |  | 下限値 | 3.3 | 3.3 | 12 | 201.08 | 148 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1.4026e-12 |  | 9.4228 | 4.1671e-17 |  | 2.0759e-12 |  |  | 42.9 | [5 empty] | 42.9 | 3.0884 | 235.0378 | 5 | 1 | 33.2
11 | 56.6 | 56.6 |  |  |  |  | 13 | 217.62 | 148 | 0 | 0 |  |  | 13 | 4.1564e-15 |  | 10.4147 | 1.0695e-19 |  | 6.1515e-15 |  |  | 56.6 | [5 empty] | 56.6 | 3.3562 | 332.4187 | 5 | 1.1 | 20.3
12 | 85.3 |  | 85.3 |  |  |  | 切断後データ分布 | [7 empty] | 61.3538 |  | 100 | 0.77422 |  |  |  |  | 85.3 | [5 empty] | 85.3 | 3.7956 | 470.2661 | 5 | 1.2 | 19.1
13 | 51.4 | 51.4 |  |  |  |  | Max | 61.5 |  | 歪度 | 0.41218 | [11 empty] | 51.4 | [5 empty] | 51.4 | 3.2605 | 905.0138 | 5 | 1.3 | 28.3
14 | 43.3 | 43.3 |  |  |  |  | Min | 2.6 |  | 尖度 | -0.50608 | [11 empty] | 43.3 | [5 empty] | 43.3 | 3.097 | 1087.3365 | 5 | 1.4 | 19
15 | 25.8 | 25.8 |  |  |  |  | 級間隔 | 11.78 |  | χ２＝ | 59.2047 | -2.971 | 0.0014842 | 0.0017435 | Ｔ分布 | 正規分布 |  | 67.0154 |  | t分布の度数 |  |  | 25.8 | [5 empty] | 25.8 | 2.6515 | 1275.3528 | 5 | 1.5 | 3
16 | 42.1 | 42.1 |  |  |  |  | ＮＯ． | 階級値 | 累積度数 | 度数 | ﾃﾞｰﾀ百分率 | -2.1221 | 0.016913 | 0.017781 | 1.6038 | 1.5429 |  | 1.6038 |  | 2.2774 | t分布の度数丸め | 切断後χ二乗検定 | 42.1 | [5 empty] | 42.1 | 3.071 | 1433.7763 | 5 | 1.6 | 18.2
17 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 14.38 | 36 | 36 | 25.3521 | -1.2733 | 0.10146 | 0.1025 | 8.4719 | 8.4546 |  | 8.4719 | 6.2328 | 12.03 | 12.03 | 47.7604 | 30 | [5 empty] | 30 | 2.7742 | 1605.2535 | 5 | 1.7 | 15.3
18 | 23.9 | 23.9 |  |  |  |  | 2 | 26.16 | 77 | 41 | 28.8732 | -0.42443 | 0.33563 | 0.33595 | 23.3449 | 23.4168 |  | 23.3449 | 24.0873 | 33.1497 | 33.1497 | 1.859 | 23.9 | [5 empty] | 23.9 | 2.5913 | 1839.3018 | 5 | 1.8 | 10.5
19 | 48.1 | 48.1 |  |  |  |  | 3 | 37.94 | 116 | 39 | 27.4648 | 0.42443 | 0.66437 | 0.33595 | 32.9846 | 32.8745 |  | 0 | 0 | 46.8382 | 46.8382 | 1.3117 | 48.1 | [5 empty] | 48.1 | 3.1963 | 2136.6554 | 5 | 1.9 | 17.9
20 | 36.6 | 36.6 |  |  |  |  | 4 | 49.72 | 134 | 18 | 12.6761 | 1.2733 | 0.89854 | 0.1025 | 23.3449 | 23.4168 |  | 23.3449 | 24.0873 | 33.1497 | 33.1497 | 6.9236 | 36.6 | [5 empty] | 36.6 | 2.9447 | 2519.689 | 5 | 2 | 19.5
21 | 73.8 |  | 73.8 |  |  |  | 5 | 61.5 | 142 | 8 | 5.6338 | 2.1221 | 0.98309 | 0.017781 | 8.4719 | 8.4546 |  | 8.4719 | 6.2328 | 12.03 | 12.03 | 1.3501 | 73.8 | [5 empty] | 73.8 | 3.6343 | #DIV/0! | 6 | log | 21.7
22 | 66.9 |  | 66.9 |  |  |  | 6 | 73.28 | 142 | 0 | 0 | 2.971 | 0.99852 | 0.0017435 | 1.6038 | 1.5429 |  | 1.6038 | 0.67962 | 2.2774 |  |  | 66.9 | [5 empty] | 66.9 | 3.5288 | 30.7099 | 6 | 0.1 | 16.2
23 | 55.8 | 55.8 |  |  |  |  | 7 | 85.06 | 142 | 0 | 0 | 3.8198 | 0.99993 | 9.9486e-05 | 0.1644 | 0.14175 |  | 0.1644 | 0.033128 | 0.23345 |  |  | 55.8 | [5 empty] | 55.8 | 3.3419 | 18.6964 | 6 | 0.2 | 19.5
24 | 75.1 |  | 75.1 |  |  |  | 8 | 96.84 | 142 | 0 | 0 | 4.6687 | 1 | 3.4749e-06 | 0.0096011 | 0.0065255 |  | 0.0096011 | 0.00078411 | 0.013634 |  |  | 75.1 | [5 empty] | 75.1 | 3.6534 | 4.411 | 6 | 0.3 | 19.3
25 | 63.4 |  | 63.4 |  |  |  | 9 | 108.62 | 142 | 0 | 0 | 5.5175 | 1 | 7.9082e-08 | 0.00033959 | 0.00014985 |  | 0.00033959 | 9.9542e-06 | 0.00048221 |  |  | 63.4 | [5 empty] | 63.4 | 3.4724 | 4.6958 | 6 | 0.4 | 23.3
26 | 29.7 | 29.7 |  |  |  |  | 10 | 120.4 | 142 | 0 | 0 | 6.3664 | 1 | 1.2542e-09 | 7.7828e-06 | 1.7092e-06 |  | 7.7828e-06 | 7.5442e-08 | 1.1052e-05 |  |  | 29.7 | [5 empty] | 29.7 | 2.7658 | 14.471 | 6 | 0.5 | 19.7
27 | 29.9 | 29.9 |  |  |  |  | 11 | 132.18 | 142 | 0 | 0 | 7.2152 | 1 | 1.4822e-11 | 1.2393e-07 | 9.6493e-09 |  | 1.2393e-07 | 3.7974e-10 | 1.7599e-07 |  |  | 29.9 | [5 empty] | 29.9 | 2.7714 | 32.4654 | 6 | 0.6 | 22.9
28 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  | 12 | 143.96 | 142 | 0 | 0 | 8.0641 | 1 | 1.3908e-13 | 1.4683e-09 | 2.689e-11 |  | 1.4683e-09 | 1.4026e-12 | 2.0849e-09 |  |  | 37.7 | [5 empty] | 37.7 | 2.971 | 68.2889 | 6 | 0.7 | 16.9
29 | 35.8 | 35.8 |  |  |  |  | 13 | 155.74 | 142 | 0 | 0 | 8.913 | 1 | 1.0979e-15 | 1.3798e-11 | 0 |  | 1.3798e-11 | 4.1564e-15 | 1.9593e-11 |  |  | 35.8 | [5 empty] | 35.8 | 2.9253 | 134.6833 | 6 | 0.8 | 15.7
30 | 50.7 | 50.7 |  |  |  |  | 14 | 167.52 | [14 empty] | 50.7 | [5 empty] | 50.7 | 3.2472 | 184.5386 | 6 | 0.9 | 20.4
31 | 61.5 | 61.5 | [20 empty] | 61.5 | [5 empty] | 61.5 | 3.4408 | 252.197 | 6 | 1 | 10.5
32 | 4.7 | 4.7 | [20 empty] | 4.7 | [5 empty] | 4.7 | 1.5909 | 369.0818 | 6 | 1.1 | 9.5
33 | 18.3 | 18.3 | [20 empty] | 18.3 | [5 empty] | 18.3 | 2.3919 | 486.1636 | 6 | 1.2 | 17.2
34 | 6.5 | 6.5 | [20 empty] | 6.5 | [5 empty] | 6.5 | 1.7534 | 639.4586 | 6 | 1.3 | 10.4
35 | 27.5 | 27.5 | [20 empty] | 27.5 | [5 empty] | 27.5 | 2.7027 | 944.544 | 6 | 1.4 | 10.2
36 | 22.3 | 22.3 | [20 empty] | 22.3 | [5 empty] | 22.3 | 2.538 | 1113.5731 | 6 | 1.5 | 23.5
37 | 36.7 | 36.7 | [20 empty] | 36.7 | [5 empty] | 36.7 | 2.9471 | 1302.5468 | 6 | 1.6 | 16.5
38 | 27.5 | 27.5 | [20 empty] | 27.5 | [5 empty] | 27.5 | 2.7027 | 251.9692 | 6 | 1.7 | 17.9
39 | 22.7 | 22.7 | [20 empty] | 22.7 | [5 empty] | 22.7 | 2.5516 | 251.1586 | 6 | 1.8 | 15.3
40 | 21.8 | 21.8 | [20 empty] | 21.8 | [5 empty] | 21.8 | 2.5208 | 244.5194 | 6 | 1.9 | 26.2
41 | 19.6 | 19.6 | [20 empty] | 19.6 | [5 empty] | 19.6 | 2.4416 | 238.703 | 6 | 2 | 16
42 | 54.6 | 54.6 | [20 empty] | 54.6 | [5 empty] | 54.6 | 3.3202 | #DIV/0! | 7 | log | 16.3
43 | 16.9 | 16.9 | [20 empty] | 16.9 | [5 empty] | 16.9 | 2.3354 | 50.5318 | 7 | 0.1 | 9
44 | 22.9 | 22.9 | [20 empty] | 22.9 | [5 empty] | 22.9 | 2.5583 | 12.3947 | 7 | 0.2 | 13.6
45 | 34.8 | 34.8 | [20 empty] | 34.8 | [5 empty] | 34.8 | 2.9005 | 4.0979 | 7 | 0.3 | 12.8
46 | 8.8 | 8.8 | [20 empty] | 8.8 | [5 empty] | 8.8 | 1.9202 | 7.9896 | 7 | 0.4 | 15.5
47 | 37 | 37 | [20 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | 2.9543 | 17.2027 | 7 | 0.5 | 20.3
48 | 34.4 | 34.4 | [20 empty] | 34.4 | [5 empty] | 34.4 | 2.8905 | 31.1272 | 7 | 0.6 | 14.1
49 | 23.7 | 23.7 | [20 empty] | 23.7 | [5 empty] | 23.7 | 2.5848 | 67.87 | 7 | 0.7 | 9.8
50 | 19.4 | 19.4 | [20 empty] | 19.4 | [5 empty] | 19.4 | 2.4341 | 118.8448 | 7 | 0.8 | 17.8
51 | 20.7 | 20.7 | [20 empty] | 20.7 | [5 empty] | 20.7 | 2.4819 | 173.8934 | 7 | 0.9 | 22.1
52 | 11 | 11 | [20 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 2.0531 | 242.6201 | 7 | 1 | 12.9
53 | 26.3 | 26.3 | [20 empty] | 26.3 | [5 empty] | 26.3 | 2.6668 | 324.9886 | 7 | 1.1 | 18.2
54 | 56 | 56 | [20 empty] | 56 | [5 empty] | 56 | 3.3455 | 472.1495 | 7 | 1.2 | 20.7
55 | 9 | 9 | [20 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 1.9332 | 120.875 | 7 | 1.3 | 20.5
56 | 42.1 | 42.1 | [20 empty] | 42.1 | [5 empty] | 42.1 | 3.071 | 114.9128 | 7 | 1.4 | 18.5
57 | 37.8 | 37.8 | [20 empty] | 37.8 | [5 empty] | 37.8 | 2.9734 | 112.7768 | 7 | 1.5 | 21.5
58 | 8.9 | 8.9 | [20 empty] | 8.9 | [5 empty] | 8.9 | 1.9267 | 118.8453 | 7 | 1.6 | 22
59 | 22.7 | 22.7 | [20 empty] | 22.7 | [5 empty] | 22.7 | 2.5516 | 115.1028 | 7 | 1.7 | 17.2
60 | 39.3 | 39.3 | [20 empty] | 39.3 | [5 empty] | 39.3 | 3.0083 | 113.4112 | 7 | 1.8 | 18.3
61 | 28.1 | 28.1 | [20 empty] | 28.1 | [5 empty] | 28.1 | 2.7203 | 118.7238 | 7 | 1.9 | 18.3
62 | 23.4 | 23.4 | [20 empty] | 23.4 | [5 empty] | 23.4 | 2.5749 | 134.7755 | 7 | 2 | 16.1
63 | 11.7 | 11.7 | [20 empty] | 11.7 | [5 empty] | 11.7 | 2.0915 | #DIV/0! | 8 | log | 19.7
64 | 25.9 | 25.9 | [20 empty] | 25.9 | [5 empty] | 25.9 | 2.6545 | 33.565 | 8 | 0.1 | 21.9
65 | 35.5 | 35.5 | [20 empty] | 35.5 | [5 empty] | 35.5 | 2.9179 | 14.0548 | 8 | 0.2 | 18.1
66 | 37.2 | 37.2 | [20 empty] | 37.2 | [5 empty] | 37.2 | 2.9591 | 6.7866 | 8 | 0.3 | 17.2
67 | 17.6 | 17.6 | [20 empty] | 17.6 | [5 empty] | 17.6 | 2.364 | 3.1343 | 8 | 0.4 | 19.2
68 | 35 | 35 | [20 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | 2.9055 | 12.9317 | 8 | 0.5 | 23.3
69 | 43.7 | 43.7 | [20 empty] | 43.7 | [5 empty] | 43.7 | 3.1056 | 33.4052 | 8 | 0.6 | 23.5
70 | 9.7 | 9.7 | [20 empty] | 9.7 | [5 empty] | 9.7 | 1.9771 | 51.0224 | 8 | 0.7 | 15.3
71 | 9.1 | 9.1 | [20 empty] | 9.1 | [5 empty] | 9.1 | 1.9396 | 102.0734 | 8 | 0.8 | 29.8
72 | 10.7 | 10.7 | [20 empty] | 10.7 | [5 empty] | 10.7 | 2.0362 | 74.6657 | 8 | 0.9 | 7
73 | 11.4 | 11.4 | [20 empty] | 11.4 | [5 empty] | 11.4 | 2.0753 | 89.2472 | 8 | 1 | 6
74 | 15 | 15 | [20 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 2.2533 | 104.5953 | 8 | 1.1 | 18.8
75 | 20.1 | 20.1 | [20 empty] | 20.1 | [5 empty] | 20.1 | 2.4601 | 146.2515 | 8 | 1.2 | 16.8
76 | 6.2 | 6.2 | [20 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | 1.7287 | 162.8698 | 8 | 1.3 | 16.3
77 | 20.3 | 20.3 | [20 empty] | 20.3 | [5 empty] | 20.3 | 2.4675 | 162.4092 | 8 | 1.4 | 14.1
78 | 12.5 | 12.5 | [20 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 2.1334 | 159.2587 | 8 | 1.5 | 14.1
79 | 18.6 | 18.6 | [20 empty] | 18.6 | [5 empty] | 18.6 | 2.4036 | 148.0816 | 8 | 1.6 | 23
80 | 23.8 | 23.8 | [20 empty] | 23.8 | [5 empty] | 23.8 | 2.5881 | 172.8505 | 8 | 1.7 | 38
81 | 7.1 | 7.1 | [20 empty] | 7.1 | [5 empty] | 7.1 | 1.8004 | 155.4824 | 8 | 1.8 | 15.7
82 | 30.2 | 30.2 | [20 empty] | 30.2 | [5 empty] | 30.2 | 2.7797 | 139.3019 | 8 | 1.9 | 27.2
83 | 16.6 | 16.6 | [20 empty] | 16.6 | [5 empty] | 16.6 | 2.3229 | 359.9988 | 8 | 2 | 18.8
84 | 22.7 | 22.7 | [20 empty] | 22.7 | [5 empty] | 22.7 | 2.5516 | #DIV/0! | 9 | log | 24.4
85 | 26.9 | 26.9 | [20 empty] | 26.9 | [5 empty] | 26.9 | 2.6849 | 32.055 | 9 | 0.1 | 23.6
86 | 20.7 | 20.7 | [20 empty] | 20.7 | [5 empty] | 20.7 | 2.4819 | 20.3365 | 9 | 0.2 | 24.1
87 | 14.2 | 14.2 | [20 empty] | 14.2 | [5 empty] | 14.2 | 2.2166 | 4.8977 | 9 | 0.3 | 11.5
88 | 33.6 | 33.6 | [20 empty] | 33.6 | [5 empty] | 33.6 | 2.8701 | 3.9105 | 9 | 0.4 | 24
89 | 10.1 | 10.1 | [20 empty] | 10.1 | [5 empty] | 10.1 | 2.0012 | 12.9211 | 9 | 0.5 | 14.2
90 | 17.2 | 17.2 | [20 empty] | 17.2 | [5 empty] | 17.2 | 2.3478 | 25.8102 | 9 | 0.6 | 25.9
91 | 18.7 | 18.7 | [20 empty] | 18.7 | [5 empty] | 18.7 | 2.4074 | 43.7129 | 9 | 0.7 | 12
92 | 12.4 | 12.4 | [20 empty] | 12.4 | [5 empty] | 12.4 | 2.1283 | 66.2007 | 9 | 0.8 | 18.5
93 | 34.4 | 34.4 | [20 empty] | 34.4 | [5 empty] | 34.4 | 2.8905 | 90.5854 | 9 | 0.9 | 26.6
94 | 11.5 | 11.5 | [20 empty] | 11.5 | [5 empty] | 11.5 | 2.0807 | 104.3443 | 9 | 1 | 16.3
95 | 36.3 | 36.3 | [20 empty] | 36.3 | [5 empty] | 36.3 | 2.9375 | 126.2357 | 9 | 1.1 | 9.7
96 | 10.6 | 10.6 | [20 empty] | 10.6 | [5 empty] | 10.6 | 2.0304 | 142.9914 | 9 | 1.2 | 15.4
97 | 2.6 | 2.6 | [20 empty] | 2.6 | [5 empty] | 2.6 | 1.332 | 194.6683 | 9 | 1.3 | 18.5
98 | 6.3 | 6.3 | [20 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | 1.737 | 205.1225 | 9 | 1.4 | 17.6
99 | 14.1 | 14.1 | [20 empty] | 14.1 | [5 empty] | 14.1 | 2.2119 | 203.6487 | 9 | 1.5 | 18.3
100 | 9.4 | 9.4 | [20 empty] | 9.4 | [5 empty] | 9.4 | 1.9586 | 200.4683 | 9 | 1.6 | 18.9
101 | 44.6 | 44.6 | [20 empty] | 44.6 | [5 empty] | 44.6 | 3.1246 | 185.9245 | 9 | 1.7 | 22.6
102 | 3.3 | 3.3 | [20 empty] | 3.3 | [5 empty] | 3.3 | 1.4307 | 562.2565 | 9 | 1.8 | 12.3
103 | 5.6 | 5.6 | [20 empty] | 5.6 | [5 empty] | 5.6 | 1.6767 | 563.2287 | 9 | 1.9 | 16.5
104 | 8.1 | 8.1 | [20 empty] | 8.1 | [5 empty] | 8.1 | 1.873 | 196.3692 | 9 | 2 | 12.4
105 | 9.7 | 9.7 | [20 empty] | 9.7 | [5 empty] | 9.7 | 1.9771 | 63.0883 | 10 | log | 23.1
106 | 6 | 6 | [20 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 1.7118 | 39.4284 | 10 | 0.1 | 12.8
107 | 17.1 | 17.1 | [20 empty] | 17.1 | [5 empty] | 17.1 | 2.3437 | 14.7686 | 10 | 0.2 | 22.3
108 | 24.5 | 24.5 | [20 empty] | 24.5 | [5 empty] | 24.5 | 2.6107 | 3.7069 | 10 | 0.3 | 18.9
109 | 14.8 | 14.8 | [20 empty] | 14.8 | [5 empty] | 14.8 | 2.2443 | 6.8873 | 10 | 0.4 | 12.6
110 | 5.2 | 5.2 | [20 empty] | 5.2 | [5 empty] | 5.2 | 1.6398 | 14.3865 | 10 | 0.5 | 20.6
111 | 3.2 | 3.2 | [20 empty] | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 1.4176 | 21.1439 | 10 | 0.6 | 19
112 | 20.4 | 20.4 | [20 empty] | 20.4 | [5 empty] | 20.4 | 2.4711 | 44.4169 | 10 | 0.7 | 18.1
113 | 4 | 4 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 1.5157 | 86.7243 | 10 | 0.8 | 21.5
114 | 16.7 | 16.7 | [20 empty] | 16.7 | [5 empty] | 16.7 | 2.3271 | 98.3866 | 10 | 0.9 | 17.9
115 | 36.3 | 36.3 | [20 empty] | 36.3 | [5 empty] | 36.3 | 2.9375 | 114.9616 | 10 | 1 | 19
116 | 43.3 | 43.3 | [20 empty] | 43.3 | [5 empty] | 43.3 | 3.097 | 141.6123 | 10 | 1.1 | 24
117 | 10.3 | 10.3 | [20 empty] | 10.3 | [5 empty] | 10.3 | 2.013 | 178.2174 | 10 | 1.2 | 19.4
118 | 26.5 | 26.5 | [20 empty] | 26.5 | [5 empty] | 26.5 | 2.6728 | 195.6163 | 10 | 1.3 | 11.4
119 | 32 | 32 | [20 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | 2.8284 | 219.8655 | 10 | 1.4 | 21.1
120 | 12.4 | 12.4 | [20 empty] | 12.4 | [5 empty] | 12.4 | 2.1283 | 256.6308 | 10 | 1.5 | 16.6
121 | 24.7 | 24.7 | [20 empty] | 24.7 | [5 empty] | 24.7 | 2.617 | 259.5713 | 10 | 1.6 | 12.3
122 | 14.6 | 14.6 | [20 empty] | 14.6 | [5 empty] | 14.6 | 2.2351 | 272.6545 | 10 | 1.7 | 24.4
123 | 44.9 | 44.9 | [20 empty] | 44.9 | [5 empty] | 44.9 | 3.1309 | 173.5684 | 10 | 1.8 | 21.6
124 | 44.5 | 44.5 | [20 empty] | 44.5 | [5 empty] | 44.5 | 3.1225 | 729.4167 | 10 | 1.9 | 17.2
125 | 40 | 40 | [20 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | 3.0243 | 738.9425 | 10 | 2 | 19.1
126 | 24.2 | 24.2 | [20 empty] | 24.2 | [5 empty] | 24.2 | 2.601 | 82.1843 | 11 | log | 20.5
127 | 28.1 | 28.1 | [20 empty] | 28.1 | [5 empty] | 28.1 | 2.7203 | 38.5775 | 11 | 0.1 | 13.6
128 | 41.6 | 41.6 | [20 empty] | 41.6 | [5 empty] | 41.6 | 3.06 | 16.2926 | 11 | 0.2 | 22.6
129 | 32.5 | 32.5 | [20 empty] | 32.5 | [5 empty] | 32.5 | 2.8416 | 9.0734 | 11 | 0.3 | 22.8
130 | 39.4 | 39.4 | [20 empty] | 39.4 | [5 empty] | 39.4 | 3.0106 | 5.5235 | 11 | 0.4 | 19.8
131 | 42 | 42 | [20 empty] | 42 | [5 empty] | 42 | 3.0688 | 9.0319 | 11 | 0.5 | 16.1
132 | 22.3 | 22.3 | [20 empty] | 22.3 | [5 empty] | 22.3 | 2.538 | 31.5245 | 11 | 0.6 | 12.8
133 | 28.9 | 28.9 | [20 empty] | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 2.7433 | 45.028 | 11 | 0.7 | 12.4
134 | 29.4 | 29.4 | [20 empty] | 29.4 | [5 empty] | 29.4 | 2.7574 | 75.3652 | 11 | 0.8 | 20.8
135 | 32.1 | 32.1 | [20 empty] | 32.1 | [5 empty] | 32.1 | 2.8311 | 116.3219 | 11 | 0.9 | 22.6
136 | 13.3 | 13.3 | [20 empty] | 13.3 | [5 empty] | 13.3 | 2.1735 | 129.9304 | 11 | 1 | 17.7
137 | 12.5 | 12.5 | [20 empty] | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 2.1334 | 152.6262 | 11 | 1.1 | 12.3
138 | 17.7 | 17.7 | [20 empty] | 17.7 | [5 empty] | 17.7 | 2.3681 | 170.8186 | 11 | 1.2 | 19.8
139 | 23.2 | 23.2 | [20 empty] | 23.2 | [5 empty] | 23.2 | 2.5683 | 162.1088 | 11 | 1.3 | 18.6
140 | 29.1 | 29.1 | [20 empty] | 29.1 | [5 empty] | 29.1 | 2.749 | 182.0567 | 11 | 1.4 | 16.3
141 | 37.4 | 37.4 | [20 empty] | 37.4 | [5 empty] | 37.4 | 2.9639 | 199.5477 | 11 | 1.5 | 18.6
142 | 13.8 | 13.8 | [20 empty] | 13.8 | [5 empty] | 13.8 | 2.1977 | 239.7113 | 11 | 1.6 | 20
143 | 28.9 | 28.9 | [20 empty] | 28.9 | [5 empty] | 28.9 | 2.7433 | 221.792 | 11 | 1.7 | 18.6
144 | 14.9 | 14.9 | [20 empty] | 14.9 | [5 empty] | 14.9 | 2.2488 | 211.2613 | 11 | 1.8 | 12
145 | 22.8 | 22.8 | [20 empty] | 22.8 | [5 empty] | 22.8 | 2.5549 | 201.7342 | 11 | 1.9 | 14.6
146 | 23.6 | 23.6 | [20 empty] | 23.6 | [5 empty] | 23.6 | 2.5815 | 82.0307 | 11 | 2 | 17.3
147 | 33.2 | 33.2 | [20 empty] | 33.2 | [5 empty] | 33.2 | 2.8598 | 69.5978 | 12 | log | 10.4
148 | 37.9 | 37.9 | [20 empty] | 37.9 | [5 empty] | 37.9 | 2.9757 | 31.1438 | 12 | 0.1 | 17.5
149 | [22 empty] | 17.8 | [5 empty] | 17.8 | 1.2504 | 21.0327 | 12 | 0.2 | 17.8
150 | [22 empty] | 23.5 | [5 empty] | 23.5 | 1.3711 | 5.3906 | 12 | 0.3 | 23.5
151 | [22 empty] | 20.3 | [5 empty] | 20.3 | 1.3075 | 2.572 | 12 | 0.4 | 20.3
152 | [22 empty] | 19.1 | [5 empty] | 19.1 | 1.281 | 11.8248 | 12 | 0.5 | 19.1
153 | [22 empty] | 36.3 | [5 empty] | 36.3 | 1.5599 | 18.8536 | 12 | 0.6 | 36.3
154 | [22 empty] | 17.1 | [5 empty] | 17.1 | 1.233 | 29.3851 | 12 | 0.7 | 17.1
155 | [22 empty] | 22.6 | [5 empty] | 22.6 | 1.3541 | 49.064 | 12 | 0.8 | 22.6
156 | [22 empty] | 21.4 | [5 empty] | 21.4 | 1.3304 | 76.0041 | 12 | 0.9 | 21.4
157 | [22 empty] | 20.1 | [5 empty] | 20.1 | 1.3032 | 110.709 | 12 | 1 | 20.1
158 | [22 empty] | 29.2 | [5 empty] | 29.2 | 1.4654 | 104.219 | 12 | 1.1 | 29.2
159 | [22 empty] | 20.6 | [5 empty] | 20.6 | 1.3139 | 134.1626 | 12 | 1.2 | 20.6
160 | [22 empty] | 19.5 | [5 empty] | 19.5 | 1.29 | 193.1566 | 12 | 1.3 | 19.5
161 | [22 empty] | 23.8 | [5 empty] | 23.8 | 1.3766 | 186.4879 | 12 | 1.4 | 23.8
162 | [22 empty] | 42.2 | [5 empty] | 42.2 | 1.6253 | 197.3925 | 12 | 1.5 | 42.2
163 | [22 empty] | 16.3 | [5 empty] | 16.3 | 1.2122 | 249.5488 | 12 | 1.6 | 16.3
164 | [22 empty] | 11.9 | [5 empty] | 11.9 | 1.0755 | 98.5683 | 12 | 1.7 | 11.9
165 | [22 empty] | 17.2 | [5 empty] | 17.2 | 1.2355 | 80.6434 | 12 | 1.8 | 17.2
166 | [22 empty] | 12.9 | [5 empty] | 12.9 | 1.1106 | 72.5152 | 12 | 1.9 | 12.9
167 | [22 empty] | 19.2 | [5 empty] | 19.2 | 1.2833 | 83.0681 | 12 | 2 | 19.2
168 | [22 empty] | 15.7 | [5 empty] | 15.7 | 1.1959 | 70.6579 | 13 | log | 15.7
169 | [22 empty] | 16.6 | [5 empty] | 16.6 | 1.2201 | 35.0299 | 13 | 0.1 | 16.6
170 | [22 empty] | 21.3 | [5 empty] | 21.3 | 1.3284 | 17.4941 | 13 | 0.2 | 21.3
171 | [22 empty] | 14.7 | [5 empty] | 14.7 | 1.1673 | 6.6285 | 13 | 0.3 | 14.7
172 | [22 empty] | 22.7 | [5 empty] | 22.7 | 1.356 | 3.182 | 13 | 0.4 | 22.7
173 | [22 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | 1.0792 | 11.4721 | 13 | 0.5 | 12
174 | [22 empty] | 13.9 | [5 empty] | 13.9 | 1.143 | 25.4709 | 13 | 0.6 | 13.9
175 | [22 empty] | 24.2 | [5 empty] | 24.2 | 1.3838 | 33.3179 | 13 | 0.7 | 24.2
176 | [22 empty] | 23.3 | [5 empty] | 23.3 | 1.3674 | 50.579 | 13 | 0.8 | 23.3
177 | [22 empty] | 24.6 | [5 empty] | 24.6 | 1.3909 | 90.6765 | 13 | 0.9 | 24.6
178 | [22 empty] | 14.4 | [5 empty] | 14.4 | 1.1584 | 99.6227 | 13 | 1 | 14.4
179 | [22 empty] | 17.3 | [5 empty] | 17.3 | 1.238 | 149.7594 | 13 | 1.1 | 17.3
180 | [22 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | 1.0792 | 138.3475 | 13 | 1.2 | 12
181 | [22 empty] | 20.8 | [5 empty] | 20.8 | 1.3181 | 171.8248 | 13 | 1.3 | 20.8
182 | [22 empty] | 18.6 | [5 empty] | 18.6 | 1.2695 | 104.629 | 13 | 1.4 | 18.6
183 | [22 empty] | 14.8 | [5 empty] | 14.8 | 1.1703 | 79.3811 | 13 | 1.5 | 14.8
184 | [22 empty] | 20.2 | [5 empty] | 20.2 | 1.3054 | 66.058 | 13 | 1.6 | 20.2
185 | [22 empty] | 12.4 | [5 empty] | 12.4 | 1.0934 | 81.7615 | 13 | 1.7 | 12.4
186 | [22 empty] | 17.2 | [5 empty] | 17.2 | 1.2355 | 90.6549 | 13 | 1.8 | 17.2
187 | [22 empty] | 25.2 | [5 empty] | 25.2 | 1.4014 | 107.6492 | 13 | 1.9 | 25.2
188 | [22 empty] | 13.7 | [5 empty] | 13.7 | 1.1367 | 94.6489 | 13 | 2 | 13.7
189 | [22 empty] | 14.5 | [5 empty] | 14.5 | 1.1614 |  |  |  | 14.5
190 | [22 empty] | 18.1 | [5 empty] | 18.1 | 1.2577 |  |  |  | 18.1
191 | [22 empty] | 20.6 | [5 empty] | 20.6 | 1.3139 |  |  |  | 20.6
192 | [22 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | 1.2788 |  |  |  | 19
193 | [22 empty] | 17.2 | [5 empty] | 17.2 | 1.2355 |  |  |  | 17.2
194 | [22 empty] | 49.7 | [5 empty] | 49.7 | 1.6964 |  |  |  | 49.7
195 | [22 empty] | 15.8 | [5 empty] | 15.8 | 1.1987 |  |  |  | 15.8
196 | [22 empty] | 19.4 | [5 empty] | 19.4 | 1.2878 |  |  |  | 19.4
197 | [22 empty] | 17.8 | [5 empty] | 17.8 | 1.2504 |  |  |  | 17.8
198 | [22 empty] | 17.4 | [5 empty] | 17.4 | 1.2405 |  |  |  | 17.4
199 | [22 empty] | 21.6 | [5 empty] | 21.6 | 1.3345 |  |  |  | 21.6
200 | [22 empty] | 15.9 | [5 empty] | 15.9 | 1.2014 |  |  |  | 15.9
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246 | [30 empty] | 11
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287 | [30 empty] | 12
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328 | [30 empty] | 13
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
Note on A1: ############ 使用説明 ############# 2003.03.13 --- データの分布型について ------- 統計処理データの殆どが、正規分布を前提として組み立てられている。しかし医学データの殆どは厳密には正規分布でないものも多い。 このような場合には、ノンパラメトリック(順序尺度）な方法を用いて処理すべきであるが、べき乗変換によって正規化し、データ処理後（検定・反復切断など）元に戻す方法によって、より検出力の高いデータを得ることが出来る。 本プログラムでは、べき乗変換を行なった後、χ２値を算出し適切な分布型を求め、基準範囲などの許容範囲を求めるものである。また、データの中に混在する外れ値を切断し、より正規分布に近づける処理（反復切断法）も行える。 ---- 操作手順 ------ １．はじめにデータを入力する。 ２．ヒストグラムは自動的作成されるが、データ数に合わせて階級数を設定する（階級数参照）。 ３．ヒストグラムを見ながら、異常値（外れ値）の混入があるかを見る。 （このとき階級数を増減させることで確認が容易にります。） ４．外れ値が、入力間違い、機器や試薬などの異常でないかを確認する。 ５．４に該当するデータが混入していないならば、ヒストグラム１峰性でχ2値が検定するための上限値より小さい場合は、正規分布と見なして平均値とSDから許容範囲を算出して終了。 ６．χ2値が検定するための上限値より大きい場合（正規分布でない場合）、 べき乗変換による正規化と反復切断法を実施する。 べき乗変換はべき乗変換ボタンのメニューから最適値を検索できる。 ①分布型検定のボタン押し、はじめにバックアップを行う。 ②各べき乗変換後のχ2値表示を選択して実行し、べき乗変換によるχ2値の変化を観察 ③最もχ2値が小さい変換モードを選択し実行。ヒストグラムとχ2値を観察する。 「任意のべき乗変換」を利用するとより最適なべき乗変換値で変換できる。 事前に「べき乗変換と階級数最適値の検索」を行うと自動計算で最適値を検索する。 ただし時間がかかるので注意。 ④反復切断法の実行（反復切断法の説明を参照） ⑤切断されたデータ表示を見ながら、外れ値と判定されるデータを元データから 削除上詰めし、再びバックアップを行って元データの変更を行う。 ⑥ ③～⑤を繰り返し最適値を検索する。 ⑦以上の操作を行った５も、χ2値が検定するための上限値よりも大きい場合は、 パラメトリック検定を断念する。 ７．ヒストグラムとχ2値が良好であれば、べき乗変換後のデータを逆数変換した信頼区間が 表示されているので、そのデータを参考に基準範囲を求める。（中心値±２ＳＤ）
Note on A3: ==== 切断ＳＤ値について ==== 切断ＳＤ値に対する切断される データ数の確率を以下に示す。 ２．０のとき ４．７％ ２．６のとき １．０％ ３．０のとき ０．３％ （いずれもデータ数２００個の時）
Note on A4: ==== 階級数 ==== 設定可能範囲 ［ ５～１３ 階級数 ］ この数値を変えることによって、級間隔が変更され、ヒストグラムに反映される。 また、正規分布型を判定する際には、級間隔を変更することによって、当てはまりが良くなる場合があるので、調整するとよい。 階級数の目安は、 ルート（データ数） または 下表を参考にして行うと良い。 ３０こ程度 → ５ ４０こ程度 → ６ ６０こ程度 → ７ １３０こ程度 → ８ ２５０こ程度 → ９ ５００こ程度 → １０ １０００こ程度 → １１ ２０００こ程度 → １２ ４０００こ程度 → １３
Note on A5: 正規分布と判定するためのχ2値上限 χ2値がこの数値以下であれば正規分布と判断できる。
Note on B1: --------- 反復切断法 --------- 生物学的な実験においては、思わぬ異常値が混入する場合がある。これらのデータを除去することは、ある程度やむを得えないと考えられる。 除去の仕方としては、 ①データの±２ＳＤまたは±３ＳＤ以上の値を切り捨てる。 ②データの±２ＳＤから±３ＳＤ以上の値を繰り返し切り捨てていく反復切断法（臼井法）。などがある。 反復切断法とは、異常データを削除する一つの方法であり、指定した切断SD値によって繰り返しI異常データを削除するものである。 除去する場合、小さいＳＤで外れ値を除外すると、除外してはならないデータを誤って外れ値としてしまう危険性が高くなり、大きいＳＤで除外すると極端値混入の危険性が高くなる。 臼井法の場合２．６ＳＤが適当といわれている。 ただし、生物学的実験データ以外の統計学上のデータはスルミノフ棄却検定において１つのデータを除くことしかできない。なお、反復切断法は正規分布に対して行うべきものであるため，切断を実行する前には分布型を確認する必要がある．このとき分布が正規分布でない場合，べき乗変換を実行し出来るだけ分布型を正規分布に近づける事が望ましい． 実行方法： ○データを入力できるセルはブルーのセルのみ （Ｂ８：Ｂ５０３２） ○赤枠の計算するデータ数と切断するための標準偏差（ＳＤ）を入力後［反復切断実行］ボタンを押す。 ○切断後のデータ分布がリアルタイムで表示される。ただし、グラフの処理に時間がかかるため、データ数が多いと非常に時間がかかる。切断中の文字が切断終了となるまで待って下さい（Ｄ４）。なお、グラフ上の曲線は ｔ分布の目安を示す。
Note on E9: ９５％信頼区間を表示します。 （べき乗変換した場合は元のデータに変換して表示します） 計算方法は パラメトリック 中心値（平均など）±２SD ノンパラメトリック 中央値 大きい方から２．５％の値 小さい方から２．５％の値
Note on K2: ---- 歪度 ---- 歪度とは、分布が、左右対称かどうかを判断するもので、 歪度＝０ であれば左右対称で、正の値をとれば右の方に歪んだ分布であることを示し、 負の値をとれば左の方に歪んだ分布であることを表わす。 ◆歪度の検定表（５％） 尖度の検定表（５％）について 下側有意点 上側有意点 データ数 P=0.05 データ数 P=0.05 P=0.05 30 0.644 50 -0.85 0.99 35 0.623 100 -0.65 0.77 40 0.588 150 -0.55 0.65 45 0.559 200 -0.49 0.57 50 0.533 300 -0.41 0.47 60 0.492 500 -0.33 0.37 70 0.459 700 -0.28 0.31 80 0.432 1000 -0.24 0.26 90 0.409 1400 -0.20 0.22 100 0.389 150 0.321 200 0.280 250 0.251 300 0.230 400 0.200 500 0.179 600 0.164 800 0.138 1000 0.127
Note on K3: -------- 尖度 ---------- 正規分布からどの程度逸脱しているかをみる指標で、分布の裾の長さを表す。 正の値をとれば広がった分布、負の値をとれば尖った分布 ０ならば正規分布。 （歪度参照）
Note on K4: --- χ２乗適合度検定について ---- χ２乗適合度検定は、予測値に対するずれを表現する。 ここでは、正規分布に対するデータ分布のずれを求めるために使用している。 有意水準５％のχ２値の目安は 階級数 １３ → １８．３（自由度１０） １２ → １６．９（自由度 ９） １１ → １５．５（自由度 ８） １０ → １４．１（自由度 ７） n>120 ９ → １２．６（自由度 ６） n>100 ８ → １１．１（自由度 ５） n>75 ７ → ９．５（自由度 ４） n>60 ６ → ７．８（自由度 ３） n>50 ５ → ６．０（自由度 ２） n>30 であるため、元データ分布のχ２値がこの数値より小さい場合は、その分布は正規分布型であると判定される。
Note on M1: 統計処理データ殆どが、正規分布を前提として組み立てられている。しかし医学データの殆どは厳密には正規分布でないものも多い。 このような場合には、ノンパラメトリックな方法を用いて処理すべきであるが、べき乗変換によって正規化し、データ処理後（検定・反復切断など）元に戻す方法によって、より検出力の高いデータを得ることが出来る。 本プログラムでは、－１～２までのべき乗変換（５種）を行なった後、χ２値を算出し、分布型を求めるものである。 ただし、ｐ＜０ のべき乗変換では、データの大小関係が逆転するので、あくまで参考値として見ていただきたい。
Note on M22: 下と計算式が違うので注意
Note on M23: 下と計算式が違うので注意
Note on P19: t24:t36の合計 循環参照を回避するためｔ分布と同じ式を書く
Note on S22: t23:t37までの合計 循環参照を回避するためｔ分布と同じ式を書く
Note on AF5: 最小のχ２乗値
Note on AS1: 任意のべき乗変換値
反復切断実行
分布型検定

## ＡＨＰ分析
１．階層化：問題を目標、評価基準、代替案に分解し、階層図に書き表す。
２．評価基準項目のウェイト算出（このシートでは最大８項目まで）
はじめに評価基準項目数および評価基準項目を入力してください。
青数値入力枠の中にカーソルを移動すると▼が表示されるのでクリックして、その中から数値を選択してください。
| 評価基準数＝ | 8
|  | 精密性 | 正確性 | 直線性 | 相関性 | 共存物質 | 価格 | 操作性 | シェア | 重要度 | [5 empty] | 1
1 | 精密性 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.33333 | 1 | 3 | #NAME? | [5 empty] | 3
2 | 正確性 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.33333 | 1 | 3 | #NAME? | [5 empty] | 5
3 | 直線性 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | 0.33333 | 1 | #NAME? | [5 empty] | 7
4 | 相関性 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.2 | 0.33333 | 1 | #NAME? | [5 empty] | 9
5 | 共存物質 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.33333 | 1 | #NAME? | [5 empty] | 0.33333
6 | 価格 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | #NAME? | [5 empty] | 0.2
7 | 操作性 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 1 | 1 | #NAME? | [5 empty] | 0.14286
8 | シェア | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | #NAME? | [5 empty] | 0.11111
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME? | [5 empty] | 2
4
| 重要性の尺度 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2,4,6,8 | [8 empty] | 6
| 定義 | 同じくらい | やや | かなり | 非常に | 絶対的に | 補完的に用いる | [8 empty] | 8
|  | 重要 | 重要 | 重要 | 重要 | 重要 | [9 empty] | 0.5
| ※ 重要性の尺度は１／９から９までの奇数値で表現する。重要度が逆転する場合は分数を用いる。 ※ 整合度 CIは以下の式によって算出され、一対比較の矛盾を判定する。 一般に CI＞0.15のとき一対比較をやり直す必要があるといわれている。 | [14 empty] | 0.25
0.16667
0.125
CI = ( 最大固有値 - n ) / ( n - 1 )
４．代替案の総合評価
| 評価基準数＝ | 3
|  | 精密性 | 正確性 | 直線性 | 相関性 | 共存物質 | 価格 | 操作性 | シェア | 総合 重要度 |  | 精密性 | 正確性 | 直線性 | 相関性 | 共存物質 | 価格 | 操作性 | シェア
| 重要度 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | 重要度 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1 | 試薬 １ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 試薬 １ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
2 | 試薬 ２ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 試薬 ２ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
3 | 試薬 ３ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 試薬 ３ | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
4 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
5 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
6 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
7 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
8 |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| ※ 画面上見やすくするため および評価基準ウェイトの変更結果を即座に見るために、 | [7 empty] | 合計 | #NAME?
［４.総合評価］を代替案の評価より上に配置した。
３．一対比較による各代替案の評価（このシートでは最大8試薬まで）
評価基準項目のウェイト算出と同じように代替案についてもウェイトを算出する。
| 評価試薬数＝ | 3
A | 精密性 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.33333 | 1 | 3 | [5 empty] | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 0.2 | 0.33333 | 1 | [5 empty] | #NAME?
4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | #NAME?
5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #NAME?
6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #NAME?
7 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | #NAME?
8 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
B | 正確性 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.33333 | 1 | 0.2 | [5 empty] | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | #NAME?
4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  |  | #NAME?
5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  |  | #NAME?
6 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  |  | #NAME?
7 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 |  | #NAME?
8 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
C | 直線性 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.33333 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 0.2 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 0.11111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
D | 相関性 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
E | 共存物質 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
F | 価格 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 0.14286 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
G | 操作性 | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?
| 評価試薬数＝ | 3
H | シェア | 試薬 １ | 試薬 ２ | 試薬 ３ | [5 empty] | 重要度
1 | 試薬 １ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | #NAME?
2 | 試薬 ２ | 0.33333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
3 | 試薬 ３ | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 0.14286 | 7 | 1 | #NAME?
4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | #NAME?
5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
6 |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
7 |  | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #NAME?
| 整合度 CI= | #NAME? | [6 empty] | 合計 | #NAME?

## ｻﾝﾌﾟﾙｻｲｽﾞ
標本サイズの決定 有意水準（α） ５％（0.05）と１％(0.01)について示す
区間推定の場合
| Ｎ ＝ 母集団のデータ数 | Ｎ ＝ | 10000000
| Ｍ ＝平均値 | Ｍ ＝ | 100
| σ2 ＝ 母集団の分散 (ＳＤのときは２乗する） | σ2 ＝ | 400
| 有意水準（α） 例：５％の誤差の場合は（0.05） | α ＝ | 0.05 | 0.01
| ε2 ＝ 誤差の２乗 例：５％の誤差の場合は（0.05×平均）2 | n ＝ | 63.9996 | 1599.7442
母比率の区間推定の場合
|  | ｐ ＝ | 0.5
|  | ｘ ＝ | 0.1
|  | α ＝ | 0.05 | 0.01
|  | n ＝ | 96.0365 | 165.8724
ｘ＝精度
独立２群の差の検定を行う場合
| 差（δ） ＝ 検出する平均値の差 | 差 ＝ | 5
| Zα=（１－α）：正規分布における確率 | σ2 ＝ | 25
| Zβ=（β）：正規分布における確率 | α ＝ | 0.05 | 0.01
|  | 検出力＝ | 0.8 | 0.8
|  | n ＝ | 15.6978 | 23.3579
母相関係数の差の検定
| ｒ１＝母相関係数 １ | ｒ１＝ | 0.92
| ｒ２＝母相関係数 ２ | ｒ２＝ | 0.9
|  | α ＝ | 0.05 | 0.01
|  | 検出力＝ | 0.8 | 0.8
|  | n ＝ | 578.2634 | 858.9799
母比率 p は、既知であればその確率を代入するが、わからない場合は予備調査の結果または p = 0.5 を仮定して計算する。

## ＯＰ設定 (hidden)
TRUE | 直線回帰式を使用する
FALSE | 直線間系式を使用する
オプションボタン設定

## tes (hidden)
日 | ＮＯ．１ | ＮＯ．２ | ＮＯ．３
1 | 156 | 156 | 155 | 155.6667 | 0.42424 | 0.17998 | 0.66667 | 0.11111 | 0.11111 | 0.44444 | 0.17998
2 | 155 | 154 | 155 | 154.6667 | -0.57576 | 0.3315 | 0.66667 | 0.11111 | 0.44444 | 0.11111 | 0.3315
3 | 154 | 155 | 155 | 154.6667 | -0.57576 | 0.3315 | 0.66667 | 0.44444 | 0.11111 | 0.11111 | 0.3315
4 | 154 | 154 | 155 | 154.3333 | -0.90909 | 0.82645 | 0.66667 | 0.11111 | 0.11111 | 0.44444 | 0.82645
5 | 156 | 157 | 156 | 156.3333 | 1.0909 | 1.1901 | 0.66667 | 0.11111 | 0.44444 | 0.11111 | 1.1901
6 | 155 | 155 | 156 | 155.3333 | 0.090909 | 0.0082645 | 0.66667 | 0.11111 | 0.11111 | 0.44444 | 0.0082645
7 | 154 | 157 | 155 | 155.3333 | 0.090909 | 0.0082645 | 4.6667 | 1.7778 | 2.7778 | 0.11111 | 0.0082645
8 | 156 | 154 | 154 | 154.6667 | -0.57576 | 0.3315 | 2.6667 | 1.7778 | 0.44444 | 0.44444 | 0.3315
9 | 156 | 156 | 154 | 155.3333 | 0.090909 | 0.0082645 | 2.6667 | 0.44444 | 0.44444 | 1.7778 | 0.0082645
10 | 157 | 156 | 155 | 156 | 0.75758 | 0.57392 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.57392
11 | 155 | 157 | 154 | 155.3333 | 0.090909 | 0.0082645 | 4.6667 | 0.11111 | 2.7778 | 1.7778 | 0.0082645
| 155.2727 | 155.5455 | 154.9091 | 155.2424 |  | 3.798 | 20.6667 | 0.92874 |  | 20.6667 | 3.798
| 0.030303 | 0.30303 | -0.33333 |  | 3.798
| 0.00091827 | 0.091827 | 0.11111 | 0.20386
32.0606
| 10.1818 | 14.7273 | 4.9091 | 29.8182
[8 empty] | ＳＤ | ＣＶ
[8 empty] | 1.0674 | 0.68866 |  |  | 0.33578 | 2.2967
|  |  |  | 分散分析表 |  |  |  | 0.96922 | 0.62531
|  |  |  | 変動要因 | 変動 | 自由度 | 分散 | 観測された分散比 | P-値 | F 境界値
|  |  |  | ｸﾞﾙｰﾌﾟ間 | 11.3939 | 10 | 1.1394 | 1.2129 | 0.33578 | 2.2967 | 日間精密度 | 0.2582
|  |  |  | ｸﾞﾙｰﾌﾟ内 | 20.6667 | 22 | 0.93939 |  |  |  | 日内精密度 | 0.96922
[11 empty] | 総合精密度 | 1.4418 | 1.003
|  |  |  | 合計 | 32.0606 | 32 | 1.0019 |  |  |  | ＣＶ | 0.92874
[8 empty] | 1.0009 | 0.2582